## Лист1
Dispozitiv terapeutic cu frecvență ultra-înaltă (UVC)
Descriere | Destinat pentru expunerea terapeutică locală la un câmp electromagnetic UVC de frecvență ultra-înaltă cu o putere de penetrare mare pentru tratarea bolilor inflamatorii, etc.
Parametrul | Specificația
Rezistența nominală la sarcină, Ohm |  | 50, ± 5
Distanța optimă a electrodului, mm |  | 15, ± 1
Timp pentru intrarea dispozitivului în modul de funcționare, min |  | ≤ 1
Timp de funcționare a dispozitivului în regim intermitent, h |  | ≥ 5
Timp de funcționare standard, min |  | ≥ 20
Timp de pauză, min |  | 10 ≤
Interval de setare a temporizatorului, min |  | 0-99, ± 5%
Frecvența oscilațiilor, MHz |  | 27;12, ± 0,1%
Reglarea automată a aparatului la rezonanță la toate nivelurile de putere |  | da
Putere de ieșire, reglabilă în trepte, W |  | (10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60), ± 20%
Suporturi electrice flexibile |  | da, ≥ 2
Alimentarea |  | 220V, 50Hz
Accesorii:
Suport electrod de alimentare |  | 2 buc.
Electrozi înlocuibili | 36 ± 5mm | 2 set.
| 80 ± 5mm | 2 set.
| 120 ± 5mm | 2 set.
Indicator de câmp magnetic |  | 1 buc.