Sterilizator 80 L

| Descriere | Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox |
| --- | --- |
| Parametrul | Specificația |
| Ventilaţie | forţată, controlată electronic |
| Construcție interioară | oțel inox |
| Construcție exterioară | cu acoperire anticorozivă |
| Regimuri de sterilizare | programabile |
| Protecție la supraîncălzire | analogical digitală |
| Alarme | acustică |
|  | vizuală |
| Diagnostic automat | cu afișarea codului erorii |
| Volumul | 80 l, ± 5 l |
| Camera sterilizatorului | Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior |
| Temperatura | 60 - 200℃ |
| Abaterea temperatură | nu mai mare de 3℃ |
| Abatere timp | ≤ 1 min |
| Timp de încălzire pînă la 180℃ | ≤ 45 min |
| Regim de sterilizare prestabilite | 180℃, 60 min |
|  | 160℃, 150 min |
|  | 120℃, 45 min |
| Timpul de răcire | ≤ 50 min, pînă la 75℃ |
| Deconectare de avariere | la temperatura 205 - 235℃ |
| Tipul de funcționare fără întrerupere | ≥ 15 ore |
| Polițe | ≥ 2 |
| Alimentare | 220V, 50 Hz |
| Manual de utilizare in romana | Da, se va prezenta la livrare |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit | Da |
| Anul fabricarii 2018 sau 2019 | Da |
| Buletin metrologic | Da, se va prezenta la livrare |