Caiet de sarcini

| Nr. crt | Denumire Cod CPV | U.M. | Cantitate | Preț unitar estimat, lei (fără T.V.A.) | Valoare estimată lei (fără T.V.A.) | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem radiodiagnostic cu braț C | buc | 1 |  |  | Sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențiilor chirurgicale. Generator raze X de frecvență înaltă ≥ 40 KHz Gama KV - 40-120 Gama mA Fluroscopie DC 2-15 mA Gama mA Fluroscopie Puls – 2-250mA mA max Digital radiografie-min 250mA Puterea generator ≥ 25kW Tub radiogen - cu anod rotativ Capacitatea termică anodă ≥ 300 KHU Spot focal mic ≤ 0.5 Spot focal mare ≥0.5 Detector - tehnologia detector CMOS Dimensiune detector ≥30x30 cm Dimensiune pixel ≤ 142 μm sau rezolutie system >= 5 lp/mm Resoluție FPD≥ -2000x2000 pixel DQE@ ≤0 lp/mm ≥ 75 % Regimuri de lucru : Fluoroscopie continuă-obligatoriu Fluroscopie pulsativă- obligatoriu Rată de pulsație maximă >=25puls/secunda Radiografie digitală - obligatoriu Controlul dozei automat - obligatoriu Doza de iradiere redusa -obligatoriu Arcul C Mișcare verticală motorizată ≥ 40 cm - Mișcare orizontală ≥ 20 cm - Spatiul liber pentru pacient ≥ 79 cm - adâncimea ≥ 65 cm - SID Distanta: minim 1000 mm - Unghiul de rotație orbitalorbitală ≥ 155° - Rotire arc axă orizontală ≥ ±220° - Unghi de angulație pozițională ≥ ±10° - suport pe roți cu blocare -obligatoriu Panou comandă Tehnologie Touchscreen -min 1 bucăți (pe arc, pe consola de achiziții -opțional) Buton de oprire urgentă -obligatoriu Indicator luminos X-reay7 ON -o0bligatoriu Telecomandă/pedală – obligatoriu Pedală multifuncțională wrless- opțional Stație de achizție: stand cu 2 monitoare ≥19 inch sau dublu Rezoluție înaltă min-1280x1024 pixel Contrast ≥ 1000:1 Luminozitate ≥ 550 cd/m^2 Procesare în timp real. Reducere zgomot- obligatoriu Control luminozitate automat- obligatoriu Corecție artefacte metal- obligatoriu Procesare în timp real: Reducerea zgomotului - obligatoriu Control luminozitate automat - obligatoriu Inversare scară gri - obligatoriu Colimare virtuală obligatoriu Stocare ultima imagine obligatoriu Diapazon dinamic de compresie - obligatoriu DSA (digital substracthion angiography)-obligatoriu MSA sau functie echivalenta-obligatoriu Achiziție imagine: Rezolutie achizitie ≥ 2K” (system -intreg lant de acshizitie) -obligatoriu Regim autosalvare- obligatoriu Cine loop- obligatoriu Postprocesare: Vizualizare mozaică.=>16 imagini Zoom digital – obligatoriu Stocare imagine în min. 16 bit - obligatoriu Capacitate de stocare internă- min 350000 imagini Interfața DICOM 3.0- obligatoriu Min. DICOM Store, Print, Media Interfața Video Full HD- obligatoriu DAP-metru – obligatoriu Indicare min- Aer Kerma, DAP, RDSR Alimentare electrică. -100-240 VAC, consum max. 16a- obligatoriu Dispozitiv protecție suprasarcină- obligatoriu. Echipamentul ofertat trebuie să fie nou, neutilizat și fabricat în anul 2026.-obligatoriu |
| TOTAL (fără T.V.A.) |  |  |  | 3000000 lei |  |  |
| TOTAL (cu T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |