## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Suport pentru pompa de infuzie | Suport pentru pompa de infuzie |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Descriere Suport (stativ) destinat pentru plasarea pompelor de infuzii și perfuzii. Materialul suportului inox Înălțimea, cm 125 - 210, ± 10 cm, reglabilă Diametrul bazei, cm min. 55, ± 5 cm Rotile min. 5 buc. din cauciuc, cu min. 2 frâne Greutatea de încărcare (pompa cu seringa) min. 4.5 - 10 kg Cârlige pentru soluții infuzabile min. 2 buc., din inox
33100000-1 | 2 | Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate) | Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate) |  |  |  | Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 A 5-cea roată retractabilă care utilizează un amortizor pentru a reduce șocul de la obstacole și denivelări suprafete (sau analogic cu tehnologie FlexiDrive) Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Spătarul reglabil ≥ 85 grade Transparență la razele x-ray (radiografie, braţ C) Nișe pentru casete x-ray Reglabilă pe înălțime min. 60 - 85 cm sau un diapazon mai larg Inaltimea barelor laterale ≥ 35 cm Bare laterale, pliabile Roți Diametru ≥ 15 cm Posibilitatea de blocare a direcției roților in 4 directii Sarcina maximă ≥ 320 kg Dimensiuni pat ≥ 210 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare cu substanțe de dezinfectare și apă detașabilă Suport pentru balon de oxigen Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete
33100000-1 | 3 | Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa | Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Mîner încorporat Display Date afișate Viteza de infuzie Volumul de infuzie Timpul de infuzie Timpul pînă la final de infuzie Mărimea seringei Nivelul de ocluzie Rata KVO Data, ora Nivelul de încărcare a baterii Evenimente Alarme Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.01 - 2000 ml/h Pasul de incrementare 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.01 - 2000 ml/h Rata KVO 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei Nivelul presiunei de ocluzie maxime 50 - 1000 mmHg min. 10 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP33 Moduri de infuzie Rata de perfuzie Dozarea în timp Modul crescător și descrescător Alarme și indicatori Ocluzie Eroare de sistem Seringă goală Perfuzia pe sfîrșite Baterie descărcată Alarmă sonoră Volum reglabil Buton mod silențios Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate Coduri de eroare Alarme Medicamente injectate Cantitatea infuzată Setări Bolus solicitat Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă Reîncărcabilă Timp de operare ≥ 6 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Seringi 50 ml 100 buc. Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instutiție
33100000-1 | 4 | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a beteriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 1000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului 0.1-2000 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 % Functia bolus Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h Selectarea volumului infuzat Selectarea ratei de infuzie Calcularea dozei/medicament Regim de lucru in flux (setarea fluxului) Trecerea automată în regim de așteptare Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime 75 - 900 mmHg min. 10 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV Funcție de chemare asistentă Blocarea panoului de control Alarma sonora Alarma vizuala Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Setări IV Protecție la flux liber Capacitatea de captare aer Conectare IV a acului Alarmă acustică și vizuală Ocluzie Nivelul de ocluzie Afișarea ocluziei în timp real Alarmă de flux Bula de aer Eroare de sistem Set decuplat Rezervor gol Ușă deschisă Senzor de picaturi Infuzia completă Baterie descărcată Posibilitatea de setare a volumului Mod silence a alarmei Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei Programe de analiză presetate Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie incorporata Durata de operare autonoma Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instutiție
33100000-1 | 5 | Butelie pentru oxigen 5L | Butelie pentru oxigen 5L |  |  |  | Butelie oxigen 5L Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum 5 - 8 litri Material oțel sau alumin Tip de conectare 3/4 G Presiune de lucru ≥ 200 atm Destinatie Oxigen Manometru de control cu reductor Flowmetru presiune 0 - 15 L/min. Tub pentru conectare la butelia de oxigen min. 2 buc. 8Mască facială min. 2 buc. Canulă nazală min. 2 buc. Geanta de transport Indicatie/culoare buteliei Albastra, Albastra cu indicatie "Oxigen"/"Oxigen Medical" Acte/Standartizare Act de verificare de la producator sub presiune de control sau marca în relief a serviciul care a facut standartizare cu termen de valabilitate activ minimum 4 ani de la data livrarii. Robinet de gaz Destinat pentru Oxigen
33100000-1 | 6 | Butelie pentru oxigen 10L | Butelie pentru oxigen 10L |  |  |  | Butelie oxigen 10L Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum 10 - 12 litri Material oțel sau alumin Tip de conectare 3/4 G Presiune de lucru ≥ 200 atm Destinatie Oxigen Manometru de control cu reductor Flowmetru presiune 0 - 15 L/min. Tub pentru conectare la butelia de oxigen min. 2 buc. Mască facială min. 2 buc. Canulă nazală min. 2 buc. Geanta de transport Indicatie/culoare buteliei Albastra, Albastra cu indicatie "Oxigen"/"Oxigen Medical" Stare Noua Acte/Standartizare Act de verificare de la producator sub presiune de control sau marca în relief a serviciul care a facut standartizare cu termen de valabilitate activ minimum 4 ani de la data livrarii. Robinet de gaz Destinat pentru Oxigen
33100000-1 | 7 | Set lentile de probă | Set lentile de probă |  |  |  | Set lentile de proba Parametrul Specificația Descriere Set cu 266 buc. a lentilelor de proba pentru aprecierea vederii a pacientilor. Ramele lentilelor metal sau plastic Pașii de incrementare a lentilelor sferice 0.25D-6.00D (pas de 0.25) 6.50D-10.00D (pas de 0.50) 11.00D-15.00D (pas de 1.00) 16.00D-20.00D (pas de 2.00) Pașii de incrementare a lentilelor cilindrice 0.25D-4.00D (pas de 0.25) 4.50D-6.00D (pas de 0.50) Pașii de incrementare a lentilelor prismatice 0.25D-0.50D (pas de 0.25) 0.50D-1.00D (pas de 0.50) 1.00D-10.00D (pas de 1.00) Lentile sferice concave (-) 2 seturi a câte 40 buc. mărimile între (0.25…20D) Lentile sferice convexe (+) 2 seturi a câte 40 buc. mărimile între (0.25…20D) Lentile cilindrice concave (-) 2 seturi a câte 20 buc. mărimile între (0.25…6D) Lentile cilindrice convexe (+) 2 seturi a câte 20 buc. mărimile între (0.25…6D) Lentile prismatice 1 set a câte 14 buc. mărimile între (0.25…10D) Lentile speciale 1 set a câte 12 buc. polarizate, filtru verde, filtru roșu, fantă cruce opacizată, (RF, GF, BL, PL, MR, FL, CL, PH, SS, PF), etc. Accesorii: Trusă portabilă pentru păstrarea și transportarea a tuturor lentilelor metalică, min. 1 spațiu pentru păstrarea cât a lentilelor atât și a ramei de probe a lentilelor Laveta pentru curățarea lentilelor min. 1
33100000-1 | 8 | Rama de proba oculara | Rama de proba oculara |  |  |  | Rama de proba oculara Parametrul Specificația Descriere Rama de proba oculara pentru utilizarea lentilelor din trusa de lentile. Tipul ramei Adult Materialul ramei metal Distanta pupilara reglabila, mm 50 – 80, ± 4 Încrementarea scalei cu ≤ 2 mm pentru fiecare diapazon Prezența fixatoarelor de ajustare pentru distanțele pupilare min. 2, fiecare poate ține max. până la 4 lentile Posibilitatea de ajustare a lentilelor cu diametrul, mm 34-38 Pozitia si unghiul bratului reglabile, grade 35°, ± 5 Posibilitate de ajustare a axelor lentilelor cilindrice si prismatice 0° din stânga pe orizontală până la 180° pe dreapta și 90° pe verticală Pernute nazale ajustabile in inaltime, mm 22, ± 1 Spațiu pentru atașarea lentilelor de probă min. pentru min. 6 lentile in acelasi timp
33100000-1 | 9 | Tonometru Goldman | Tonometru Goldman |  |  |  | Tonometrul Goldman Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru controlul și verificarea tensiunii oculare în timpul investigației cu lampa cu fantă. Compatibilate cu lampa cu fantă TopCon SL-3G din dotarea spitalului Suport de fixare la lampa cu fantă Diapazonul necesar de măsurări (minim), mmHg 0 - 80, ± 2 Pasul de măsurări (maxim), mmHg 3 Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării Accesorii: Bară de calibrare cu 6 puncte sau alt calibrator analogic Cutie sau geantă transportabilă pentru păstrare pe care să fie imprimat modelul și producătorul.
33100000-1 | 10 | USG Oftalmic (B-Scan) | USG Oftalmic (B-Scan) |  |  |  | USG Oftalmologic (B-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanarea cu ultrasunete (B-scan), care include măsurarea nervului optic, segmentul posterior, vitros anecoic, retina, coroida, etc. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen Sonda Frecvența, Mhz ≥ 12 Raza scanării, mm ≥ 50 Frame rate, Hz ≥ 16 Diapazonul de scanare Rezoluția electronică, mm ± 0.03 ≤ Rezoluția axială, mm 0.15 ≤ Adîncimea, mm ≥ 60 Amplificarea reglabilă și TGC Metoda Sectorială sau Pulsativ Nivel gri 256 Funcții și moduri B-scan zoom Mod Run și Freeze Funcția cineloop Moduri de capturare Manual și automat Conexiuni externe: USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF/ JPEG/ PNG/ GIF/ TIFF/ BITMAP Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat Posibilitatea Software upgrade De instalare ale altor sonde De înregistrare și stocare a datelor pacienților De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Sondă pentru B-scan 1 buc. Geantă pentru transportare 1 buc. Troleu cu min. 4 rotile pentru DM cu platou de fixare al acestuia 1 buc. Set de lucru pentru ofltamolog min. 1 set Calibrator 1 buc. Pedală 1 buc. Cablu de alimentare 1 buc. Hârtie 15 buc.
33100000-1 | 11 | Diatermoelectrocoagulator oftalmic | Diatermoelectrocoagulator oftalmic |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 150 W ≥ 100 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Coagulare ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcţie de autotestare Canal de ieșire independentă Indicatoare acustic vizual Control volum sunet Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc.
33100000-1 | 12 | Perimetru computerizat | Perimetru computerizat |  |  |  | Perimetru computerizat ocular Descriere Perimetrul computerizat destinat pentru diagnosticarea, testarea precisă și rapidă a câmpului vizual care permite obținerea unor rezultate fiabile și precise. Parametrul Specificația Perimetru: Tipul Sferic, semi-sferic Raza bolului, cm 30 Diapazonul ocular, pe un ochi, grade 90 Programe General/Glaucom, Glaucom periferic, Macula, Screening (static-kinetic), Disability, teste definite de utilizator, etc. Strategii Full Threshold, TOP, Dinamic, Kinetic, SITA sau analogic, etc. Masurarea pupilei automat Metode Standart W/W, Albastru/Rosu pe Alb și/sau Albastru pe galben Metoda de fixare Heijl-Krakau blind spot, Video eye monitor sau Gaze tracking, etc. Iluminarea de fundal al bolului alb, ≥ 31 ASB Marimea stimulului Goldmann I-V Durata stimulului, ms ≤ 500 Conexiuni externe: USB Rețele DICOM, Ethernet, etc. Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor Printer incorporat sau extern cu posibilitate de printare a raporturilor de la perimetru Alimentarea, 220 V, 50 Hz cu cablu pentru priză de tip Schuko. Calculator: Procesor min. Intel Core i5 sau AMD Ryzen 5 sau mai avansat Soft min. Windows 8 sau mai avansat Memoria ROM ≥ 500 Gb, tip SSD Memoria RAM ≥ 4 Gb, cu posibilitate de upgrade Display LCD, touchscreen Periferice Tastatura si mouse de tip USB Interfata USB, Ethernet Alimentarea, 220 V, 50 Hz cu cablu pentru priză de tip Schuko. Accesorii Setul standard: da, min. 1 set. Husa de protecție antipraf: min. 1 buc. Pedală de control: min. 1 buc. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integra: min. 1 buc., ≥ 2 kW Masa cu roți și cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea calculatorului cât și a perimetrului computerizat în cazul în care nu este incorporat în dispozitiv: min. 1 buc. Soft: Inclus cu parole de acces Manuale de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service: În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori: pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 13 | Pulsoximetru de buzunar | Pulsoximetru de buzunar |  |  |  | Pulsoximetru de buzunar Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-240 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±2% intre 30-240 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 Indicele de perfuzie (PI) Valoare pulsului Indicator baterie descărcată Carcasa Rezistent la șocuri, căderi Display LED sau LCD Alarme Auditiv Vizual Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare Durata de funcționare în continuu ≥ 15 ore Set de baterii inclus 1 set
33100000-1 | 14 | Nebulizator | Nebulizator |  |  |  | Inhalator cu ultrasunet Descriere Pentru tratarea tulburarilor la nivel pulmonar, traheal, astm, bronsite sau sinuzite. Produce unde ultrasonice, capabile sa activeze moleculele lichide dupa ce medicamentul se va transforma intr-un abur fin care va ajunge in caile respiratorii. Parametru Specificație Diametru mediu particule maxim 6 u (0,006 mm) Frecventa ultrasunetului minim 2,5 MHZ Intensitate inalta ca. 0,7 cc/minut Intensitate scazuta ca. 0,3 cc/minut Capacitate fiola medicina 10 cc Controlul fluxului ≥ 2 intensitati aviabile Posibilitatea de dezinfectare Accesori Mască pentru adulți, tub-prelungitor pentru inhalație (toate accesori pot fi prelucrate, dezinfectate) Manual de utilizator limba Romana
33100000-1 | 15 | Rectoscop | Rectoscop |  |  |  | Rectoscop Descriere Endoscop special pentru examenul optic al rectului. Parametrul Specificația Sursa de lumina Alimentare electrica 220-230 V 50/60Hz Tip lampa LED / Halogen Lampa de rezerva 2 bucata Tip Lumina Rece / Calda Tubul cu fibra optica Lungime de la 180 cm Diametru ≥ 3,5 mm Accesorii Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 20 mm, lungimea de lucru 30 cm, cu obturator Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 20 mm, lungimea de lucru 25 cm, cu obturator Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 16 mm, lungimea de lucru 30 cm, cu obturator Cap de iluminat pentru tuburile de rectoscopie de tip HEINKEL cu ghidaj de lumină din fibră de sticlă/optică a luminii, adaptor cu blocare LUER pentru perete de cauciuc, inclusiv duza pentru ferestre. Perete din cauciuc, cu tub detașabil, cu blocare LUER. Suport pentru tampoane, lungime de lucru 30 cm. Tub de aspirație, cu deschidere de reglare a debitului, lungime de lucru 40 cm. Pensa pentru biopsie (biopsy forceps), rotativa, detasabila, izolata, cu conexiune pentru coagularea monopolara si conector de irigare cu blocare LUER pentru spalare si curatire, cleste cu o singura actiune, largi, marimea 15 mm, lungimea de lucru 43 cm -min 2 buc. Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Instalare si testare Training pentru utilizatori pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 16 | Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii | Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii |  |  |  | Microscop digital cu cameră foto-video Descriere Microscoapele digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina materiale biologice. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal, pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 55-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusarii pentru protejarea medicamentului si ajustarea rapida la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Instensitatea ajustabilă Display încorporat sau atașabil LCD sau TFT Touchscreen (opțional) ≥ 5 inch conector pentru carduri de memorie Camera foto-video încorporată sau atașabilă competentă cu binocular şi trinocular ≥ 5 MPx Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop Porturi USB sau/și WiFi de transmitere Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Manual de service Manual de utilizare Husă de protecție ulei de imersie – o sticluță cablu de alimentare cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop soft inclus cu parole de acces Monitor cameră foto-video Card de memorie ≥ 16 Gb
33100000-1 | 17 | Bidistilator cu productivitatea | Bidistilator cu productivitatea |  |  |  | Bidistilator Descriere Aparat electric ce produce apa distilata si bidistilata de inalta calitate cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical Parametru Specificație Capacitatea de distilare (bidistilat) ≥ 12 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox/sticla pH distilat 5,0-7 bidistilat 5,4-6,6 Conductivitate bidistilat ≤1,6 μS/cm distilat ≤5,0 µS/cm Modul de operare continuu Rezervor de stocare a apei distilate încorporat Modul de comanda încorporat Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa Alimentare 380V-50 Hz Sistem de purificare a apei Accesorii Incalzitor 2.4 kW, 220 V min. 3 buc. Incalzitor 3 kW, 220 V min. 3 buc. Altele Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 18 | Termostat cu CO2 volum 80 L | Termostat cu CO2 volum 80 L |  |  |  | Incubator (Termostat) cu CO2 Descriere Dispozitiv utilizat pentru creșterea și menținerea culturilor microbiologice și celulare Parametru Specificație Carcasa interna, tip material inox Numarul de camere 1 Volumul total 80-100 litri Ușa dublă internă din sticlă, externă din oțel Numarul de rafturi minim 2 buc. Inox Afișare date și meniu LCD sau LED Modulul de control Microprocesor Intervalul de setare a temperaturii 25-40 C Rezoluția setare temperatură 0.10 C Fluctuația temperaturii la 37 C, +/- 0.5 C Control temperatură Umiditate constanta 95% aproximativ Control CO2 Senzor CO2 IR (Infrarosu) Alarme sonore și vizuale Alarme de deviație temperatură Alarme de deviație CO2 Port conectare CO2 Reductor de intrare cu manometru CO2 Balon CO2 (incărcat) 20-40 l UPS inclus autonomie minim 30 min. Alimentare rețea 220V, 50Hz Garanție 3 ani Training pentru utilizatori Training pentru ingineri Manual de utilizare și service rom/rusa
33100000-1 | 19 | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro - bacteriologice | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro - bacteriologice |  |  |  | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice Descriere Aspirator de prelevare a probelor bacteriologic pentru a determina contaminarea bacteriană totală a aerului cu izolarea ulterioară a diverselor microorganisme patogene și indicative sanitare. Parametru Specificația Debitul aerului, m/sec > 20 Setarea debitului necesar prin rotametru Volumul aerului (inhalat), l/min 100 Selectarea volumul de aer, l de la 5 pina la 1000 Timpul pentru selectia maximala, min 10 Portabil Volumul de control reglabil Diametrul placilor Petri, instalat in dispozitiv, mm 90 mm Nivelul de zgomot, dB < 50 Indicator pe dispozitiv 2-3 nivele Display alarme LED sau LCD nivelul de incarcare a bateriei Temperatura mediului ambiant de la -5 °C la 50 °C Alarme si indicatori eroare de sistem pornirea programului finisarea programului descarcarea bateriei volumul de extragere a bacteriilor Durata de operare autonomă, ore > 3 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Garantia 3 ani Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz Acumulator reîncărcabil 1 buc. Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectație Sita Sita pentru admisie de aer cu 90mm Filtre 100 buc. Altele Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 20 | Turbimetru 0,50 Me.Faraland | Turbimetru 0,50 Me.Faraland |  |  |  | Turbimetru Descriere Aparat folosit pentru măsurarea turbidității suspensiilor prin compararea subiectivă a transparenței mediului analizat cu aceea a unei probe etalonate. Sursa de lumină LED sau Tungsten Lungimea de undă, nm 535, ± 35 Intervalul de măsurare, McF ≥ 0 - 4 Precizie ± 7% Timpul de măsurare pina la 2 sec. Volumul probei ≥ 2 ml Diametrul tubului diametrul extern, mm 18 diametrul cu adaptor, mm 16 sau 12 x 75 Afișaj LCD sau TFT Funcția de revenire la calibrarea din fabrică Portativ cu baterii și acumulator Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Stație sau încărcător de baterii min. 1 buc. Baterii reîncărcabile min. 4 buc. Eprubete min. 50 buc. Set de calibrare reutilizabil a eprubetelor cu diametrul de 12 mm min. 1 set. Set de calibrare reutilizabil a eprubetelor cu diametrul de 16 mm min. 1 set. Set de calibrare reutilizabil a eprubetelor cu diametrul de 18 mm min. 1 set. Adaptor pentru lucru cu eprubete cu diametru exterior 12 mm min. 1 buc. Adaptor de alimentare cu curent min. 1 buc. Geantă de protecție transportabilă min. 1 buc. Manual de utilizare min. 1 buc. Manual de service min. 1 buc. Altele Soft Inclus cu parole de acces Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 21 | Ph-metru portativ pentru medii de cultură | Ph-metru portativ pentru medii de cultură |  |  |  | pH-metru Parametrul Specificația Descriere PH-metru pentru masurarea pH-lui si a temperaturii in laborator. Afișaj LCD sau LED Gama de pH de la -2 la +16.00 pH Gama de temperatura de la -5 la +70 °C Precizie ± 0.01 pH si ± 0.5 °C Calibrare automata pH Interval de temperatura cu compensare automata de la -5 la +70 °C Baterie autonomie 300-700 de ore Conditii de mediu de la 0 la +50 °C, RH 95%
33100000-1 | 22 | Steremicroscop | Steremicroscop |  |  |  | Microscop stereoscopic Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale. Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Tub trinocular, înclinat la min. 35 Zoom stereo 0.7x - 4.5x cu obiective parafocale Magnificare 7x - 45x Câmp de vizionare ≥ 28.5/4.4 mm Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Dioptriile ajustabile, pe ambele oculare, +5/-5 Distanta de lucru minim 100 mm; Distanta interpupilara ajustabila, 55-75 Componente optice toate tratate anti-fungi Posibilitatea de adaugare modului de foto/video, inclusiv cu afisarea pe display Unitatea de alimentare încorporata Accesorii husa de protectie
33100000-1 | 23 | Satie de lucru CT | Satie de lucru CT |  |  |  | Nr. Denumirea Specificatie 1 Statie de lucru pentru medicul imagist la dispozitivul de tomografie computerizata Aquilion Prime Bloc de sistem : -CPU min. Intel Xeon 3,8 Ghz; -HDD min. 4TB; -RAM min. 32 Gb -Video cartela: min. Quadro 6Gb -Mouse/Keyboard -Monitoare min. 24 inci (Medical) Luminozitate min 350 CD/m2 Rezolutie min. 2.3 Mgpixel -Sistem de operare min. Windows 10 sau alt sistem de operare echivalent cu ar fi Linux, MS Dos, alte. Software specializat pentru analiza si descrierea volumelor primite de la CT Aquilion Prime. Integrare cu baza de date a tomografului. Aplicatii necesare: • Vizulizare Multi Modality Viewer (MPR) • Peripheral Vessel Probe • CT imprimare • CT Aplicatii Abdominale • CT Cercul lui Willis • CT Carotide • CT Larynx Airway • CT Musculoskeletal • CT Renal • CT Runoff • CT Urograf • CT 3D/4D reconstructie • CT Vascular Aorta • Inscriere CD/DVD • Instrumente de masurare, ajustari, redacatari a volumelor obtinute • Rapoarte editabile • Vizualizare vase Programul sa corespunde totalmente formatului Dicom 3.0, cu posibilitati de upgradare continua a otiunilor si aplicatiilor necesare.
33100000-1 | 24 | Carucior cu rotile | Carucior cu rotile |  |  |  | Carucior cu rotile cu actionare manuala Parametrul Specificația Descriere Carucior cu min. 4 rotile, cu actionare manuala, destinat pentru transportarea pacientilor. Materialul Otel, inox Carucior tip standard pentru adulti Tip de funcționare mecanic, manual Tip rama pliabila Roti Rotile din fata, diametru 20 cm Rotile din spate, diametru 60 cm, prevazute cu frana Prezenta ramei de mana a rotilor Greutatea maxim suportata ≥ 150 kg Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării da Accesorii: Cadru scaun min. 1 Suport pentru picioare drept cu suport pentru picior min. 1 Suport pentru picioare stingi cu suport pentru picior min. 1 Curea de protectie min. 1 Set de chei pentru scaunul cu rotile asamblare/demontare min. 1 Pompa min. 1 Cotiera min. 2 Maner min. 2
33100000-1 | 25 | Microtom semiautomat rotativ | Microtom semiautomat rotativ |  |  |  | Microtom semi-automat Descriere Dispozitiv destinat secționării preparatele anatomice în felii subțiri, pentru a fi cercetate la microscop Parametru Specificație Orientare speciment cu o singură mînă Buton pentru fasionare rapidă Numărător de secțiuni cu 4 secțiuni Deplasare suport cuțit pe șine paralele Tavă de reziduuri de dimensiuni mari amplasată și sub suportul de cuțit Interval de tăiere de la 0.5 µm la 100 µm Rezoluție cu 0.5 μm în plaja 0.5 - 3 μm cu 1 μm în plaja 2 - 20 μm cu 2 μm în plaja 10 - 50 μm cu 5 μm în plaja 20 - 100 μm Retracție 0 - 200 µm, cu 5 μm incrementare; poate fi oprita Avans orizontal > 24 ± 1 mm Cursa verticală > 65 ± 2 mm Orientare speciment X/Y - ± 8°/ ± 8° Z - 360° Clema standart 55 x 50 mm Viteza > 1,5mm/s, selectabila, motorizata; Reglarea vitezei manual Memoria speciment > 2 pozitii Avans grosier acționat pe partea stîngă Accesorii Unelte standart tavă superioară din aluminiu husă contra praf suport universal pentru casete suport universal cu deplasare lateral pentru lame de unică folosința cu profil îngust tip ER Garanție 5 ani, inclusiv mentenanta Manuale de utilizare limba romana Manual de service in engleza
33100000-1 | 26 | Microscop camera-video cu contrast de faza si lumina polarizanta | Microscop camera-video cu contrast de faza si lumina polarizanta |  |  |  | Microscop histologic digital cu cameră foto-video Descriere Microscoapele histologice digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina ţesuturile. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Lumina polarizanta Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal, pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 55-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusarii pentru protejarea medicamentului si ajustarea rapida la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Instensitatea ajustabilă Camera foto-video integrată sau atașabilă competentă cu binocular şi trinocular ≥ 5 MPx Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop Porturi USB sau/și WiFi de transmitere Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ghid rapid al utilizatorului (ro, ru) Manual de service (en, ro, ru) Manual de utilizare (ro) Husă de protecție Ulei de imersie – o sticluță Cablu de alimentare Cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop Soft inclus cu parole de acces Cameră foto - video
33100000-1 | 27 | Microtom criostat cu set de cutite cito examinari al biopsiilor (SLEE) | Microtom criostat cu set de cutite cito examinari al biopsiilor (SLEE) |  |  |  | Microtom de tip criostat Descriere Dispozitiv destinat pentru obținerea de secțiuni de țesut înghețat proaspăt în scopul diagnosticării exprese a biopsiei luate în timpul operațiilor, legate de studiul sistemelor de enzime, antigenice și alte proteine ale țesutului, pentru o serie de studii microscopice, pentru histochimie enzimelor, imunomorfologiei etc. Parametrul Specificația Carcasa externă și internă materialului Oțel inoxidabil Inghețarea rapidă pînă la -55° C Grosimea plăcii de la 1 până la 99, ± 1 de microni. Retragerea automată Numărătoarea automată Tăierea totală Temperatura minimă a criocamerei pina la -35°C Calibrarea Automată Alimentarea Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Sistem de sterilizare internă Raze ultraviolete, Ozon
33100000-1 | 28 | Lupă binoculara frontala | Lupă binoculara frontala |  |  |  | Lupa binoculara frontala Parametrul Specificația Descriere Lupa binoculara pentru investigarea cit a probelor citologice microscopice atit si a studierii cadavrelor. Tipul lupei Galilean, de ochelari Numarul lentilelor min. 2 Material lentila din sticla Distanta interpupilara reglabila cu posibilitate de fixare Distanta de lucru, mm 340 - 550, ± 5 Camp vizual ocular, mm 40 - 60, ± 3 Factorul de marire 2,5; 3; 3,5 Clema de fixare Posibilitatea de deplasare sus si jos Focalizare Unghiurile lupei binoculare ajustabile, min. 0 - 40° Accesorii: Ochelari de protectie pentru lupa binoculara frontala min. 1 Husa de protectie pentru ochelari si lupa binoculara frontala min. 1 Laveta reutilizabila min. 1
33100000-1 | 29 | Antropometru pliant pentru maturi | Antropometru pliant pentru maturi |  |  |  | Antropometru pliant pentru maturi Parametrul Specificația Descriere Antropometru pliant pentru masurarea inaltimii a persoanelor mature, fixarea pozitiei corpului, a capului cit a mainelor si a picioarelor. Scala, cm 20 - 200, ± 5 Diviziune, cm ≤ 1 Acuratetea, mm ± 5 Tip pliabil, masurarea in pozitia orizontala, mobila Material silicon, poleurita sau alt material usor si rigid Prelucrarea, sterilitatea Rezistent la alcool 70%, sau oricare alta solutie chimica care sa nu stearga scala antropometrului
33100000-1 | 30 | Cronometru | Cronometru |  |  |  | Cronometru digital de laborator Parametrul Specificația Descriere Cronometru digital pentru masurarea si cronometrarea timpului in laborator Functii cronometru, ceas, data, alarma Material plastic, metal sau alt material Afișaj LCD sau LED Ceas 12 sau 24 de ore Rezolutia de la 0.01 pina la 1 sec. Precizie 0.1 sec. Calendar/zi/saptamina/luna Temporizator pina la 24 ore Memorizarea datelor Baterie Interval 1/100 secunde
33100000-1 | 31 | Peakflowmetru | Peakflowmetru |  |  |  | Peakflowmetru Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru controlul și verificarea puterea și viteza de expirare a respirației. Materialul ABS Plastic Tip de funcționare mecanic Diapazonul scalei ≥ 60 - 800 L/min. Încrementarea 10L/min. Precizia ± 10% Repetabilitatea ± 5% Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării Accesorii: Husă de transportare Piesă bucală în cazul în care se utilizează cu piesa bucală, 1 buc. reutilizabilă
33100000-1 | 32 | Ureteroscope flexibil | Ureteroscope flexibil |  |  |  | Ureteroscop flexibil de unica folosinta Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tratamentul pacientilor cu litiază renală și calculi ureterali proximali Lungimea ≥ 600 mm Iluminare fibra optica Diametru canalului de lucru 3.6 fr Camp de vedere 90 grade Display Diagonala ≥ 12 inch Rezolutia ≥ 1024 x 768 Videoprocesor Accesorii setu din minim 10 buc
33100000-1 | 33 | Aparat nebulizator p/u aerozolii medicamente | Aparat nebulizator p/u aerozolii medicamente |  |  |  | Nebulizator pt aerozolii Descriere Pentru tratamentul bolilor căilor respiratorii superioare și inferioare, răceli, astm Parametru Specificație Sistem de alimentare cu aer comprimat Compresor Presiunea de lucru ≥0,8 - 1,4 bar Posibilitatea de dezinfectare Eficiența pulverizării ≥0,4 ml/min Alimentare ~ 230 VAC Accesori Mască pentru adulți, pulverizator, muştiuc, tub-prelungitor pentru inhalație (toate accesori pot fi prelucrate, dezinfectate) Dimensiunea particulelor de pulverizare ≤ 3,5 µm Manual de utilizator limba Romana si/sau Rusa
33100000-1 | 34 | Manseta pentru perfuzii | Manseta pentru perfuzii |  |  |  | Manseta pentru perfuzii Parametrul Specificația Descriere Manșeta de perfuzie sub presiune se utilizează atât pentru pungi de perfuzii și transfuzii cât și pentru cele la urgențe, terapii intensive și în bloc operator. Tip pacient Adult Manșeta infuzii 500 mL Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg Eroarea nu mai mare de 3 mmHg Caracterisitici tehnice Suport pentru fixare pe stativ pompă integrată din cauciuc manșetă manometru și manșeta separate tub aer din cauciuc
33100000-1 | 35 | Saltea de gimnastică | Saltea de gimnastică |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Saltea pentru gimnastica Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul burete acoperit cu husă PVC Lungimea ≥ 2m Latimea ≥ 1m Grosimea ≥ 5cm
33100000-1 | 36 | Baston patrupedic | Baston patrupedic |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Baston patrupedic Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru usurarea mersului Materialul Tub – Aluminiu extrudat Miner- Polipropilena Virfuri – cauciuc Inaltimea reglabila ≥ 50-80 cm
33100000-1 | 37 | Cersaf de alunicare | Cersaf de alunicare |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Cearsaf de alunecare Parametrul Specificația Descriere Cearsaf destinat pentru mutarea pacientului Manere de apucare Materialul neilon Lungimea ≥ 190 cm Latimea ≥ 90 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 38 | Centuri de asigurare | Centuri de asigurare |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Centura de asigurare a pacientului Parametrul Specificația Descriere Centura pentru ridicarea si sustinerea pacientului in timpul mersului Material neilon Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 39 | Placa de transfer pentru pacient | Placa de transfer pentru pacient |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Placa de transfer pacient Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru transferul persoanelor cu mobilitate fizica limitata Materialul plastic Lungimea ≥ 70 cm Latimea ≥ 37 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 40 | Bastoane de gimnastica | Bastoane de gimnastica |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Baston pentru gimnastica Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul plastic Lungimea ≥ 80 cm
33100000-1 | 41 | Cadru de mers fara roți | Cadru de mers fara roți |  |  |  | Cadru de mers fara roti Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru deplasarea pacientului Materialul metal Inaltimea reglabila ≥ 70-90 cm Latimea ≥ 40 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 42 | Dispozitiv de intoarcere pacient | Dispozitiv de intoarcere pacient |  |  |  | Dispozitiv de intoarcere pacientului Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pozitionarea pacientului Materialul burete acoperit cu husă PVC Lungimea ≥ 45 cm Latimea ≥ 40 cm Grosimea ≥ 13 cm
33100000-1 | 43 | Benzi elastice (set 3 benzi) | Benzi elastice (set 3 benzi) |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Banda elastica(set din 3 bucati) Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul cauciuc Lungimea ≥ 70 cm Latimea ≥ 5 cm rezistenta ≥ 7 kg
33100000-1 | 44 | Stepper | Stepper |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Stepper Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul metal Greutatea suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 45 | Scaune de kinetotaburet | Scaune de kinetotaburet |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Scaun de kineto-taburet Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru gimnastica Materialul metal Lungimea ≥ 60 Inaltimea ≥ 40 Latimea ≥ 30 Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg
33100000-1 | 46 | Scaune medicale cu manere pentru pacienti | Scaune medicale cu manere pentru pacienti |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Scaun cu minere Parametrul Specificația Descriere Scaun cu minere pentru pacienti Materialul metal, plastic Pin fix pe 4 picioare Minere Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg Rezistent la solutiile de dezinfectare
33100000-1 | 47 | Scaune p/u pacienti fără mînere | Scaune p/u pacienti fără mînere |  |  |  | Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Scaun fara minere Parametrul Specificația Descriere scaun cu carcasa metalica si satarul din plastic Materialul metal ,plastic Pin fix pe 4 picioare Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg Rezistent la solutiile de dezinfectare
33100000-1 | 48 | Saltea cu compresor | Saltea cu compresor |  |  |  | Saltea antiescare cu pompa Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit. Materialul PVC Lungimea ≥ 2m Latimea ≥ 90 cm Grosimea ≥ 7 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg Pompa de aer
33100000-1 | 49 | Doppler USG de buzunar (portabil) | Doppler USG de buzunar (portabil) |  |  |  | Doppler USG de buzunar (portabil) Descriere Pentru utilizarea de către un medic generalist, specialist vascular pentru examinarea vasculară de rutină în urgenta, pentru localizarea vaselor sau de către specialiști în diabet, urologie și ginecologie. Parametru Specificație Frecvență Undă continuă de 5 MHz Sonda Sonda unica cu Frecventa de lucru 2-8 MHz sau sonda independenta cu Frecventa de lucru 5 MHz Suport pentru sonda montat pe aparat/ trusa pentru transportare sondei Traductor ≥2 cristal cu fascicul îngust Răspuns audio ≥300 Hz - 4 KHz Incarcator in set Acumulator in set Manual de utilizator limba Romana si/sau Rusa
33100000-1 | 50 | Compresor de aer pentru masina de anestezie | Compresor de aer pentru masina de anestezie |  |  |  | Compresor de aer pentru mașina de anestezie Parametrul Specificația Descriere Compresor pentru alimentarea cu aer comprimat a mașinii de anestezie în care este prezent scurgerea automată a condensului și lucrează continuu. Capacitatea de lucru 60 L/min, ± 5 L/min. Minim de la 3.5 Bari, reglabil Filtrarea aerului ≤ 0.01 - 5 µm Punct de rouă sub presiune la max. debit de iesire si presiune 3 bar 5 °C sub temperatura mediului ambiant Mod de operare continuu Scurgerea apei condensate automat Presiune de lucru utilizat 3,5 Bar Volumul receptorului 2-5L Zgomotul ≤ 50 dB cu o cameră de izolare a sunetului Alimentarea 220V, 50Hz, priza de tip Schuko Transportabil cu min. 4 rotile și 2 de fixare Cablu de alimentare min. 1 buc.
33100000-1 | 51 | Baie de apa histologica | Baie de apa histologica |  |  |  | Baie de apă histologică Descriere Baie de apă histologică pentru preluarea materialului de la microtom Intervalul de teperatură (metric) de la temperatura camerei pîna la 80 °C Setări de temperatură 4 setări de temperatură Alimentarea 230V Controler digital sau analogic Display monochrome LCD / LED Stabilitatea temperaturii ± 0.1°C Volumul 2 L, ± 500 mL
33100000-1 | 52 | Holter ECG | Holter ECG |  |  |  | Monitor Holter ECG Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Software Să fie compatibil cu soft-ul pentru holtere BTL sau un holter cu Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC cu licenta nelimitata Accesorii Cablu ECG 3 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC cu licenta si parole de acces Altele Manuale de utilizare limba romana Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 53 | Glucometru | Glucometru |  |  |  | Glucometru (caracteristici de bază) Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei Baterie internă Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei Accesorii, consumabile Toate accesorile și consumabile să fie compatibile Baterie 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste) Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere Ace sterile de unică utilizare ≥ 1000 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 1000 buc.
33100000-1 | 54 | Alcotest | Alcotest |  |  |  | Alcotest cu imprimantă portabilă Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient Parametru Specificaţie Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afisor LED Unitatea de măsură mg/L Domeniul de măsurare 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără depistarea automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarme acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reîncărcabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații deconectarea automată în caz de neutilizare încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 … +50℃ Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la șocuri, căderi Accesorii Geantă geantă pentru trasportare și depozitare. Să fie dotat cu buzunare, spațiu pentru dispozitiv, imprimantă, muștiuri și accesorii Imprimantă incorporată incorporată sau aparte portabilă transmiterea datelor în cazul imprimantei portabile prin: WiFi, bluetooth, infraroșu tip imprimare: termică cu autonomie: acumulator încorporat hîrtie termică ≥ 15 buc. Muștuc sterile ambalat individual ≥ 300 buc.
33100000-1 | 55 | Autoclav 100 litri, vertical | Autoclav 100 litri, vertical |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (hotel inox) cu ciclu de vacuum Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel. Parametrul Specificația Încărcare verticală Construcția interioară din oțel Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 105 -134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizar Înregistrator date Tip date data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
33100000-1 | 56 | Sistem videoendoscopie | Sistem videoendoscopie |  |  |  | Video Procesor Sistem de Videocolonoscopie Intrări cameră ≥ 1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale/ Caracteristici Ajustare nuanță Iluminare Auto Balans de alb Auto Acuitate Video compensare Înghețarea imaginii Reducerea zgomotului imaginii Iris automat Zoom electronic Ieșiri RGB ≥ 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, VGA) HDD ≥ 500 GB Sursă de lumină Tip Separat sau integrat Tip lampă LED ≥ 4 lungimi de undă Timp de viață lampă ≥10 000 ore Reglare flux aer ≥ 3 trepte Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri Dispozitive periferice Display medical HD ≥ 26 inch Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentarii) ≥ 80 000 înregistrări Tastatură pentru introducerea datelor Suport pe rotile Sistem de furnizare a aerului/apei Volum vas pentru apă ≥ 250 ml Regim de funcționare ≥ 3 regimuri Troliu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate Operatorul economic să specific modelul propus Polițe reglabile la înălțime ≥ 4 unități Video colonoscop Să se indice modelul oferit Operatorul economic să specifice modelul propus Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Impermiabil Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Tubul de inserție Lungimea totală ≥ 1700 mm Lungime de lucru ≥ 1350 mm Diametrul exterior al părții de lucru 12,8 ± 0,3 mm Marcaj de lungime Canalul de lucru Diametrul ≥ 4 mm Numărul de canale ≥ 1 Optica Unghiul câmpului de vedere ≥140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului de vedere ≥ 3-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/Jos 180 grade Stânga/ Dreapta 160 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare Butoane ≥ 4 Înghețarea imaginii Eliberarea imagini Capturare imaginii Reglarea intensității luminii Reglarea tonului de culoare (filtre optice) Modificarea contrastului Zoom electronic pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa Spălarea obiectivului Metode de sterilizare Operatorul economic să specifice metodele recomandate
33100000-1 | 57 | Higrometru Psihrometru 0-25C | Higrometru Psihrometru 0-25C |  |  |  | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40…90 %
33100000-1 | 58 | Higrometru Psihrometru 15-40C | Higrometru Psihrometru 15-40C |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 %
33100000-1 | 59 | Lampa recirculara | Lampa recirculara |  |  |  | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descrierea Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganizme Locul distrugerii microorganizmelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan
33100000-1 | 60 | Audiometru pediatric (timpanometru) | Audiometru pediatric (timpanometru) |  |  |  | Audiometru pediatric (timpanometru) Descriere Destinat pentru investigarea audiogramei comportamentale la copii până la 2 ani Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Zgomot zgomot alb Audiometria, frecvența, Hz Conductivitatea aerului 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Intensitatea sunetului, dB 500 Hz ≥ 80 dB 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Prezența sunetului în câmp liber sonor boxă încorporată Audiometria prin zgomot Tip zgomot zgomot alb (fon alb) Alimentare baterii AA
33100000-1 | 61 | Oftolmoscop de mîini | Oftolmoscop de mîini |  |  |  | Oftolmoscop de mîni Descriere Destinat examinării oftolmologice în regim manual Parametrul Specificația Acțiune mecanică, Lentile + 13 D, + 20 D Oglindă plată, Oglindă convexă distanța focală 175 +-10mm
33100000-1 | 62 | Fotoliu ginecologic | Fotoliu ginecologic |  |  |  | Fotoliu ginecologic Descriere Destinat amplasării pacientului pentru examinarea ginecologică Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru picioare pentru mîini Înnălțimea reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul oțel vopsit, electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg
33100000-1 | 63 | Congelator pentru vaccine | Congelator pentru vaccine |  |  |  | Congelator pentru vaccine Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Parametrul Specificația Configuraţie orizontal Capacitatea 160 - 200 l Număr de rafturi ≥ 2 Uşa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi Construcţie interioară oţel inoxidabil Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată sau statică Domeniu de temperatură -20°C .. -28 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii coşuri tip sertar divizoare pentru sertar Decongelare automată
33100000-1 | 64 | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical |  |  |  | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei 80-120 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Pompa de aer, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși ≥ 1 unitate Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii Ușa cu geam din sticlă astfel incît materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil Iluminare internă a camerei Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Limbajul interfeței și meniului română și rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului Imprimantă termică, integrată Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor Alarme sonore și vizuale Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc. Coșuri pentru instrumente min. 8 Hîrtie imprimantă 30 buc.
33100000-1 | 65 | Pompa de perfuzie cu seringa | Pompa de perfuzie cu seringa |  |  |  | Parametrul Specificația Display Date afișate Doza Concentrația Intervalul de blocare Rata fluxului Cerințe față de pacient Alarme Proprietățile pompei Rata fluxului Pasul de incrementare 0.01 mL/h Calculul automat Volumul infuziei Pasul de incrementare 0,1-9999 ml, pasul 0,01 Dozarea bolusului Rata 1 – 1800 ml/h Pasul de incrementare 0.01 Doza bolus maximală după reducerea bolusului ≤0,2 ml Umplerea liniei automată Gama KVO, ml/h între 1 și 10 Trecerea în regim de asteptare Eroarea ≤2% Chemare asistentă Nivelul presiunei de ocluzie Cel puțin 9 niveluri Limita ocluziei 1,2 Bar ± 0,2 Caracteristici de siguranță Protecție la curgere liberă din sistem Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv Minim IP 33 Biblioteca medicamentelor ≥ 3000 Limitile soft pentru rata, dosa, bolus volum Limitare acces prin buton de blocare a tastelor sau prin parolă Detectarea mărimii seringii 2,3,5,10,20,30,50,60 ml (să accepte seringi de la diferiți producători) Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos Eroare de flux Aer în sistem Eroare de sistem Rezervor gol Perfuzia pe sfîrșite Baterie descărcată Baterie epuizată Alarmă sonoră Volum reglabil Buton mod silențios Jurnalul de evidență Numărul de evenimente memorate ≥1000 Evenimente stocate Butoane apăsate Coduri de eroare Alarme Medicamente injectate Cantitatea infuzată Setări Bolus solicitat Accesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Cablu de conectare la rețea 100-240V, 50-60 Hz Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie Timp de operare ≥10h la 5 ml/h Timp de reîncarcare 3 ore
33100000-1 | 66 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) |  |  |  | Parametrul Specificația Operarea meniului pas cu pas Display Date afișate Denumirea medicamentului Doza Concentrația Rata fluxului Cerințe față de pacient (greutatea corpului kg, suprafața totală a corpului) Alarme Cantitatea infuzată Cantitatea pînă la sfirșitul infuziei Bolus Timpul pînă la sfirșitul infuziei Rata 0,1 – 1200 ml/h Proprietățile pompei Rata fluxului Pasul de incrementare 0.01 mL/h Calculul automat Volumul infuziei Pasul de incrementare 0,1-9999 ml, pasul 0,01 Rata bolusului 1-1200 ml/h Dozarea bolusului Pasul de incrementare în bolus 0.01 ml/h Doza bolus maximală după reducerea bolusului ≤0,2 ml Umplerea liniei automată Gama KVO, ml/h între 1 și 10 Trecerea în regim de asteptare Precizie ≤ ±5% Chemare asistentă Nivele de ocluzie ≥ 9 nivele, Nivelul minim de ocluzie ≤ 75 mmHg sau 100 mbar Nivelul maxim de ocluzie ≥ 900 mmHg sau 1200 mbar Caracteristici de siguranță Protecție la curgere liberă din sistem Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 34 Biblioteca medicamentelor ≥ 3000 Limitile soft pentru rata, dosa, bolus volum Limitare acces prin buton Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos Eroare de flux Aer în sistem Eroare de sistem Rezervor gol Perfuzia pe sfîrșite Baterie descărcată Baterie epuizată Alarmă sonoră Volum reglabil Jurnalul de evidență Numărul de evenimente memorate ≥1000 Evenimente stocate Butoane apăsate Coduri de eroare Alarme Medicamente injectate Cantitatea infuzată Setări Bolus solicitat Posibilitatea de a uni 2 sau 3 pompe, fară accesorii adaugatoare Accesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie orizontal și vertical Cablu de conectare la rețea 100-240V, 50-60 Hz Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie Li-Ion Timp de operare ≥7h la 25 ml/h Timp de reîncarcare ≤ 4 ore
33100000-1 | 67 | Lampa pentru fototerapie nou-nascuti | Lampa pentru fototerapie nou-nascuti |  |  |  | Lampa pentru fototerapie nou-nascuti Dispozitiv mobil suport de podea Stand mobil 4 roti, min. 2 cu frina Unitate care numara toate orele de functionare si le afiseaza in ore Timp de tratament si intensitate reglabile (standard/ridicat) Becuri fluorescente 4 - 8 becuri Doua standuri cu inaltime fixa Cap radiant orizontal Stand reglabil pe inaltime Capul radiant poate fi inclinat inaite si inapoi min 45 grade Alimentare electrica 230V, 50Hz Becuri fluorescente de rezerva min. 6 buc.
33100000-1 | 68 | Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie | Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie |  |  |  | Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie Metoda de masurare fotometrie bicromatica de reflexie Sursa de lumina 0 - 2 diode emitatoare de lumina (LED) Detector sistem cu pina la doua fotocelule Domeniu de masurare 2-50 (IN UNITATE DE TBI) Unitati corespunzatoare mg/dl sau mmol/l Inacuratete optica ≤ 10% Imprecizie (CV%) ≤ 2% Corelatia dinte TCE si valorile de laborator pentru nivelurile serice de bilirubina mai mult sau egala cu 0,92 Citire afisaj cu cristale lichide (LCD) cu trei cifre Durata ciclului de masurare ~ 2 secunde Intre ciclurile de masurare, dispozitivului se afla in mod asteptare Sursa de alimentare baterii tip AAA / LR03 / acumulator Numarul de cicluri de masurare fara inlocuirea bateriilor (pe durata de viata a bateriei) 100.000
33100000-1 | 69 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare Înregistrator date Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
33100000-1 | 70 | Incubator (termostat) 20 - 35 l | Incubator (termostat) 20 - 35 l |  |  |  | Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 20-35 l Domeniul de temperatură programabil 37 - 60 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla Usa interna din sticla Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 71 | Coagulometru semi-automat | Coagulometru semi-automat |  |  |  | Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă Teste APTT FIB PT TT Data management Display LCD sau LED Imprimantă Interfață PC Interfață LIS Cititor bar cod optional
33100000-1 | 72 | Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis |  |  |  | Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220 Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem deschis de reactivi. Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse) Tip de lucru continuu Tip sistem deschis randoom acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 300 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente Tipul dispozitivului staţionar Tip probă Ser şi plasmă urină sînge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare automat Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) Program control al calității Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu termostat la 37 grade C Cuvă pentru probe reutilizabil (indicați ciclurile posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare Cinetic Mono și bi-cromatic Imunoturbidimetrc Controlul cantității de reagent rămas Semnalizare lipsă reagent și probă Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Sistemul de dozare Cu sensor de obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 73 | Analizator semi-automat, de urină | Analizator semi-automat, de urină |  |  |  | Analizator semi-automat, de urină Cod 150100 Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate în regim normal ≥ 60 teste/ora Teste chimice Bilirubin Sînge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Esterază leucocitară Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Data management Interfață LIS bidirecțională Memorie internă Monitor LCD sau LED Imprimantă Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei ≥ 1000 benzi Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni
33100000-1 | 74 | Fotocolorimetru | Fotocolorimetru |  |  |  | Fotocolorimetru Descrierea: Dispozitiv medical pentru aprecierea proteinei in urma, proba cu timol si sodiu Tip de lucru: contiunuu Tip sistem: deschis Posibilitatea efectuarii analizelor urgente: Tip dispozitiv: stationar Cuva pentru probe: reutilizabil sticla Lungimi de unda nm: 410, 590, 650 Modul de operatie: manual Alimentarea: 220V, 50Hz
33100000-1 | 75 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor |  |  |  | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descrierea: Un dispozitiv portabil pentru depistarea venelor Functii: Dispozitiv care se adopta la diferite varste, forme ale corpului, culori ale pielii, greutati si medii de operatii diferite. Parametri tehnici: Detectarea luminii in infrarosu fara a afecta corpul uman Adincimea de detectare in infrarosu: min. 8 mm Distanta de detectare: diapazon minim 25 - 35 cm Pozitia vaselor de sange: ± 0,5 mm Rezolutia vaseloe de sange: ± 0,5 mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40 dB Baterie reincarcabila cu durata de ≥ 3 ore Sursa de incarcare 240V
33100000-1 | 76 | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei cu rotile | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei cu rotile |  |  |  | Descriere Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei cu rotile Parametru Specificaţia Material Metalic Roțile Functia de reglare înălțimei Lățime 450 mm Înălțime Min. 1250 -2000 mm Greutatea dispozitivului Min. 4 kg Susține orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml în timpul perfuziilor pe termen lung la unul sau doi pacienți în același timp.
33100000-1 | 77 | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei |  |  |  | Descriere Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei Parametru Specificaţia Material Metalic Roțile nu Functia de reglare înălțimei Lățime 450 mm Înălțime Min. 1250 -2000 mm Greutatea dispozitivului Min. 4 kg Susține orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml în timpul perfuziilor pe termen lung la unul sau doi pacienți în același timp.
33100000-1 | 78 | Termometru digital | Termometru digital |  |  |  | Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarme/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare Rezistent la patrunderea apei Baterie inclusa
33100000-1 | 79 | Tensiometru Adult | Tensiometru Adult |  |  |  | Tensiometru Adult Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Suport pentru pompa de infuzie | Suport pentru pompa de infuzie | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 2 | Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate) | Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 3 | Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa | Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa | bucată | 28 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 492800 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 4 | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare | bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 211200 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 5 | Butelie pentru oxigen 5L | Butelie pentru oxigen 5L | bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 51200 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 6 | Butelie pentru oxigen 10L | Butelie pentru oxigen 10L | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 7 | Set lentile de probă | Set lentile de probă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 8 | Rama de proba oculara | Rama de proba oculara | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8800 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 9 | Tonometru Goldman | Tonometru Goldman | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6800 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 10 | USG Oftalmic (B-Scan) | USG Oftalmic (B-Scan) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 11 | Diatermoelectrocoagulator oftalmic | Diatermoelectrocoagulator oftalmic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 12 | Perimetru computerizat | Perimetru computerizat | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 13 | Pulsoximetru de buzunar | Pulsoximetru de buzunar | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1120 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 14 | Nebulizator | Nebulizator | bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16800 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 15 | Rectoscop | Rectoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 96000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 16 | Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii | Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 240000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 17 | Bidistilator cu productivitatea | Bidistilator cu productivitatea | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 18 | Termostat cu CO2 volum 80 L | Termostat cu CO2 volum 80 L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 19 | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro - bacteriologice | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro - bacteriologice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 20 | Turbimetru 0,50 Me.Faraland | Turbimetru 0,50 Me.Faraland | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 21 | Ph-metru portativ pentru medii de cultură | Ph-metru portativ pentru medii de cultură | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 22 | Steremicroscop | Steremicroscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 23 | Satie de lucru CT | Satie de lucru CT | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 480000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 24 | Carucior cu rotile | Carucior cu rotile | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 25 | Microtom semiautomat rotativ | Microtom semiautomat rotativ | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 240000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 26 | Microscop camera-video cu contrast de faza si lumina polarizanta | Microscop camera-video cu contrast de faza si lumina polarizanta | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 27 | Microtom criostat cu set de cutite cito examinari al biopsiilor (SLEE) | Microtom criostat cu set de cutite cito examinari al biopsiilor (SLEE) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 350000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 28 | Lupă binoculara frontala | Lupă binoculara frontala | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4800 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 29 | Antropometru pliant pentru maturi | Antropometru pliant pentru maturi | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 30 | Cronometru | Cronometru | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1600 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 31 | Peakflowmetru | Peakflowmetru | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 32 | Ureteroscope flexibil | Ureteroscope flexibil | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 33 | Aparat nebulizator p/u aerozolii medicamente | Aparat nebulizator p/u aerozolii medicamente | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7200 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 34 | Manseta pentru perfuzii | Manseta pentru perfuzii | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 35 | Saltea de gimnastică | Saltea de gimnastică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 36 | Baston patrupedic | Baston patrupedic | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 840 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 37 | Cersaf de alunicare | Cersaf de alunicare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 38 | Centuri de asigurare | Centuri de asigurare | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 39 | Placa de transfer pentru pacient | Placa de transfer pentru pacient | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 40 | Bastoane de gimnastica | Bastoane de gimnastica | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 41 | Cadru de mers fara roți | Cadru de mers fara roți | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1440 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 42 | Dispozitiv de intoarcere pacient | Dispozitiv de intoarcere pacient | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 43 | Benzi elastice (set 3 benzi) | Benzi elastice (set 3 benzi) | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1600 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 44 | Stepper | Stepper | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 45 | Scaune de kinetotaburet | Scaune de kinetotaburet | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 960 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 46 | Scaune medicale cu manere pentru pacienti | Scaune medicale cu manere pentru pacienti | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 47 | Scaune p/u pacienti fără mînere | Scaune p/u pacienti fără mînere | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 48 | Saltea cu compresor | Saltea cu compresor | bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 49 | Doppler USG de buzunar (portabil) | Doppler USG de buzunar (portabil) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 50 | Compresor de aer pentru masina de anestezie | Compresor de aer pentru masina de anestezie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 51 | Baie de apa histologica | Baie de apa histologica | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 52 | Holter ECG | Holter ECG | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 32000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 53 | Glucometru | Glucometru | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 54 | Alcotest | Alcotest | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 55 | Autoclav 100 litri, vertical | Autoclav 100 litri, vertical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 56 | Sistem videoendoscopie | Sistem videoendoscopie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 650000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 57 | Higrometru Psihrometru 0-25C | Higrometru Psihrometru 0-25C | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4320 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 58 | Higrometru Psihrometru 15-40C | Higrometru Psihrometru 15-40C | bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3240 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 59 | Lampa recirculara | Lampa recirculara | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | IMSP SCM Sfanta Treime
33100000-1 | 60 | Audiometru pediatric (timpanometru) | Audiometru pediatric (timpanometru) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 56000 | AMT Centru
33100000-1 | 61 | Oftolmoscop de mîini | Oftolmoscop de mîini | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2800 | AMT Centru
33100000-1 | 62 | Fotoliu ginecologic | Fotoliu ginecologic | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33600 | AMT Centru
33100000-1 | 63 | Congelator pentru vaccine | Congelator pentru vaccine | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22400 | AMT Centru
33100000-1 | 64 | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 105600 | AMT Centru
33100000-1 | 65 | Pompa de perfuzie cu seringa | Pompa de perfuzie cu seringa | bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 231000 | Inst. Neurologie si Neurochirurgie
33100000-1 | 66 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 111000 | Inst. Neurologie si Neurochirurgie
33100000-1 | 67 | Lampa pentru fototerapie nou-nascuti | Lampa pentru fototerapie nou-nascuti | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | SR Orhei
33100000-1 | 68 | Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie | Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55000 | SR Orhei
33100000-1 | 69 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 211000 | SR Criuleni
33100000-1 | 70 | Incubator (termostat) 20 - 35 l | Incubator (termostat) 20 - 35 l | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10668 | SR Criuleni
33100000-1 | 71 | Coagulometru semi-automat | Coagulometru semi-automat | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3800 | SR Criuleni
33100000-1 | 72 | Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 230000 | SR Criuleni
33100000-1 | 73 | Analizator semi-automat, de urină | Analizator semi-automat, de urină | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2400 | SR Criuleni
33100000-1 | 74 | Fotocolorimetru | Fotocolorimetru | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18400 | SR Cimislia
33100000-1 | 75 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24200 | SR Cimislia
33100000-1 | 76 | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei cu rotile | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei cu rotile | bucată | 50 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23000 | SR Anenii Noi
33100000-1 | 77 | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei | Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea inalțimei | bucată | 50 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000 | SR Anenii Noi
33100000-1 | 78 | Termometru digital | Termometru digital | bucată | 50 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2416.67 | CS Stefan Voda
33100000-1 | 79 | Tensiometru Adult | Tensiometru Adult | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1158.33 | CS Stefan Voda
6545763
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________