| Mașină de anestezie |
| --- |
| Descriere | Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical |
| Parametru | Specificaţia |
| Prize de gaz | O2, Aer |
| Vaporizatoare, agenți | tip compatibil | Desflurane, halotan, izofluran, sevofluran |
|  | număr | ≥2 |
|  | interlock | da |
|  | Instalate la dispozitiv | 2 unitati | da |
|  |  | Izofloran | da |
|  |  | Sevofluran | da |
|  | sistem de absorbție | da |
| Mecanism de siguranță O2 | acustică, vizuală și buton. |
| Mecanism de siguranță de amestec hipoxic | da |
| Ventilator automat | tip pacient | Adult, pediatric, neonatal |
|  | debitul de gaz maxim | 120 L/min |
|  | moduri de ventilație | Manual/spontans, VCV, PCV, SIMV, PCV-VG sau echivalentul |
|  | volumul Tidal | da |
|  | gama , cc | minim | 0, 1-1.500 ml |
|  |  | maxim | 20 - 1.600 ml |
|  | volumul minut | da |
|  | gama , L / min | ≥ 30 |
|  | frecvență , bpm | Control volum si presiune | 4 to 100 |
|  |  | pentru SIMV and PSVPro | 2 to 60 |
|  |  | Controlul/Incrementarea maxim cu pasul de | 1 bpm |
|  | fluxul inspirator , L / min | ≥3-40 |
|  | Timpul de inspiratie | gama | 0.2 - 5.0 sec |
|  |  | Controlul/Incrementarea maxim cu pasul de | 0.1 sec |
|  | raportul I:E | rata | minim 2:1 la 1:8 |
|  |  | Controlul/Incrementarea maxim cu pasul de | 0,5 |
|  | Presiunea de inspiratie | gama | 5 - 60 cmH2O |
|  | Presiunea max | gama | 12 - 100 cmH2O |
|  | limita de presiune , cm H2O | Ajustabilă, <70 |
|  | PEEP , cm H2O | gama | 0, 4-30 cmH2O |
|  |  | controlul | pasul 1 cmH2O |
|  | Sensorul de oxygen | Galvanic sau paramagnetic |
|  | Sensorul de flux | Tip | Autoclavabil |
|  | Sistem de autodiagnostic | testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor, controlul sensorului de oxigen și valvelor expir. |
|  | La necesitate oxigenarea cu O2 100 % timpul maxim 2 minute | da |
| Sistem de baleiaj | activ sau pasiv |
| Sistem de management al datelor anestezice | da |
| Modul de analiza a gazelor medicale si anestezice integrat în mașina de anestezie obligatoriu | da |
| Monitorizarea | Presiunea de aer | Alarmă de înaltă presiune | da |
|  |  | Alarma presiune subatmosferică | da |
|  |  | Continuarea alarma presiune | da |
|  |  | Presiune scăzută / apnee | da |
|  |  | Alte alarme de presiune | da |
|  | Volumul expirator / flux | da |
|  |  | Alarmă apnea | da |
|  | Concentrația de O2 |  | da |
|  |  | Timp de răspuns , sec | <30 |
|  | Concentrația de CO2 | alarmă apnee | da (dacă monitorul CO2 este integral) |
|  | Concentrația de NO2 | DA |
|  | Monitorizare agent | Tipul de agenți | Desfluran, halothan, isofluran, sevofluran |
|  |  | Auto ID | da |
|  |  | Alarmă concentrare agent | da |
|  |  | Determinarea parametrului MAC | da |
| Monitor de pacient | Cu suport pentru pentru instalarea pe masina de anestezie | da |
|  | Protocoale de monitoring prestabilite în dependență de sex și fîrstă. | da |
|  | Posibilitate de inregistrarea a pacientului | da |
|  | Posibilitate de modificare a prametrilor de vizualizare și monitorizare | da |
|  | Prezența trendului p/u vizualizarea tuturor datelor in forma tabelara | da |
|  | Detectarea pacemaker | da |
|  | ECG | ritmului cardiac | da |
|  |  | Numarul de derivati | 3 (I, II, III) |
|  |  | Gama | 30 to 300 bpm |
|  |  | Viteza | 12.5, 25 sau 50 mm/s |
|  |  | Detectarea artmiilor | da |
|  |  | segment ST | da |
|  | Tensiune sanguină neinvazivă | da |
|  | Tensiune sanguină invazivă | da |
|  | Temperatura | da |
|  | Pulsoximetria | da |
|  | Alarme | Prestabilite | da |
|  |  | Posibilitatea de a modifica parametrii | da |
|  |  | Acustica si vizuala | da |
|  | Diagonala | ≥12.0 inch |
|  | Rezolutia | minim 1280 x 800 pix |
|  | Numarul de curbe vizualizate | minim 6 |
|  | Controlul | Touch screen si butoane | da |
|  | Acumulator reincarcabil | da |
|  | Timpul de monitorizare cu acumulator | 3 h |
|  | Compatibil cu modul de monitorizare a gazelor din masina de anestezie | da |
|  | Porturi de comunicare | USB, RS-232C, VGA, Ethernet |
|  | Accesorii monitor | Cablu ECG 3 fire cu cablu de conectarea la monitor | 1 buc |
|  |  | Electrozi ECG de unica utilizare | 100 buc |
|  |  | Sensor SpO2 cu cablu de comunicare la monitor | 1 buc |
|  |  | Sensor Temperatura cu cablu de comunicare la monitor | 1 buc |
|  |  | Furtunul de comunicare cu NIBP si majeta | 1 buc |
|  |  | Majeta 3 mărimi | 1 set |
|  |  | Cablu IBP | 1 buc |
| Afișor masina de anestezie | Numărul de afișoare | ≥1 |
|  | Display cu tehnologie touch screen | minim 15 inch |
|  | Rezolutia | minim 1024 x 768 pix |
|  | Interfață cu altele | da |
| Alarme prioritare | 3 |
| Tensiune de alimentare | 220 V, 50 Hz |
| Baterie internă | Da |
| Presiune de alimentare cu gaz | 3-6 bar |
| Furtune de conectare la gazele medicale O2 si Aer sub presiune | 2 set |
| Circuit de ventilare | Adult, de unica folosinta | 20 |
|  | Pediatric, de unica folosinta | 5 |
| Masca de respiratie | autoclavabila | 4 buc de diferite marimi |
| Plamin de test | Adult, pediatric | 2 buc |
| Absorber de multipla folosinta | 1 buc |
| Filtru antibacterial | 100 buc |
| Porturi de comunicare la masina de anestezie | RS-232C | da |
|  | USB port | da |
|  | VGA Output | da |
| Carcasa/ troleul masinei de anestezie | Suport mobil | 4 roti |
|  | Frine | 4 |
|  | cu minere pentru deplasarea comoda | da |
| Manual de utilizare în limba română | Da, Se va prezenta la livrare |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit | Da |
| Anul fabricarii 2018 sau 2019 | Da |