## FIșier demarare
Nr. Lot | Nr Lot |  | Denumire Lot | Denumire Lot NEW | Denumire poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă NEW | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | IFP | DRN | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP Spitalul de STAT | IMSP Centrul de Sanatate Orhei nr.2 | IMSP SCM SFÂNTA TREIME | IMSP Spitalul Raional Cimișlia | IMSP SCM de Copii Valentin Ignatenco | IMSP SCM Gheorghe Paladi | IMSP SR Soroca | Cantitatea Totală | Suma estimată cu TVA | NOTE
2 | 2 | 1 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră | Bucată | 394.8 | 10 | [9 empty] | 10 | 3948
6 | 24 | 2 | Electrod ECG | Electrod ECG | Electrod ECG | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta | Bucată | 1.32 | 3000 | [9 empty] | 3000 | 3960
70 | 58 | 3 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film radiologic (cu baza albastra) (35 x 43 cm ) . 1. Dimensiune 35 x 43 cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | Film radiologic (cu baza albastra) (35 x 43 cm ) . 1. Dimensiune 35 x 43 cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | Bucată | 59.8 | 2000 | [9 empty] | 2000 | 119600
174 | 59 | 4 | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Pelicula radiologică 20 cm x 25 cm (8-10 cm) pentru printer N1 (Una pelicula) Pentru instalația Radiologică SHIMADZU modelul ,,Sonialvision G4,, | Pelicula radiologică 20 cm x 25 cm (8-10 cm) pentru printer N1 (Una pelicula) Pentru instalația Radiologică SHIMADZU modelul ,,Sonialvision G4,, | Bucată | 31.74 | 2400 | [9 empty] | 2400 | 76176
68 | 63 | 5 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27х35cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27х35cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | Bucată | 44.33 | 2400 | [9 empty] | 2400 | 106392
180 | 77 | 6 | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 31.75 | [6 empty] | 1200 |  |  |  | 1200 | 38100
234 | 84 | 7 | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2 | Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 40.58 | 200 | [9 empty] | 200 | 8116
211 | 87 | 8 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm | Bucată | 24.26 | 12000 | [9 empty] | 12000 | 291120
231 | 89 | 9 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 9.36 | 1000 | [9 empty] | 1000 | 9360
235 | 93 | 10 | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H20, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2. | Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 12.08 | 1000 | [9 empty] | 1000 | 12080
236 | 94 | 11 | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Filtru traheostomic de respirație, tip HME | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H20, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conecțiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril. | Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0,3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 26 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj indivdual | Bucată | 7.68 | 50 | [9 empty] | 50 | 384
25 | 98 | 12 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. | Bucată | 10 | 20 | [9 empty] | 20 | 200
143 | 101 | 13 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) | Bucată | 121.65 | [7 empty] | 36 |  |  | 36 | 4379.4
31 | 108 | 14 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301 | Bucată | 11.75 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 2350
43 | 132 | 15 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 41.3 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 4130
165 | 180 | 16 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 114 | 20 | [9 empty] | 20 | 2280
602 | 193 | 17 | Prezervative pentru USG | Prezervative pentru USG | Prezervative pentru USG | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. | Bucată | 2.46 | 50 | [9 empty] | 50 | 123
99.1 | 229 | 18 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . | Test | 0.11 | 3000 | [9 empty] | 3000 | 330
| 229 | 18 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 3 | [9 empty] | 3 | 0
89.1 | 230 | 19 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.11 | 10000 | [9 empty] | 10000 | 1100
| 230 | 19 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 10 | [9 empty] | 10 | 0
90.1 | 231 | 20 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.12 | 12000 |  | 10000 | [7 empty] | 22000 | 2640
| 231 | 20 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 12 |  | 10 | [7 empty] | 22 | 0
91.1 | 232 | 21 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.12 | 18000 |  | 25000 | [7 empty] | 43000 | 5160
| 232 | 21 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 18 |  | 25 | [7 empty] | 43 | 0
97.1 | 240 | 22 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.12 | 3000 | [9 empty] | 3000 | 360
|  | 22 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 3 | [9 empty] | 3 | 0
98.1 | 241 | 23 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.12 | 18000 | 30000 | 25000 | [7 empty] | 73000 | 8760
| 241 | 23 | REGISTRU | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 18 | 20 | 25 | [7 empty] | 63 | 0
|  | 24 | Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300 | Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300 | Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300 | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. compatibil AGFA Drystar 5300 | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. compatibil AGFA Drystar 5300 | Bucată | 54.35 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 | 108700
|  | 25 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie pentru spirometrul SPIROLAB MIR 911080, Dimensiuni 112 mm/30m, albă | Hârtie pentru spirografie pentru spirometrul SPIROLAB MIR 911080, Dimensiuni 112 mm/30m, albă | Bucată | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 250
|  | 26 | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice | La cantitatea solicitată de teste, vor fi oferite cu titlu gratuit 40 glucometre portabile. Testele trebuie să fie compatibile cu glucometrele oferite gratuit. Geantă de transport pentru glucometru. Ghid de utilizare în limba de stat. Termen de valabilitate pentru teste minim 12 luni de la momentul livrării. Termen de garanție pentru glucometre minim 36 luni Bucată=Teste+Lancetă | La cantitatea solicitată de teste, vor fi oferite cu titlu gratuit 40 glucometre portabile. Testele trebuie să fie compatibile cu glucometrele oferite gratuit. Geantă de transport pentru glucometru. Ghid de utilizare în limba de stat. Termen de valabilitate pentru teste minim 12 luni de la momentul livrării. Termen de garanție pentru glucometre minim 36 luni Bucată=Teste+Lancetă | Bucată | 2.8 | [5 empty] | 45000 |  |  |  |  | 45000 | 126000
|  | 26 | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Glucometru compatibil cu stripurile/ testele din lot. | Timp de măsurare: Până la 10 secunde. Volumul unei picături de sânge. Până la 1,0 µl. Interval de măsurare: de la 0,6 la 33,3 mmol/l. | Timp de măsurare: Până la 10 secunde. Volumul unei picături de sânge. Până la 1,0 µl. Interval de măsurare: de la 0,6 la 33,3 mmol/l. | Bucată | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 | 0
| 1248 | 27 | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer | Bucată | 8.65 | [8 empty] | 50 |  | 50 | 432.5
| 1309 | 28 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Bucată | 16.2 | [8 empty] | 50 |  | 50 | 810
| 1630 | 29 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Bucată | 52.02 | [8 empty] | 100 |  | 100 | 5202
| 1064 | 30 | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | Bucată | 9.84 | [8 empty] | 4000 |  | 4000 | 39360
| 1117 | 31 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Bucată | 20.04 | [8 empty] | 1000 |  | 1000 | 20040
|  | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Kit terapii CRRT (Omniset Kit) | Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continua. Circuit integral, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m2 și 1,6m2. Toata conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substitute, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock. Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă. Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului. Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme | Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continua. Circuit integral, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m2 și 1,6m2. Toata conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substitute, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock. Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă. Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului. Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme | Bucată | 7120 | [8 empty] | 5 |  | 5 | 35600
|  | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Collecting Bag 3-7L | pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: cel putin 3000ml. Fiecare cameră a pungii este dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock), | pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: cel putin 3000ml. Fiecare cameră a pungii este dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock), | Bucată | 240 | [8 empty] | 15 |  | 15 | 3600
|  | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Soluție bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium | pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: cel putin 3000ml. Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock) | pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: cel putin 3000ml. Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock) | Bucată | 860 | [8 empty] | 150 |  | 150 | 129000
|  | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | CATETER DUBLU LUMEN, B.BRAUN | 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque, Polyurerthane Catheter (1), 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1), 10 FR Dilator (1), 12 FR Dilator (1), 18 G 7 cm Needle (1), “Y” Connector (1), Suture (1), 21G 4cm Needle (1), 5 ml Syringe (1), ID Card (1), Heparin Caps (2), Catheter Stabilizator Band (1) | 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque, Polyurerthane Catheter (1), 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1), 10 FR Dilator (1), 12 FR Dilator (1), 18 G 7 cm Needle (1), “Y” Connector (1), Suture (1), 21G 4cm Needle (1), 5 ml Syringe (1), ID Card (1), Heparin Caps (2), Catheter Stabilizator Band (1) | Bucată | 2000 | [8 empty] | 5 |  | 5 | 10000
|  | 33 | Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml | Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml | Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml | Componența minima a setului: Seringă 200ml Seringă 100ml Tub Spiralat Spike Echivalent cu model TM0539AC | Componența minima a setului: Seringă 200ml Seringă 100ml Tub Spiralat Spike Echivalent cu model TM0539AC | Set | 250 | [9 empty] | 240 | 240 | 60000
1240042.9