## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024 (necesar suplimentar) (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | TIJA FEMURALA MODULARA DE REVIZIE |  |  |  | Sa fie disponibile in doua variante: cimentata si necimentata Varianta necimentata sa fie rugoasa, varianta cimentata sa fie lustruita; - Sa fie confectionata din aliaj de titan; - Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar; - Sa fie serile; - Conul 12 / 14mm 1. Segmentul metafizar: - Sa fie disponibile 3 lungimi cuprinse intre 50 – 70mm, increment 10mm - Sa fie disponibile varianta standard cu unghi de 130grd si varianta cu lateralizare cu unghi de 127grd; - Sa aiba inclus capacul de protective; - Sa fie disponibil segment de extensie in doua diametre, cu lungimea de 30mm; - Sa fie disponibil un accesoriu trohanteric ; - Sa permita reglarea anteversiei la 3600; - Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului; - Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ; - Sa aiba suprafata rugoasa; - Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizara. Segmentul diafizar - Sa prezinte optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si dreapta pentru varianta cimentata; - Sa permita testarea pozitionarii in situ atat cu componenta protetica cit si cu componenta de proba metafizara; - Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatairea osteointegrarii; - Sa permita combinarea oricarei componente diafizare cu oricare componenta metafizara; - Varianta necimentata sa prezinte 12 diametre intre 11 si 22mm, increment 1mm, varianta cimentata sa prezinte 3 diametre; - Varianta necimentata dreapta sa prezinte doua lungimi de 140 si 200mm, cea curba sa fie disponibila lungimea de 200mm - Varianta cimentata sa prezinte doua lungimi: 140mm – dreapta si 200mm – curba; - Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi; Sa fie sterile.
33100000-1 | 1.2 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | TIJA FEMURALA DE REVIZIE MONOBLOC |  |  |  | Sa prezinte doua variante: necimentata si cimentata; - Unghiul cervicocefalic sa fie cuprins intre 1280- 1350; - Sa fie confectionata din aliaj de titan – varianta necimentata si aliaj de otel inox cu concentratie inalta de azot – varianta cimentata; - Conul 12/14mm; - Geometrie conica in toate planurile; - Suprafata sablata; - Fara coleret; - Sa permita implantarea in orice grad de anteversie; - Sa prezinte 14 dimensiuni pentru varianta necimentata si 10 dimensiuni pentru varianta cimentata; - Sa prezinte striuri longitudinale pe toata lungimea; - Varianta cimentata sa prezinte doua centroare pentru ciment, amplasate proximal si distal; Sa fie sterile.
33100000-1 | 1.3 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CAPUL ARTICULAR |  |  |  | Confectionat din aliaj de CoCr; - Conul 12/14mm; - Sa prezinte si varianta de cap excentric cu diametrul de 32 si 36mm; - Disponibile diametre de 28, 32, 36mm; - Disponibile 4 lungimi pentru fiecare diametru; Sa fie steril.
33100000-1 | 1.4 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CUPA ACETABULARA DE REVIZIE |  |  |  | Confectionata din aliaj de titan; - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor cuprins intre 620 – 850 microni; - Disponibile minim 17 dimensiuni, intre 48 – 80mm; - Sa fie prezinte minim 6 orificii dispuse pe toata suprafata; - Geometrie externe hemisferica, cu polul aplatizat; - Geometrie interna complexa: tronconico-hemisferica; - Sa prezinte sant intern cu rol antirotator si de fixare suplimentara a insertului; - Sa prezinte capace obturatoare pentru orificii; - Sa permita convertirea in cupa cu dubla mobilitate prin utlilizarea unui adaptor metalic; Sa fie sterile
33100000-1 | 1.5 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | ADAPTORUL METALIC DUBLA MOBILITATE |  |  |  | Sa fie confectionat din aliaj de otel inox acoperit cu TiNbN; - Sa fie disponibil in 5 dimensiuni care sa acopere intreaga gama de dimensiuni ale cupei; - Geometrie externa tronconica; Sa fie steril
33100000-1 | 1.6 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CUPA ACETABULARA CU DUBLA MOBILITATE CIMENTATA |  |  |  | Confectionata din aliaj de otel inox cu continut inalt de azot; - Disponibile 14 dimensiuni, intre 38 si 64mm; - Pe suprafata externa sa prezinte santuri cu rol de fixare suplimentara in mantaua de ciment; - Suprafata externa mata, suprafata interna lustruita; - Geometrie externa hemisferica cu polul aplatizat; Sa fie sterile.
33100000-1 | 1.7 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | INSERTUL ACETABULAR |  |  |  | Confectionat din polietilena UHMWPE, crosslinkat; - Sa contina vitamina E; - Disponibile 17 dimensiuni; - Disponibile variante neutra, antiluxatie 100 si 200; - Sa permita utilizarea capetelor articulare de 28, 32 si 36mm; Sa fie steril.
33100000-1 | 1.8 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | INSERTUL ACETABULAR DE DUBLA MOBILITATE |  |  |  | Confectionat din polietilena UHMWPE; - Disponibile 5 dimensiuni; - Sa permita utilizarea capetelor articulare de 22 si 28mm; Sa fie steril.
33100000-1 | 1.9 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | SURUBURILE DE CUPA |  |  |  | Confectionate din aliaj de titan; - Diametrul 6,5mm; - Disponibile 8 lungimi intre 20 – 60mm; Sa fie sterile
33100000-1 | 1.10 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CUPA ACETABULARA CIMENTATA |  |  |  | Sa fie confectionata din polietilena UHMWPE; - Diametre disponibile minim 11, intre 44 – 64mm; - Sa accepte capete de 32mm pentru variantele neutra si antiluxatie, si doar capete de 28mm pentru varianta retentive; - Sa prezinte variante neutra, antiluxatie 20° si retentive; - Geometrie externa hemisferica cu polul aplatizat; - Pe suprafata externa prezinta striatii pentru o buna fixare in mantaua de ciment; - Sa prezinte marker metallic pentru identificarea pozitiei la radiografie; Sa fie sterile.
33100000-1 | 1.11 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | Set de instrumente |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024 (necesar suplimentar) (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | TIJA FEMURALA MODULARA DE REVIZIE | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.2 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | TIJA FEMURALA DE REVIZIE MONOBLOC | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.3 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CAPUL ARTICULAR | 3: bucată; 4: 35; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.4 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CUPA ACETABULARA DE REVIZIE | 3: bucată; 4: 35; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.5 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | ADAPTORUL METALIC DUBLA MOBILITATE | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.6 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CUPA ACETABULARA CU DUBLA MOBILITATE CIMENTATA | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.7 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | INSERTUL ACETABULAR | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.8 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | INSERTUL ACETABULAR DE DUBLA MOBILITATE | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.9 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | SURUBURILE DE CUPA | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.10 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | CUPA ACETABULARA CIMENTATA | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.11 | SISTEM DE COMPLEX DE REVIZIE TOTALA DE SOLD | Set de instrumente | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________