| № | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot № 1 Mentenanta anuala statiei de producere a oxigenului medical |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50000000-5 | Generator de oxigen Model POC 8300-MED Inmatec (Germania) | buc | 1 | Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (µA) Curent de scurgere prin carcasă (µA) Curent de scurgere la pacient (µA) **Recomandat ≤ 10 µA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 µA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat |  |
| 2 | 50000000-5 | Compresor de aer Model ASD60/12 bar Kaeser (Germania) | buc | 1 | KIT C (a doua la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) - Kit Intretinere supapa retinere -Kit intretinere supapa admisie -Kit intretinere supapa comanda aerisire -Kit intretinere supapa termostatica -Kit intretinere supapa golire -Rulmenti cu bile motor – ventilator 2 - Service unit Eco drain 31 F Vario Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in |  |
| 3 | 50000000-5 | Uscator de Aer Model ACT 55 Friulair (Italia) | buc | 1 | Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. *Sudura scurgeri. |  |
| 4 | 50000000-5 | Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Ethafiltru (Italia) | buc | 1 | Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. |  |
| 5 | 50000000-5 | Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1 Sicctech (Italia) | buc | 1 | Verificare Scurgeri Verificare purja automata |  |
| 6 | 50000000-5 | Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical) Sicctech (Italia) | buc | 1 | Verificare Scurgeri |  |
| 7 | 50000000-5 | Panou electric | buc | 1 | Verificare Panou electric |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 190 000,0 |