## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Turn laparoscopic | Turn laparoscopic |  |  |  | ume Turn laparoscopic Descriere Set pentru pentru endoscopia rigidă pentru efectuarea operațiilor chirurgicale minim invazive. Video procesor Semnale video de ieșire Compatibil cu monitorul ofertat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii Port USB pentru stocarea imaginilor înregistrate Da Posibilitate de înregistrare a imaginilor video Da Rezolutia imaginei stocate Minim FullHD Efectuarea White Balance Da, cu buton pe unitatea de procesare și pe cameră Accentuarea culorilor structurilor pe suprafața organelor Da Ajustarea contrastului pentru diferențierea structurilor anatomice Da Vizualizare a imaginii fluorescente NIR/ICG Da Rezolutia imaginii procesată de sistem Minim UltraHD Tehnologie de vizualizare a imaginilor 2D Camera 2D Surse de lumină compatibile Lumină albă și NIR/ICG Rezoluția imaginii vizualizate Ultra HD Focusare manuală sau automată a camerei Da Zoom optic sau digital Da Butoane pe camera Funcționalități minime: Înregistrare video/foto, balans alb Lungime cablu Minim 3 m Camera imersibilă în substanțe de curățare și dezinfectare Da Sursa de lumină Tehnologia sursei de lumină LED Durata de viață a sursei de lumină Minim 30000 h., în caz că sursa de lumină are o durată de viață mai mică, să se livreze surse de lumină de schimb, care în sumă să garanteze durata de lucru a dispozitivului de minim 30000 h Reglaj al intensității luminoase Da Reglaj automat a intensității luminoase Da Monitor Diagonala Minim 55 ± 1 inch Rezoluție Minim UltraHD, compatibil cu procesorul video Unghi de vedere Minim 178 grade Canale de intrare pentru semnale video Compatibil cu monitorul ofertat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii Insuflator electronic Debit de insuflare 2 - 45 L/min Presiune de insuflare 3 - 25 mmHg Ajustare a debitului de insuflare Da Evacuare automată a fumului Da Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) Da Incalzirea gazului insuflat Da Troleu Număr de polițe Minim 3 Mâner pentru transportare Da Suport pentru fixarea buteliei cu CO2 Da Roți cu frâne Da Sistem centralizat de alimentare cu stabilizator de tensiune Da Suport pentru fixarea camerei Da În caz că producătorul prevede ca monitorul să fie montat pe troleu aparte pentru o stabilitate mai bună, atunci acesta să fie livrat Da Sursa de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Conector ale cablurilor de alimentare Schuko Consumabile și accesorii Telescop, diametru 10 mm, lungime 300 - 400 mm, unghi de vizualizare 0 grade, compatibil cu sursa de lumină NIR, cu protecție antiaburire, compatibil cu camera 2D Da Set trocar cu teacă de multiplă utilizare, vârf piramidal, cu port de insuflare și evacuare compatibil cu telescopul, lungime de lucru minim 150 mm, cu capace de etanșare de rezervă minim 10 buc. Da Fibră optică, Lungime minim 3 m, compatibil cu sursa de lumină și telescop Da Filtru pentru portul de insuflare a insuflatorului Minim 5 buc Filtru pentru port evacuare a fumului dacă e aplicabil Minim 5 buc Furtun pentru insuflare CO2, cu încălzire cu conexiune la portul de insuflare a tecii trocarului Minim 5 buc Furtun pentru evacuarea fumului Minim 5 buc Furtun medical pentru alimentare cu CO2 a insuflatorului, lungime minim 6 m Da Reductor pentru butelie cu CO2, conector standart sovietic Da Cerință față de furnizori În caz că nu s-au solicitat careva consumabile și accesorii, dar acestea sunt necesare pentru funcționarea propriu zisă a dispozitivului, atunci acestea trebuie să fie incluse în preț Da Instruire Training pentru utilizatori Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere Da Training pentru personal tehnic Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Da Documentație Manualul de utilizare română sau engleză, tipărit și în format electronic Da Manualul De service Engleză Da Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului, Da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Turn laparoscopic | Turn laparoscopic | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________