## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Frigider pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine | Frigider pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine | 6: Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine. Proprietăți: Tip: vertical; Volumul camerei interne: 700-800 lit; Temeperatura de lucru: - de la plus 2 C° plus 8 C° - reglabilă; - programabilă; - precizie ± 1°C; Monitorizarea temperaturii: - asigurarea integrarii datelor termice cu SIA Serviciul de Sânge; - sistem electronic de control. Control Electronic: Microprocesor electronic pentru controlul tuturor parametrilor (temperatura, activare alarma, calibrare, etc). Panoul de informatii: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; - asigurat cu alarmă în caz de depăşire a parametrilor programaţi. Suprafața camerei interne: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară; Suprafețele exterioare: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Componente obligatorii prezente: - -materialul sertarelor oţel inoxidabil; - -suprafaţa perforată pentru circulaţia aerului; - -sertare în număr de 7-8 unităţi, reglabile; - -sertarele asigurate cu septuri care va diviza spațiul de stocare a produsului (pungilor de componente sanguine); -asigurate cu sistem telescopic; -blocarea ușii cu parolă/chee. -ușile din material transparent. -iluminare lăuntrică. -dotat cu rotile cu frână ce permite permutarea cu ușurință. Sistemul de răcire: -aer forţat; -sistemul de decongelare automat. Agentul frigorific: ecologic, aprobat de CE Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2024 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Frigider pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine | Frigider pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine | 3: Bucată; 4: 10; 9: I tranșa- Iunie-iulie | 678125

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________