Cerințe pentru achiziționarea analizoarelor de gaze în cadrul asigurării proceselor tehnologice la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chişinău”

Cod CPV: 38432100-3 – Analizoare de gaz

Autoritatea contractantă S.A. „Apă-Canal Chișinău” intenționează să achiziționeze analizoare de gaze în cadrul asigurării proceselor tehnologice, divizate în două loturi:

- Lotul nr.1 - CPV 38432100-3 – Analizoare de gaze portabile necesare la întreținerea și reparația rețelelor de apă și canalizare.

- Lotul nr.2 - CPV 38432100-3 – Analizoare de gaze portabile necesare la deservirea obiectivelor în cadrul Stației de epurare a apelor uzate.

Scopul achiziției

Achiziția este necesară în cadrul asigurării proceselor tehnologice la obiectivele          S.A. „Apă-Canal Chişinău” pentru controlul emisiilor și determinarea concentrației critice a următoarelor gaze: O2 (oxigen), CO (monoxid de carbon), H2S (hidrogen sulfurat),          NH3 (amoniac), CH4 (metan), gaze inflamabile.

1.Obiectul Caietului de sarcini

- Prezentul Caiet de sarcini va face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară.

- Ofertantul trebuie să detalieze costurile în ansamblu pentru produsele pe care le va propune.

Specificații tehnice

Aparatele vor avea un design ergonomic, profesional și robust:

- compact și ușor, cu o tastatură cu iluminare și contrast reglabil (în funcție de lumină ambientală);

- meniul aparatului, precum și navigarea printre diversele ecrane ale meniului ușoară și intuitivă;

- afișaj de dimensiuni mari, cu rezoluție bună și iluminat;

- utilaj de fixare a aparatului convenabil și util;

- protecție la șoc și impact.

Caracteristici principale

- completare: multicanal;

- funcție de autodiagnosticare (calibrare auto);

- acceptarea variantei cu sonda de prelevare (cablu, furtun, etc.);

- posibilitatea selectării unui gaz din gama largă de gaze cu valorile de referință;

- posibilitatea adaptării (înlocuirii) cu senzori noi;

- protecția integrată a senzorilor, protecţia AntiEX (în zonele cu risc de explozie);

- semnalizarea sonoră și vizuală a depășirii concentrației critice a gazelor;

- restabilirea automată a punctului de zero pentru senzori;

- clasa de protecție IP54;

- timpul de funcționare în regim autonom minim 8 ore;

- indicator pentru gradul de încărcare a acumulatorului;

- temperatura ambientală: -20ºC  ~  +50ºC;

- acceptarea rezultatelor măsurărilor concentrațiilor de gaze exprimate în procente volumice (%vol), părți per milion (ppm) mg/m3 sau mg/Nm3 corectat cu O2.

În vederea reducerii costurilor de service și mentenanță și pentru economie de timp analizoarele de gaze vor fi echipate cu senzori de gaz care să poată fi schimbați cu ușurință la locul de utilizare. Informațiile de calibrare vor fi salvate în electronica senzorului, astfel încât să nu fie necesară recalibrarea cu gaz la schimbarea acestora.

Completarea analizoarelor  de gaze cu opțiunea de stocare a datelor în memorie internă, cu opțiunea de comunicare facilă și rapidă cu PC-ul prin interfața USB, cu Software-ul ușor de utilizat va fi binevenită.

Lotul nr.1 CPV 38432100-3 – Analizoare de gaz portabile necesare la întreținerea și reparația rețelelor de apă și canalizare.

| Nr.crt. | Tipul | Metoda de măsurare | UM | Cantitatea | Prețul unitar (fără TVA), MDL | Suma (fără TVA), MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizor de gaz portabil | directă, prin absorbție | complet | 12 |  |  |

Date tehnice:

| Parametri măsurați | Domeniu | Rezoluție |
| --- | --- | --- |
| O2 oxigen | 0 – 25 % v/v | 0,1 % |
| CO monoxid de carbon | 0 – 500 ppm | 1 ppm |
| H2S hidrogen sulfurat | 0 – 100 ppm | 1 ppm |
| CH4 metan | LIE 4,4 vol% / LSE 16,5 vol% 0 ppm până la LIE | 0,1 % 1 ppm |
| gaze inflamabile (LEL) | 0 – 100 % LEL 0 – 5,0 % v/v | 1,0 % 0,1 % |

Nota: ppm - părți per million; rata volumului v/v; LIE – limită inferioară de explozie; LSE – limită superioară de explozie

Lotul nr.2 CPV 38432100-3 – Analizoare de gaz portabile necesare la deservirea obiectivelor în cadrul Stației de epurare a apelor uzate.

| Nr.crt. | Tipul | Metoda de măsurare | UM | Cantitatea | Prețul unitar (fără TVA), MDL | Suma (fără TVA), MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizor de gaz portabil | directă, prin absorbție | complet | 2 |  |  |

Date tehnice:

| Parametri măsurați | Domeniu | Rezoluție |
| --- | --- | --- |
| O2 oxigen | 0 – 25 % v/v | 0,1 % |
| CO monoxid de carbon | 0 – 500 ppm | 1 ppm |
| H2S hidrogen sulfurat | 0 – 100 ppm | 1 ppm |
| NH3 amoniac | 0 – 300 ppm | 1 ppm |
| CH4 metan | LIE 4,4 vol% / LSE 16,5 vol% 0 ppm până la LIE | 0,1 % 1 ppm |
| gaze inflamabile (LEL) | 0 – 100 % LEL 0 – 5,0 % v/v | 1,0 % 0,1 % |

Nota: ppm - părți per million; rata volumului v/v; LIE – limită inferioară de explozie; LSE – limită superioară de explozie

- Cerinţele privind calitatea şi garanţiile de exploatare:

- Ofertantul va garanta achizitorului că: analizoare de gaze, precum și toate componentele încorporate sunt noi, nefolosite, produse în ultimii 2 ani, corespund cerințelor tehnice și echipamentul nu este produs demo, recondiționat (refurbished), sau refuzat de alt beneficiar;

- Să corespundă caracteristicilor, standardelor și normativelor tehnice în vigoare și să aibă certificate de confirmare a calității acestora;

- Ofertantul va prezenta certificatul de garanție, document în care vor fi menționate datele de identificare ale produsului (serie individuală sau de lot) și termenul de garanție;

- Analizoarele de gaze trebuie să aibă, cel puţin, următoarele inscripţii: a) tipul;           b) numărul de fabricaţie; c) anul fabricaţiei; d) denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca  înregistrată a producătorului; e) marcajul aprobării de model;

- Analizoarele de gaze trebuie să fie incluse în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” deținând certificatul de înregistrare valabil în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul metrologiei;

- Garanția pentru analizoare de gaze portabile va fi minim 24 luni de la livrare;

- Ofertantul va asigura gratuit în perioada de garanție înlocuirea fără costuri a analizoarelor de gaze portabile care s-au dovedit a fi defectate, în maxim 30 zile lucrătoare de la primirea sesizării;

- Termenul de exploatare, confirmat de către uzina producătoare prin acte justificative: minimum 10 ani.

- Cerințele impuse Ofertantului:

- Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii. În ofertă fiecare cerință tehnică a prezentului Caiet de sarcini trebuie susținută cu extrase din fișe tehnice, cataloage sau manuale ale echipamentului și din documentații elaborate de producător;

- Ofertantul va prezenta următoarele acte justificative: a) Declarație de conformitate;  b) Certificat de garanție; c) Buletin de verificare metrologică (în lipsa CE);               d) Certificat de calibrare; e) Fișa tehnică, manual de exploatare, instrucțiuni de operare și întreținere;

- Câștigătorul licitației va asigura instruirea inițială a personalului utilizator al echipamentului la sediul achizitorului, de către personal autorizat.

- Documente de referință.

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare;

- RGML 19:2014 „Sistemul național de metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica Moldova”;

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM);

- SM ISO 7504:2020 Analiza gazelor. Vocabular;

- SM EN 50379-1:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire Partea 1: Cerințe generale și metode de încercare;

- SM EN 60079-29-1:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile;

- SM EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor și amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare;

- SM EN ISO 6141:2017 Analiză de gaze. Conținutul certificatelor amestecurilor de gaze pentru etalonare;

- NML 5-16:2020 „Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”.

Cerințe minime:

| Persoana de contact : Roman Usatîi inginer departamentul achiziţii 069133800; referitor la obiectul achiziţiei : Oleg Mazureac, șef Departamentul metrologie și monitoring 069108618. |  |
| --- | --- |
| Vânzătorul va livra marfa în 30 (treizeci) zile de la solicitare, la adresa: mun. Chişinău, depozitul S.A. „Apă-Canal Chişinău” str. Varniţa 28 sau altă adresă în raza mun. Chișinău, indicată în solicitare |  |
| Vânzătorul va transmite Cumpărătorului şi documentele de însoțire a acestora: Factura fiscala ; Certificat de calitate, certificat de conformitate, fișa/pașaport tehnic, certificat de garanție cu indicarea data fabricării, bunul trebuie sa detină buletin de verificare metrologic sau marcajul CE |  |
| Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. |  |
| Marfa să fie ambalată în ambalaj de fabrică cu inscripţie corespunzătoare |  |
| Vacanţa de plată până la 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată |  |