Nișa chimică.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nișa chimică | Nișa chimică cu suprafața rezistentă la medii agresive, acizi, etc. cu tumbe. Ventilare forțată aerului din laborator în exteriorul încăperii. Suprafață de lucru – din oțel inoxidabil cu mărimea 1700-1800 mm ±200mm; Ecran de ridicare cu sticlă transparentă de 3-6 mm grosime cu posibilitate de fixare la orice înălțime; Iluminare cu lampă LED, cu lumina situată deasupra suprafeței de lucru; Prize electrice rezistente la stropire 220V, 16 A (minim 2 buc.); Flanșa de otel pentru racord de ventilație; Prezența părții anti-deversare; Cu certificat de calitate; Cu garanție. | 3 |

Hota cu flux laminar.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hota cu flux laminar | Clasa II de securitate; Suprafață de lucru – 1100-1200 mm; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Masa pentru hota sau încorporabilă în dulap sau pe picioare. Ventilare forțată aerului prin filtru. Cu garanție | 3 |

Autoclavă.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoclavă | Cu încărcare orizontală; Volum 40-60 litri; Control al temperaturii la sterilizare +115 ~ +134 °C; temperatura de menținere la cald minim +35 Durata de menținere la cald minim 60-80 minute; Construcție exterioara - otel cu acoperire; Construcție interioara - otel-inox; Sisteme de siguranța in funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscare; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibila; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustica si optica; Alimentare 230V/50Hz; Cu garanție. | 1 |

Frigider combinat cu congelator de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | ### Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ~180/150 lit; Congelator bruta/neta: ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC. | 6 |

Frigider cu congelator de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | ### Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Capacitate: minim 700-800 lit; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ± 500 lit; Congelator bruta/neta: ± 300 lit; Cu sistem de răcire; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; ### Izolație fără HCFC și CFC. | 1 |

Vortex cu centrifuga.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vortex cu centrifuga | Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; Pot fi folosita ca un agitator de probe tip Vortex pentru aplicații independente de centrifugare; Operare continuă sau prin impuls; Sistemul de siguranța oprire la deschiderea capacului; Timer: 1 sec - 60 min; Capac transparent; Capacitate: rotoare preschimbabile: Rotor pentru 12 micro tuburi de 12×1.5ml / 2.0 ml; Rotor pentru minim 16 de micro tuburi de minim 8×0.5ml plus minim 8×2.0ml; Rotor pentru 8 benzi de 0.2ml; Viteza maxima: 3500 rpm; Mod de funcționare: continuu / cronometrat; Viteza rotație (fixa): 2800 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Cu garanție. | 3 |

Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf).

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf) | Asigura amestecarea intensiva a probelor in tuburi microtest sau placi PCR într-un mediu de control al temperaturii. Funcțiile de încălzire (pana la +100 °C), de răcire (pana la +4 °C) si de amestecare pot fi realizate in același timp, dar si independent. Se utilizează pentru analiza genetica, in extracția ADN, ARN si prepararea suplimentara a probei, extracția metaboliților din materialul celular, studiul biochimic al reacțiilor. Tip agitare: orbitală; Frecvența de agitare: 250-minim 1400 rpm; Timp de accelerare: 3 secunde; Timp operare: 96 ore; Afișaj: LCD; Încălzire cu interval de temperatură de la + 4°C la +100°C; Viteza de încălzire: 5°C/min; Viteza răcire: 5°C/min, de la +100°C la +25°C; 1,8 °C / min, de la +25 °C la +4 °C; Temperatura maximă: +100°C; Acuratețe temperatura: ±0,5 °C; Stabilitate temperatura: ±0,1 °C; Rezoluție temperatura: 0,1 °C; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz ### Cu garanție. | 1 |

Psihrometru.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Psihometru | Instrument de măsurare pentru a calcula cantitatea de vapori care există în aer. Este o valoare care trebuie stabilită pentru a putea calcula mai precis nivelul de umiditate relativă prezent în mediu. Intervalul temperaturii -5 .. +60 °C; Cu certificate metrologic. | 10 |

Set pipete monocanal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set pipete monocanal | Volum : 0.2 - 2μL; 1 - 10μL; 2 - 20μL; 10 - 100μL; 20 - 200μL; 100 - 1000μL; Cu reglator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Vârfuri de pipete; Cu certificat de etalonare. | 6 |
| 2 | Stativ pentru pipete monocanal | 6 poziții; Linear; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat. | 6 |

Instrumente pentru măsurare.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echer gradat | 300x300 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |
| 2 | Șubler digital | Șubler electronic profesional cu afișaj LCD; Măsurare 0-minim 200 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |
| 3 | Ruleta | Măsurare 0-3000 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 3 |
| 4 | Rigla | Măsurare 0-300 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |

Dispenser rola hârtie cu sac deșeuri /coș de gunoi cu suport pentru sac cu suport pentru hârtie în rulou cu suport din metal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalație pentru hârtie în rulou cu suport din metal pentru lucrări de curățenie pe masă, etc. | Pe suport și role, 2 rotite montate în fața pentru a ușura orice mutare necesară Dimensiuni maxime de role de hârtie ø 350, h 360 mm; Suport metalic 1000-1300 mm în înălțime. | 7 |

Trusa medicală.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trusa medicală | Include articolele de prim ajutor de înaltă calitate, certificate; Dimensiuni medie: 170mm (±20 mm) x 260mm (±20 mm) x 110mm (±20 mm); Din polimer cu fixare pe perete | 7 |

Mască-respirator și filtre respirator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mască-respirator | Tip semi-mască, cu panglici elastice reglabile; Sistem dublu de filtrare pentru distribuție redusă; Compatibil cu o ochelari de protecție; Posibilitate de schimbare a filtrelor; Mărimea S (2) și M (3). | 5 S-2 M-3 |
| 2 | Filtre respirator | Compatibile cu respiratorul; Nivel 3 de protecție | 10 |

Respirator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator 3M | Nivel de protecție 3M; Cu valvă; 2 straturi de protecție; Standarde de testare: EN 149:2001 + A1:2009 EN14683:2005 | 10 |

Ochelari de protecție cu husă.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochelari de protecție cu husă | Lentile transparente, confecționate din policarbonat, cu tehnologie Optidur NCH; Rezistenți la șoc mecanic; 100% protecție de UV; Privire panoramică; Posibilitate de ajustare a poziției arcurilor și lentilelor; Husă din material dur. | 5 |

Coș pentru deșeuri.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coș pentru deșeuri (pentru masă) | Confecționat din polipropilenă; Volumul 1-2 L, cu set de pachete de unica folosință 1000 buc. | 12 |
| 2 | Coș pentru deșeuri (laborator) | Confecționat din polipropilenă; Volumul 12L, cu set de pachete de unica folosință 1000 buc. | 22 |

Stingător.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stingător | Stingător de pulbere 5 kg | 14 |