## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1706644942619 din_________
| Obiectul achiziției: | “Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor de sterilizare conform necesităților IMSP, pentru anul 2024”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot 1. Sistem medical automat. Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 1
| Lot 2. Sterilizator cu plasmă 200l |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 2
| Lot 3. Sigilator medical automat pentru pungi sterile |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 3
| Lot 4. Cărucior medical |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 4
Lot 5. Recipiente de sterilizare medicală
| 5.1 Recipient de sterilizare medicală cu dimensiune 47x30x16 cm, ±2 cm |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 5.1
| 5.2 Recipient de sterilizare medicală cu dimensiune 30x30x21 cm, ±2cm |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 5.2
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2.
Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2. este parte integrantă a propunerii tehnice.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa 1
Anexă
Anexa 1
Achiziție sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale 40 l-50l
Lista cerințelor și specificațiilor
Sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Baie cu ultrasunet medicală pentru instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). Este conceput pentru a curăța temeinic (înlătura țesuturile, sângele și alți contaminanți) dintr-o varietate de instrumente chirurgicale reutilizabile.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | 40 l-50l | da
|  |  | Vasul echipametului fabricat din inox AISI 316L, carcasa din materiale necorozive ca AISI 304/316L sau alte materiale rezistente analogice | da
| 3 | CADRU, CORP | versiune independentă sau de masă | opțional
| 4 | CICLU | Proces de operare: activitate cu ultrasunete, porturi de irigare și încălzire a apei. | da
|  |  | Încărcărcătură instrumente nu mai puțin de 5 kg. | da
|  |  | minim 5 programe prestabilite din fabrică | ≥ 5 programe
|  |  | programe care pot fi programate de utilizator | da
|  |  | Progresul ciclului sau numărul de cicluri ar trebui să fie vizibile pe ecran | da
|  |  | Tip de instrumente curățate: instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). | da
|  |  | Coșul pentru instrumente poate fi încărcat cu un amestec de instrumente generale și canulate în același timp. | da
|  |  | Informațiile minime de pe ecran în timpul unui ciclu de spălare: Etapa curentă a ciclului de spălare, Temperatura fluidelor, Afișează fie timpul scurs, fie timpul rămas pentru etapa curentă, Bara de progres și numele programului de spălare | da
|  |  | Coșul/Tava poate ține instrumente de minim 8 lumeni în același timp | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Clasa 1 de protecție împotriva șocurilor electrice | da
|  |  | Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, irigatorul sonic trebuie să fie deschis pentru a utiliza diferiți detergenți și substanțe chimice, nu numai de la producătorul de dispozitiv oferit. | da
|  |  | Loc special integrat pentru chimicale și detergenți | da
|  |  | pompe de dozare integrate din oțel inoxidabil pentru produse chimice. | da
| 6 | Sistem de irigare, daul de apă, monitorizarea temperaturii | colectoare de spălare min.3 porturi în 2 colțuri ale coșului, producând până la 1,5 bar la un debit de 2,5 litri/min. | da
|  |  | Interval de măsurare: +2ºC până la +60ºC Afișare temperatură: +5ºC până la +60ºC Precizia măsurării: ±0,5ºC. | da
|  |  | Presiune: minim 2,0 bar până la maxim 10 bar | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 7 |  | 220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko | da
electronice
| 8 | Caracteristici electronice | minim 4 inch multi-color, ecran cu butoane sau opțiune de ecran tactil | da
|  |  | Sistem cu ultrasunete: minim 10 traductoare piezoelectrice, care funcționează de la 38 kHz la 40 kHz, în funcție de sarcină. Putere minimă de 35 W per traductor. | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 9 | Accesorii/ piese de schimb | Coș pentru instrumente | 1
|  |  | Conexiuni Luer minime - nu mai puțin de 8 | min. 8
|  |  | Recipienți cu soluții chimice trebuie să fie prezenți | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 10 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 11 | Instalare | Irigatorul sonic trebuie să includă toate accesoriile pentru funcționarea normală, Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
|  |  | Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul | da
|  |  | Furnizorul va efectua conectarea sistemului medical automat baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată, dacă este cazul | da
|  |  | Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (confom recomandărilor producătorului) | va fi asigurat de beneficiar
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 12 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 13 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 14 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 15883 5. Standard de siguranță IEC 61010 Cerințe de siguranță pentru mașinile de spălat și dezinfecția utilizate pentru tratarea materialelor medicale | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 2
Anexa 2
Achiziție sterilizator cu plasmă 200l
Lista cerințelor și specificațiilor
Sterilizator cu plasmă 200l
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Sterilizator cu plasmă
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală | Min. 190l
| 3 | CADRU, CORP | Independent, de tip dreptunghiular, uşă glisantă automată | da
|  |  | Camera din oțel inoxidabil AISI 316L, camera este proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum absolut, până la +3,5 bar | da
|  |  | Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale | da
|  |  | Țevile și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L | da
|  |  | Ușă glisantă verticală complet automată | da
|  |  | Tip cameră de sterilizare - dreptunghiulară, 2 nivele 4 straturi / rafturi | da
| 4 | GENERAL | Nu sunt necesare facilități speciale (apă / aerisire) | da
|  |  | Poate fi instalat și mutat cu ușurință | da
|  |  | Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă | da
|  |  | Timp de ciclu rapid | da
|  |  | Carcasă rezistentă la coroziune și acizi | da
|  |  | Fără aerare după sterilizare | da
|  |  | Test de penetrare, Test de scurgere | da
|  |  | Compatibil cu materiale sensibile la umiditate/caldură | da
| 5 | CICLU | Regimuri prestabilite de sterilizare | ≥ 3 programe
|  |  | Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator | ≥ 1 programe
|  |  | Funcționare: temperatura de sterilizare este de 50 ℃ ± 10 ℃, temperatură scăzută fără umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate | da
|  |  | admisia de aer - este echipata cu un filtru steril | da
|  |  | Aceste sisteme de sterilizare cu plasmă sunt capabile să efectueze validare independentă în conformitate cu ISO 14937 cu un kit de validare opțional. Fiecare fază a ciclului este validată. | da
| 6 | SIGURANȚĂ | Protecție împotriva temperaturii excesive | da
|  |  | Sistem de filtrare a vaporilor de ulei de evacuare | da
|  |  | Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului | da
|  |  | Fără emisii periculoase sau mirositoare | da
|  |  | Temperatură și presiune scăzute în timpul sterilizării | da
|  |  | Procesul de sterilizare are ca rezultat apă și produse secundare de oxigen | da
|  |  | Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare | da
|  |  | Sterilizantul nu folosește reziduuri de substanțe toxice, nici drenaj sau evacuare, fără prejudicii asupra operatorului. Filtre la orificiul de admisie și evacuare a aerului, care pot absorbi complet substanțele îndepărtate în timpul procesului de îndepărtare a reziduurilor în vacuum. Fără poluare a mediului. | da
|  |  | Utilizarea unui sistem de încălzire ignifug rezistent la explozie | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 7 | CARACTERISTICI ELECTRICE | 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220 monofazat 50 Hz | da
Caracteristici electronice
| 8 | Caracteristici electronice | Panou cu ecran multicolor de minim 7 inchi | da
|  |  | Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. | da
|  |  | Sistem controlat cu microprocesor PLC cu sistem de control complet automat | da
|  |  | Port USB, interfață USB pentru descărcare și colectare de date conectându-le la PC | da
|  |  | Posibilitatea de conectare la Internet | da
|  |  | Software/pagina WEB prin intermediul rețelei TCP/IP instalat pe un calculator al beneficiarului din cadrul instituției pentru monitorizare de la distanță a parametrilor de performanță (temperatură, presiune, vacuum) și monitorizarea a mesajelor de eroare | da
|  |  | Memorie internă pentru stocarea minim 500 de cicluri | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 9 | Accesorii/ piese de schimb | Kit de întreținere pentru min. 2 ani | min. 2 ani
|  |  | Lubrificator pentru garnitura ușii minim 200gr | da
|  |  | Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) | min. 10 buc.
|  |  | Suport de incarcare, in varianta 2 nivele | min. 1 suport
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 10 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 11 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruire pentru utilizatori și tehnicieni. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 12 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 de luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 13 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 14 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 14937 5. EN ISO 15223 6. EN ISO 22441 | trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 3
Anexă
Anexa 3
Achiziție Sigilator medical automat pentru pungi sterile
Lista cerințelor și specificațiilor
Sigilator medical automat pentru pungi sterile
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | Versiune compactă, de masă | da
| 3 | DATE | Data sigiliului, data expirării, numărul lotului și codul operatorului pot fi imprimate | da
|  |  | Alimentare automată, tăiere și etanșare | da
|  |  | Control automat al temperaturii cu un punct de referință reglabil al temperaturii | da
|  |  | Tăierea și sigilarea pungilor din hârtie-plastic pot fi realizate separat sau în același timp | da
|  |  | posibilitatea de a încărca în mașină mai multe role de pungi de hârtie-plastic cu lățimi diferite în același timp pentru a îmbunătăți eficiența de lucru prin tăierea marginilor simultan | da
|  |  | 50 - 1000 mm lungime reglabila a mulinetei (reel) | da
|  |  | Marja de etanșare: 0 -35 mm, reglabilă | da
|  |  | Precizia controlului temperaturii: 1°C | da
|  |  | Lățimea maximă de etanșare 400 mm | da
|  |  | Temperatura de etanșare Min.: 60 °C Max.: 220 °C | da
|  |  | Viteza de etanșare minimă 8000 mm/min | da
|  |  | Tip de etanșare - Căldură constantă | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 4 | electric | 220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko | da
electronice
| 5 | electronice | Ecran LCD de minim 4 inchi | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 6 | Accesorii/ piese de schimb | tavă suport frontală (inclusă) | 1
|  |  | suport role cu dispozitiv de tăiere (inclus) | 1
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 7 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 8 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 9 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 10 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 11 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 3. DIN 58953 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 4
Anexă
Anexa 4
Achizitie cărucior medical
Lista cerințelor și specificațiilor
Cărucior medical
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | căruciorul este folosit pentru a transporta containere și materiale între camerele contaminate și cele curate din centrele de sterilizare. Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304. Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | design deschis | da
| 3 | DATE | Oțel inoxidabil de calitate 304 | da
|  |  | margini / bariere care înconjoară partea superioară, cu excepția părții operatorului, pentru a preveni căderea materialului | da
|  |  | Dimensiuni 120x65x150 cm, ±5 cm, cu 4 rafturi | da
|  |  | Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare. | da
|  |  | Proiectat pentru a suporta o încărcătură de minim 80 Kg | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 4 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 5 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 6 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 de luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 7 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | necesar
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 8 | Standarde pentru producător | 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 5.1
Anexă
Anexa 5.1
Achiziție container de sterilizare medical (47x30x16)
Lista cerințelor și specificațiilor
Recipient de sterilizare medicală cu dimensiune 47x30x16 cm, ±2 cm
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Containerele de sterilizare sunt proiectate pentru un flux perfect de abur și o penetrare a încărcăturilor, potrivite standardelor și pot fi utilizate cu filtru de hârtie de unică folosință sau filtre reutilizabile. CAPACELE DE SIGURANȚĂ trebuie să fie în set pentru păstrarea unui material sterilizat.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | Carcasă dreptunghiulară | da
| 3 | DATE | Dimensiune 47x30x16 cm, ±2 cm | da
|  |  | Tăvi din plasă în interior | 2
|  |  | CAPACE DE SIGURANȚĂ | da
|  |  | materialul corpului | aliaj de aluminiu cu finisaj anodizat/oțel inoxidabil
|  |  | Minere pentru transportare | da
|  |  | potrivit pentru sterilizare gravitațională | da
|  |  | tip de filtre | Filtru reutilizabil PTFE teflon/ FILTRU DE HÂRTIE/ FILTRU TEXTIL
|  |  | plăci de filtrare cu mecanism simplu de blocare pentru schimbarea rapidă, sigură și ușoară a filtrelor de unică folosință | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 4 | Accesorii/ piese de schimb | tavă pentru instrument de Chirurgie generală | 2
|  |  | set de filtre (1000 bucăți hârtie, sau 10 din PTFE teflon sau 100 din material textil) | 1
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 5 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 6 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 7 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 8 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 9 | Standarde pentru producător | 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 și/sau 13485 3. EN 868 Partea 8 DIN 58953 Partea 9 4. Aprobat pentru sterilizare cu abur în conformitate cu EN 285 și validat în conformitate cu ISO 17665 Partea 1 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 5.2
Anexă
Anexa 5.2
Achiziție container de sterilizare medical (30x30x21)
Lista cerințelor și specificațiilor
Recipient de sterilizare medicală cu dimensiune 30x30x21 cm, ±2cm
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Containerele de sterilizare sunt proiectate pentru un flux perfect de abur și o penetrare a încărcăturilor, potrivite standardelor și pot fi utilizate cu filtru de hârtie de unică folosință sau filtre reutilizabile. CAPACELE DE SIGURANȚĂ trebuie să fie în set pentru păstrarea unui material sterilizat.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | Carcasă dreptunghiulară | da
| 3 | DATE | Dimensiune 30x30x21 cm, ±2cm | da
|  |  | Tăvi din plasă în interior | 2
|  |  | CAPACE DE SIGURANȚĂ | da
|  |  | materialul corpului | aliaj de aluminiu cu finisaj anodizat/oțel inoxidabil
|  |  | Minere pentru transportare | da
|  |  | potrivit pentru sterilizare gravitațională | da
|  |  | tip de filtre | Filtru reutilizabil PTFE teflon/ FILTRU DE HÂRTIE/ FILTRU TEXTIL
|  |  | plăci de filtrare cu mecanism simplu de blocare pentru schimbarea rapidă, sigură și ușoară a filtrelor de unică folosință | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 4 | Accesorii/ piese de schimb | tavă pentru instrument de Chirurgie generală | 2
|  |  | set de filtre (1000 bucăți hârtie, sau 10 din PTFE teflon sau 100 din material textil) | 1
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 5 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 6 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 7 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 8 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 9 | Standarde pentru producător | 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 și/sau 13485 3. EN 868 Partea 8 DIN 58953 Partea 9 4. Aprobat pentru sterilizare cu abur în conformitate cu EN 285 și validat în conformitate cu ISO 17665 Partea 1 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare