CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziția unor echipamente pentru laborator

Obiectul achizițiilor: Procurarea și livrarea unui cuptor de uscare pentru laborator radiologic

Denumirea beneficiarului: ISDS 'Obiectele Speciale 5101, 5102' a IGSU al MAI

Organizatorul procedurii de achiziție: ISDS 'Obiectele Speciale 5101, 5102' a IGSU al MAI

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 210

Telefon: (022) 42 82 16; (022) 42 87 38

Tipul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț

Criterii de atribuire: Cel mai mic preț

Durata contractului: Până la finalizarea procedurii de procurare, livrare și instalare

Sursa de finanțare: Alocații bugetare

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini conține ansamblul cerințelor tehnice și calitative minime, obligatorii, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară pentru bunurile care vor fi achiziționate în cadrul prezentei proceduri de achiziție.

Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care Propunerea Tehnică ofertată presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale impuse în Caietul de Sarcini.

Oferta care conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă, atrăgând descalificarea ofertantului.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă Procurarea și livrarea unui cuptor de uscare pentru laborator radiologic, destinat utilizării în condiții specifice de manipulare și procesare a probelor potențial contaminate cu materiale radioactive.

Caietul de Sarcini conține cerințele tehnice impuse și cele de garanție ce vor fi considerate minimale, precum și regulile care trebuie respectate, astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze Propunerea Tehnică corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante.

Criteriul de atribuire a achiziției este prețul cel mai scăzut.

3. CONDIȚII MINIMALE ȘI OBLIGATORII

Oferta va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător, care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate. Informațiile prezentate în ofertă vor fi redactate concis, astfel încât să reiasă cu claritate și fără echivoc, dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile impuse.

Condițiile generale și specifice de natură tehnică sunt cele menționate în Specificațiile tehnice. Nerespectarea tuturor cerințelor, privind specificațiile tehnice determină considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă.

Dacă bunurile livrate nu corespund specificațiilor minime indicate, contractantul poate să-l refuze, iar furnizorul va trebui să-l înlocuiască, pentru a satisface cerințele specificațiilor tehnice conform Caietului de Sarcini și Contractului, fără a percepe un cost suplimentar.

Bunurile livrate trebuie să fie noi cu ambalaje originale nedeteriorate, nedespachetate și să fie în stare perfectă de funcționare.

4. CONDIȚII DE GARANȚIE, SERVICE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

4.1. Perioada de garanție

Perioada de garanție a bunurilor oferite va fi de minimum 24 luni și se calculează de la data semnării procesului verbal de recepție a bunurilor.

În perioada de garanție, orice defecțiune de funcționare a bunurilor, care face obiectul garanției, va fi soluționată gratuit de către furnizor. Garanția bunurilor se va prelungi cu perioada de nefuncționare a acestuia.

4.2. Service și asistență tehnică

Oferta va include următoarele servicii de suport tehnic:

- Service post-garanție: Furnizorul va indica disponibilitatea service-ului post-garanție și termenele de intervenție;

- Timp de răspuns: Maximum 48 ore pentru diagnosticare de la semnalarea defecțiunii;

- Timp de remediere: Maximum 10 zile lucrătoare de la diagnostic;

- Piese de schimb: Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minimum 10 ani de la data achiziției;

- Asistență tehnică: Suport tehnic telefonic/email în limba română sau engleză în timpul programului de lucru (luni-vineri, 09:00-17:00).

4.3. Calibrare și verificare periodică

Furnizorul va oferta servicii de calibrare și verificare periodică a uniformității temperaturii și a precizie sistemului de control. Se va specifica costul și frecvența recomandată pentru aceste servicii.

5. TERMENE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE

Termenul de livrare este de maximum 90 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.

Documentele valabile, care vor însoți în mod obligatoriu bunurile livrate:

- Factură fiscală în E-factură;

- Declarație/certificat de conformitate și calitate pentru bunurile livrate;

- Certificat de garanție a bunurilor livrate;

- Documentația tehnică completă a bunurilor livrate (manual de utilizare, fișe tehnice, proceduri de mentenanță);

- Certificat CE de conformitate;

- Certificat de calibrare/verificare a uniformității temperaturii și precizie;

- Proces verbal de predare-primire.

6. INSTALARE, CALIFICARE ȘI INSTRUIRE

6.1. Instalare și punere în funcțiune

Furnizorul este obligat să asigure:

- Instalarea completă și punerea în funcțiune a echipamentului la sediul beneficiarului;

- Verificarea tuturor funcțiilor și parametrilor tehnici declarați;

- Efectuarea a minimum 3 cicluri test de încălzire la diferite temperaturi (ex: 60°C, 150°C, 250°C) pentru validarea funcționării corecte;

- Verificarea uniformității temperaturii conform metodologiilor standard;

- Instruirea personalului conform cerințelor de la punctul 6.3.

6.2. Calificare termică a echipamentului (IQ/OQ/PQ)

În cazul în care beneficiarul solicită, furnizorul trebuie să fie capabil să oferteze servicii de calificare termică a echipamentului conform cerințelor GLP/GMP:

- IQ (Installation Qualification) - Calificare instalare: verificarea conformității instalării cu specificațiile producătorului, verificarea documentației tehnice, confirmare specificații electrice;

- OQ (Operational Qualification) - Calificare operațională: verificarea uniformității temperaturii în întreaga cameră (distribuție termică în 9 puncte conform standardelor), verificare precizie control temperatură (±2°C), teste alarme și sisteme siguranță;

- PQ (Performance Qualification) - Calificare performanță: demonstrarea funcționării constante în condiții reale de lucru cu probe reprezentative, validare pe toată gama de temperatură utilizată;

- Raportul de calificare: va include grafice distribuție termică, certificate calibrare senzori utilizați, protocoale test și concluzii.

Notă: Costurile pentru IQ/OQ/PQ vor fi specificate separat în ofertă, dacă sunt solicitate de beneficiar.

6.3. Instruire personal

Furnizorul va asigura instruirea a minimum 5 persoane din cadrul beneficiarului privind:

- Operarea echipamentului și utilizarea tuturor funcțiilor;

- Programarea și memorarea ciclurilor de uscare;

- Procedurile de siguranță și măsuri de urgență;

- Mentenanță de rutină și curățare;

- Interpretarea mesajelor de eroare și alarme;

- Utilizarea software-ului de monitorizare și descărcare date;

- Proceduri specifice pentru manipularea probelor radioactive (dacă este cazul).

Instruirea va fi documentată prin proces-verbal semnat de participanți.

7. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A BUNURILOR

Recepția cantitativă și calitativă a bunurilor contractate se va realiza la data livrării acestora, la locul de livrare, în prezența reprezentantului furnizorului, pe baza documentelor de însoțire și a procesului verbal de recepție, semnat de către ambele părți.

Locul și termenul de livrare: ISDS 'Obiectele Speciale 5101, 5102' a IGSU al MAI (mun. Chișinău, str. Uzinelor, 210), pe parcursul anului 2025.

Eventualele neconformități constatate la recepție se vor consemna în cadrul acestui proces verbal.

Dacă bunurile livrate nu corespund specificațiilor tehnice solicitate de beneficiar, acestea vor fi respinse, iar furnizorul, fără a modifica prețul contractului are obligația:

- De a remedia toate neconformitățile pentru ca bunurile să corespundă, în final, specificațiilor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini;

- De a înlocui bunurile refuzate cu altele conforme, în cazul în care nu există soluție tehnică de remediere. În acest caz, furnizorul va avea obligația de înlocuire a bunurilor și de suportare a tuturor cheltuielilor generate de acest lucru.

8. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Ofertantul va elabora Propunerea Financiară astfel, încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Plata bunurilor prestate se realizează în baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a bunurilor, în conformitate cu propunerea financiară, propunerea tehnică și Caietul de Sarcini.

9. SPECIFICAȚII TEHNICE DETALIATE

Lotul nr. 1: Cuptor de uscare cu convecție forțată cu aer

| Nr. crt. | Denumire | Specificații tehnice minimale |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cuptor de uscare cu convecție forțată | A. DIMENSIUNI ȘI CAPACITATE Volum util cameră: minimum 50 litri (volum net utilizabil pentru plasarea probelor). Dimensiuni interne: să fie specificate în ofertă (L × l × H în mm), pentru verificarea spațiului util. Dimensiuni externe: să fie specificate în ofertă (L × l × H în mm), pentru planificarea amplasării. B. CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE - Carcasă exterioară: tablă vopsită în câmp electrostatic (powder coating) sau echivalent, rezistentă la coroziune, zgârieturi și agenți chimici de curățare; - Cameră interioară: oțel inoxidabil rezistent la acizi, echivalent standardului DIN 1.4301 / AISI 304 sau superior (ex: AISI 316 pentru rezistență sporită la coroziune), cu suprafețe netede și fără zone moarte; - Izolație termică: din vată minerală sau alt material termoizolant performant, grosime minimum 50 mm, pentru minimizarea pierderilor de căldură și protecția utilizatorilor; - Ușă: plină, etanșă, prevăzută cu garnitură din silicon sau material similar rezistent la temperaturi ridicate (minimum 300°C), cu sistem de închidere ergonomic și sigur; - Geam vizualizare: ușa va fi prevăzută cu geam termorezistent cu triplu strat pentru vizualizarea probelor în timpul procesului, fără pierderi semnificative de căldură; - Mâner ușă: termoizolat, care rămâne rece la atingere chiar și la temperaturi maxime de operare; - Balama ușă: rezistentă la uzură, cu posibilitate de reglare pentru menținerea etanșeității în timp. C. PERFORMANȚĂ TERMICĂ Interval de temperatură: de la temperatura ambiantă +5°C până la minimum +300°C, reglabilă continuu. Uniformitate temperatură: ±3°C la 200°C în întreaga cameră (măsurată în 9 puncte conform DIN 12880 sau echivalent), cu distribuție uniformă pe verticală și orizontală. Precizie control temperatură: ±2°C față de valoarea setată, pe întreaga gamă de operare. Stabilitate temperatură: fluctuație maximă ±1°C după atingerea regimului staționar. Timp de încălzire: de la temperatura ambiantă până la 200°C în maximum 45 minute (cameră goală). Timp de recuperare: maximum 10 minute pentru recuperarea temperaturii setat după deschiderea ușii (teste efectuate la 200°C). Clasa de protecție termică: minimum 3.1 conform DIN 12880 sau standardul aplicabil (suprafețe accesibile nu depășesc 65°C în exterior). D. SISTEM DE CONVECȚIE ȘI VENTILAȚIE Tip ventilație: convecție forțată cu ventilator axial sau centrifugal, pentru distribuție uniformă a aerului cald în cameră. Reglare viteză ventilator: continuă între 0% și 100%, pentru optimizarea proceselor în funcție de tipul probelor (probe sensibile necesită ventilație redusă). Sistem de recirculare aer: eficient, cu canale de distribuție optimizate pentru uniformitatea temperaturii. Ventilație activă: sistem reglabil de evacuare a umidității și vaporilor (flap reglabil), pentru accelerarea procesului de uscare. Protecție ventilator: termoprotecție pentru prevenirea supraîncălzirii motorului. E. SISTEM DE ÎNCĂLZIRE Tip rezistență: electrică, din oțel inoxidabil, dimensionată pentru încălzire rapidă și uniformă. Control încălzire: prin controler PID sau microprocesor pentru menținerea precisă a temperaturii și minimizarea overshoot-ului. Putere încălzire: să fie specificată în ofertă (W), corespunzătoare volumului camerei pentru încălzire eficientă. F. RAFTURI ȘI ACCESORII Număr rafturi: minimum 2 bucăți incluse în ofertă standard. Material rafturi: sârmă din oțel inoxidabil AISI 304 sau superior, rezistentă la temperaturi ridicate și coroziune. Tip montare: pe glisiere laterale din oțel inoxidabil, cu posibilitate de reglare pe înălțime (minimum 3 poziții de montare). Capacitate rafturi: minimum 5 kg per raft, distribuit uniform. Rafturi suplimentare: posibilitatea achiziționării de rafturi suplimentare (să fie specificat prețul unitar în ofertă). G. PORT DE ACCES ȘI CONECTIVITATE Port pentru senzori: diametru minimum 30 mm (preferabil 50 mm), prevăzut cu dop etanș termorezistent, pentru introducerea senzorilor de temperatură externi pentru validare/calibrare. Port USB: pentru transfer de date, salvare setări, update firmware și descărcare jurnale evenimente. Interfață Ethernet: port RJ45 pentru conectare la rețea locală, monitorizare remotă. Conectivitate WiFi: pentru monitorizare wireless și control (opțional, dar recomandat). Software de monitorizare: echivalent Lab Desk sau similar, furnizat împreună cu echipamentul, pentru monitorizare în timp real, setare parametri, descărcare date și grafice, compatibil cu Windows 10/11. H. SISTEM DE CONTROL ȘI INTERFAȚĂ Controler: microprocesor sau controler programabil cu algoritm PID pentru control precis temperatură și timp. Afișaj: digital LCD sau LED, minim 3.5 inch, cu afișare simultană a temperaturii setate, temperaturii actuale, timp rămas, viteză ventilator și status alarme. Interfață utilizator: intuitivă, cu taste sau touch screen, meniu în limba engleză (minimum) și posibilitate setare limba română. Memorie programe: posibilitatea de memorare a minimum 10 programe de lucru, cu setări personalizate pentru temperatură, timp, viteză ventilator și rampe de încălzire/răcire. Programare avansată: posibilitatea creării de profile termice cu maximum 10 segmente (rampe de încălzire/răcire și plateau-uri de menținere). Timer: de la 1 minut la 99 ore 59 minute sau funcționare continuă, cu afișare timp rămas. Setare întârziată: posibilitatea programării start întârziat (delayed start) pentru pornire automată la ora specificată. I. SISTEME DE SIGURANȚĂ ȘI ALARME - Termostat de siguranță: independent (Clasa 3.1 sau superior), reglabil, cu reset manual, pentru protecție împotriva supraîncălzirii (peste temperatura maximă permisă +10-20°C); - Alarmă temperatură: vizuală (LED roșu) și acustică (buzzer), cu setare limitelor superioare și inferioare, activare când temperatura depășește valorile setate; - Alarmă defecțiune senzor: detectare automată și semnalizare în caz de defecțiune sau deconectare senzor temperatură; - Protecție la suprasarcină: a circuitului electric, cu siguranță automată; - Protecție motor ventilator: termoprotecție și detectare blocare, cu oprire automată și alarmă; - Sistem de răcire post-operare: ventilatorul continuă să funcționeze după oprire pentru răcirea camerei la temperatură sigură (sub 60°C); - Jurnal evenimente: înregistrare automată în memorie internă a tuturor alarmelor, deschiderilor ușii, modificărilor setărilor (minimum ultimele 1000 evenimente, cu data și ora); - Protecție parola: posibilitate blocare setări prin parolă pentru prevenirea modificărilor neautorizate. J. ÎNREGISTRARE ȘI MONITORIZARE DATE Data logger intern: înregistrare automată a temperaturii și parametrilor de funcționare la intervale reglabile (minimum 1-60 minute), cu capacitate de stocare pentru minimum 10.000 puncte de date. Export date: prin USB sau Ethernet în format CSV, Excel sau PDF, pentru analiză și arhivare. Grafice în timp real: afișare pe display sau prin software-ul de monitorizare a curbelor de temperatură. Rapoarte automate: generare rapoarte cu toate datele ciclului (temperatură setată vs. măsurată, durata, alarme) pentru conformitate GLP/GMP. K. CERINȚE SPECIFICE PENTRU MEDIU RADIOLOGIC - Materiale decontaminabile: toate suprafețele interioare (cameră, rafturi, port senzori) trebuie să fie fabricate din materiale care pot fi decontaminate chimic; - Rezistență la agenți chimici: suprafețe interioare rezistente la agenți de dezinfecție și decontaminare (alcool 70%, soluții pe bază de clor, peroxid de hidrogen, detergenți alcalini); - Design fără zone moarte: cameră cu suprafețe netede, colțuri rotunjite, fără fisuri sau îmbinări dificil de curățat, pentru prevenirea acumulării contaminanților; - Acces facil pentru curățare: toate părțile interioare ale camerei trebuie să fie ușor accesibile pentru curățare și decontaminare completă, inclusiv în spatele grilei ventilatorului; - Rafturi demontabile: rafturi și glisiere ușor demontabile pentru curățare separată sau înlocuire în caz de contaminare severă; - Sistem de filtrare aer (opțional): posibilitatea montării filtrelor HEPA pe sistem de evacuare pentru reținerea particulelor radioactive în aerul evacuat (să fie specificat în ofertă dacă este disponibil); - Proceduri de decontaminare: furnizorul va furniza proceduri detaliate de decontaminare a echipamentului în caz de contaminare radioactivă (incluse în manual de utilizare). L. CONFORMITATE ȘI STANDARDE - Marcaj CE: obligatoriu, conform Directivei LVD 2014/35/UE (echipamente electrice de joasă tensiune); - Standarde siguranță: conformitate cu IEC 61010-1 (siguranță echipamente electrice de laborator) și IEC 61010-2-010 (cerințe pentru echipamente de încălzire); - Performanță termică: conformitate cu DIN 12880 (cuptoare și etuve de laborator - cerințe de siguranță și performanță) sau echivalent; - Compatibilitate electromagnetică: conformitate cu EN 61326-1 (echipamente electrice de măsurare și control); - Certificări recomandate: ISO 9001 (sistem management calitate) pentru producător. M. ALIMENTARE ELECTRICĂ Tensiune alimentare: 230 V ±10%, 50/60 Hz (mono-fază); Putere consumată: să fie specificată în ofertă (W sau kW), atât puterea maximă (la încălzire) cât și puterea în regim staționar; Siguranță electrică: priză cu împământare obligatorie (Schuko sau echivalent), protecție la scurtcircuit și suprasarcină integrată, întrerupător principal iluminat; Cablu alimentare: minimum 2 metri lungime, cu protecție termorezistentă. N. CONDIȚII DE OPERARE ȘI AMPLASARE Temperatură ambiantă: +5°C până la +40°C; Umiditate relativă: 20% - 80% (necondensantă); Altitudine: până la 2000 m; Ventilație necesară: spațiu liber de minimum 10 cm pe laterale, 15 cm în spate și 10 cm deasupra echipamentului pentru ventilație adecvată și disipare căldură; Suprafață de amplasare: plană, stabilă, rezistentă la temperaturi ridicate (blat de lucru termorezistent); Greutate: să fie specificată în ofertă (kg), pentru verificarea capacității portante a suprafeței de amplasare. O. DOCUMENTAȚIE ȘI GARANȚIE Manual de utilizare: în limba română (obligatoriu) și engleză, cu instrucțiuni detaliate de operare, mentenanță preventivă, depanare și proceduri de decontaminare; Certificat CE: de conformitate, emis de producător; Certificat calibrare/verificare: a uniformității temperaturii și precizie sistemului de control, emis de laborator acreditat sau de producător; Fișă tehnică: completă cu toate specificațiile de performanță; Software de monitorizare: CD/DVD sau link download, cu licență inclusă; Plan mentenanță preventivă: cu intervalele recomandate pentru verificări, înlocuiri și recalibrare; Declarație de conformitate: emisă de producător; Cablu alimentare: inclus; Cablu Ethernet: inclus; Garanție: minimum 24 luni de la data recepției (conform secțiunii 4). |

MENȚIUNI SUPLIMENTARE:

- Ofertele pot include echipamente echivalente, cu condiția respectării tuturor performanțelor și cerințelor minime specificate în prezentul caiet de sarcini;

- Toate valorile tehnice și specificațiile declarate vor fi dovedite prin documente oficiale emise de producător (fișe tehnice, cataloage, certificate de conformitate și calibrare);

- Echipamentul trebuie să asigure funcționare sigură, stabilă și conformă standardelor aplicabile pentru echipamente de laborator;

- Pentru utilizare în mediu radiologic: ofertantul va confirma explicit că echipamentul poate fi utilizat în siguranță în laboratoare care manipulează probe radioactive și va furniza documentația necesară privind procedurile de decontaminare;

- În cazul în care ofertantul propune un echipament cu specificații superioare față de cele minime solicitate, aceste specificații superioare vor fi detaliate clar în propunerea tehnică;

- Validare termică: Se recomandă ca ofertantul să specifice dacă poate furniza servicii de validare termică conform DIN 12880 sau protocoale echivalente (cu costuri separate);

- Ofertantul va specifica separat costurile pentru: echipament de bază, rafturi suplimentare, servicii de calificare IQ/OQ/PQ (dacă sunt solicitate), calibrări periodice și service post-garanție.