Masă pentru operații mobilă, cu 5 secții

| Parametrul |  | Specificația |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Masa de operaţii oferă o suprafaţă corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. |  |
| Tip |  | Electro-Hidraulică |
| Saltea IS | Grosimea | minim 65 mm |
| Constructia | Robusta | da |
|  | Grade de libertate pe toate suprafata | maxim 1-2 grade |
|  | Material otel inoxidabil turnat fără sudură vizibilă | da |
| Poziţionarea mesei | Reglarea înălţimii | minim 65- 110 cm |
|  | Trendelemburg | ≥35 grade |
|  | Inversarea trendelemburgului | ≥35 grade |
| Înclinarea: | Laterală | ≥20 grade |
|  | Secţia din spate | de la +80 la -45 grade (minim) |
|  | Secţia de la talpa/picior | de la +70 la - 95 grade (minim) |
|  |  | detaşabilă |
|  |  | divizată |
|  | Secţia cap | de la +45 la - 45 grade (minim) |
| Greutatea pacientului |  | ≥ 280 kg |
| Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie | Tunel pentru casete X-ray- | pe toată lungimea mesei |
|  | Radiotransparenţă | da |
|  | Accesibilitatea braţului C | da |
| Dimensiunea | Lungimea | minim 2100 mm |
|  | Lățimea | minim 540 mm |
| Ataşarea de bază |  | mobilă |
| Rotile |  | da |
| Frîne |  | da |
| Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz |
| Telecomandă |  | da |
| Şine laterale pentru accesorii |  | pe toată lungimea mesei |
| Pupitru de comandă |  | da |
| Prezent | Roti | 4 unit |
|  | Frine | 4 unit |
| Accesorii | suport cot | 2 unit. |
|  | suport umăr | 2 unit. |
|  | suport picioare | 2 unit. |
|  | suport torace | 2 unit. |
|  | suport mînă (decubit lateral) | 1 unit. |
| Optiune de ubgradare pe vitor (este nevoie sa fie prezentate materiale care demonstreaza ca poseda posibilitatea de ubgradare) | Posibilitatea de includere a bateriei interne | da |
|  | Posibilitatea de includere a accesorilor pentru operatie traumatologice | da |
|  | Posibilitatea de includerea accesorilor pentru operatie aortroscopice | da |
|  | Posibilitatea de includerea accesorilor pentru operatie spinale | da |
|  | Posibilitatea de conectarea la un soft pentru verificarea starii mesei | da |
| Manual de utilizare în limba română |  | Da, Se va prezenta la livrare |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit |  | Da |
| Anul fabricarii 2018 sau 2019 |  | Da |