## Specificaţii tehnice
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 29) REPETAT
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lot-1- Injectoarele de substanta de contrast pe bază de CO2 (dioxid de carbon) | Lot-1- Injectoarele de substanta de contrast pe bază de CO2 (dioxid de carbon) |  |  |  | Injectoarele de substanță de contrast pe bază de CO2 (dioxid de carbon) Cod Specificație individuală Descriere Este un dispozitiv medical specializat utilizat în angiografia digitală (DSA) și procedurile intervenționale vasculare. Acestea reprezintă o alternativă sigură la substanțele de contrast iodate, în special pentru pacienții cu insuficiență renală, diabet sau alergii. Parametrul Specificația Unitate mobilă pe roți minim 4 roți, cel puțin 2 cu frână Mâner sau suport de transportare dispozitiv da Suport butelie CO2 da Dimensiuni (înălțime x lațime x adâncime) "Înălțime: maxim 110 cm; Lățime: maxim 60 cm; Adâncime: maxim 60 cm;" Diapazonul presiunii de injecție a gazului CO2 50 - 750 mmHg Diapazonul volumului de injecție a gazului CO2 10 - 100 ml Indicator al nivelului de încărcare a buteliei CO2 da Semnalizare vizuală cel puțin în două culori Semnalizare sonoră da Afișor LCD da, de tip (touchscreen) Manetă selectivă de tip (rotary knob) opțional Programe cu presetări predifinite Aorta / pelvis EVAR / FEVAR Iliac artery Renal artery Above the knee Below the knee Microcatheter Porturi disponibile pentru conexiune USB - da; VGA - da; Sincronizare cu angiograful la emisia X-ray - opțional Port de conexiune și administrare CO2 Regim de verificare a circuitului pneumatic la pornire da Regim de umplere a liniei cu CO2 (line priming) da, în scop de eliminarea a aerului din circuitul de administrare Reductor de presiune pentru butelia de CO2 Separat sau integrat în dispozitiv Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Butelie CO2 - cu robinet și volum de cel puțin 2 litri, încărcată cu gaz CO2 de o puritate de cel puțin 99.5% Kit procedural complet de administrare a gazului CO2 la pacient - cel puțin 10 seturi, sterile. Cablu de alimentare 220V - cel puțin 2.5 metri Telecomandă / Controler pentru dirijarea dispozitivului la distanță echipată cu minim 4 butoane, fără fir Fir de sincronizare cu angiograful la emisia X-ray opțional Manual de utilizare în limba de stat, pe suport de hâtie cât și în format digital Manual de service / tehnic în limba de stat, pe suport de hâtie cât și în format digital Ghid rapid de utilizare a dispozitivului în limba de stat, pe suport de hâtie cât și în format digital Instruirea utilizatorilor cel puțin 4 ore de către un specialist în domeniu Garanție produs minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune |  |  | IMU | Lot-1-Lot-1- Injectoarele de substanta de contrast pe bază de CO2 (dioxid de carbon) | Lot
33100000-1 | 2 | Lot-2-Dispozitiv de tratare a plagilor cu presiune negativa | Lot-2-Dispozitiv de tratare a plagilor cu presiune negativa |  |  |  | Dispozitiv de tratare a plagilor cu presiune negativa Dispozitivul este conceput pentru a asigura un mediu închis peste o rană, pentru a evacua exudatele de la locul plăgii la un recipient de unică folosință, care poate promova vindecarea rănilor prin eliminarea lichidelor, exudate din rană și materiale infecțioase, inclusiv și irigarea lichidelor biologice. Cerință tehnică Parametru Dispozitiv conceput pentru tratarea plăgilor infecțioase prin vacuum aspirație da Dispozitivul funcționează pe rețeaua de curent alternativ, cu un adaptor de curent alternativ, sau cu o baterie internă. Bateria internă se încarcă atunci când dispozitivul este conectat la rețeaua de curent alternativ atât în timpul funcționării cât și când este oprit și nu este utilizat. Cablu sau adaptor de încărcare de la rețeaua electrică Display touch screen sau butoane separate pentru setarea funcțiilor da Alarme vizuale și sonore da Mâner pentru transportare da Presiune maximă de lucru cel puțin 180mmHg. Regimuri de funcționare minim 2 (intermitent și continuu) Ragim de funcținare pe bază de flux și presiune da Regim cu instilare de soluții în plagă pe baza unei pompe incorporate pentru a umezi / înmuia buretele înainte de schimbare pentru a preveni disconfortul pacientului în cazul unor mici aderențe de țesut. da Capacități baterie timpul de operare minim 16 ore, timp de încărcareare maxim 4 ore. Cârlige pentru fixare / prindere dispozitiv de marginea patului da Mecanism incorporat de prindere / fixare pe stativul de perfuzie da Accesorii: curele pacient pentru a transporta dispozitivul opțional geanta disponibilă pentru un recipient de minim 300 ml opțional piese și accesorii pentru a asigura funcționalitatea stabilă în toată perioada de garanție da Consumabile: Gama cu porturi moi, spumă și tifon care să faciliteaze terapia adaptată, cu confort și versalitate, în tratarea rănilor provocatoare. Set pentru aplicare la cel puțin - 50 proceduri / pacienți Spuma poliuretanica ( să prezinte o structură de celule deschise și proprietăți ale materialului hidrofil, destinat să permită un management eficient al fluidelor). Set pentru aplicare la cel puțin - 50 proceduri / pacienți Tifon – să fie eficient în răni cu drenaj scăzut până la moderat, să absoarbă și să rețină lichidul prin fibrele hidrofile. Nu se folosește pe răni cu un nivel ridicat de exudat. Set pentru aplicare la cel puțin - 50 proceduri / pacienți Drenuri - trusele de scurgere să fie concepute pentru a spori tratamentul și să faciliteze eliminarea exudatului din rănile complexe, cu o construcție practică de silicon și o bandă radiopaque pentru vizualizarea sub radiografie. non-goale, neperforate pentru a preveni aderența țesuturilor. (Set pentru aplicare la cel puțin - 10 proceduri / pacienți) Set pentru aplicare la cel puțin - 50 proceduri / pacienți Canistră de colectare a secrețiilor - cu mecanism de fixare, din material transparent sau zonă indicatoare a nivelului de implere, filtru sau valvă de protecție la supraplin Pentru aplicare la cel puțin - 50 proceduri / pacienți Termen de garanție mimim 24 de luni. Instruirea utilizatorilor da Instrucțiuni de utilizare și dezinfecție în limba de stat da Ghid rapid de utilizare da |  |  | IMU | Lot-2-Lot-2-Dispozitiv de tratare a plagilor cu presiune negativa | Lot
33100000-1 | 3 | Lot-3-Dispoxitiv fizioterapeutic Magnit-LaseT | Lot-3-Dispoxitiv fizioterapeutic Magnit-LaseT |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie, magnetoterapie Cod Descriere Dispozitiv fizioterapeutic multifuncțional destinat procedurilor de laserterapie, magnetoterapie și ultrasunet, dotat cu protocoale presetate și personalizabile. Parametru Specificaţie Laser: Сlasa dispozitivului cu laser 3В Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Magnet: Сîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Functionalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru obligatoriu Alimentare 230 V, 50 Hz ± 10% Accesorii Sonda roșu ≥ 40 mW - min. 1 buc Sonda infraroșu cu putere ≥ 200mW - min. 1 buc Aplicator solenoid inelar de ≥ Ø 600mm- min. 1 buc Aplicator solenoid inelar de ≥ Ø 300mm - min. 1 buc Aplicator linear 60-70 cm x 29-44 cm - min. 1 buc Сușeta pentru proceduri - min. 1 buc Ochelari de protectie - min. 2 buc Manual de utilizare în limba Română - 1 buc Ghid rapid în limba Română - 1 buc Set de accesorii standard - obligatoriu |  |  | AMT Riscani | Lot-3-Lot-3-Dispoxitiv fizioterapeutic Magnit-LaseT | Lot
33100000-1 | 4 | Lot-4-Dispozitiv fizioterapeutic cu vacuum | Lot-4-Dispozitiv fizioterapeutic cu vacuum |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie cu vacuum Cod Descriere Dispozitiv medical proiectat pentru aplicarea electrozilor de fizioterapie prin intermediul vacuumului. Aparatul trebuie să asigure o fixare stabilă a electrozilor pe suprafețe neregulate ale corpului, oferind în același timp un efect de micromasaj prin presiune negativă. Parametru Specificaţie Modul de electroterapie, compatibil cu modulul de vacuum ofertat, livrat împreună cu sistemul obligatoriu Număr de canale Minim 2 Moduri de lucru Mod continuu (presiune constantă) Mod pulsat (frecvențe de sucțiune variabile pentru drenaj și confort). Presiune negativă (Vacuum): Reglabilă în intervalul minim 100 și 220 mbar. Frecvență mod pulsat: Minim 4 trepte de pulsație sau reglaj continuu. Alimentare: 230 V ± 10, 50 Hz Lista componentelor și accesoriilor Electrozi vacuumatici (ventuze) din material biocompatibil, diametru minim 60 mm — 8 bucăți. Spongeți (pernițe) din celuloză/vâscoză, diametru minim 60 mm — 8 bucăți. Cabluri de interconexare (cu conductă de vacuum și conectori de stimulare) între electrostimulator și modulul de vacuum. Furtunuri de vacuum (aspirație) pentru conectarea electrozilor la modul — set complet. Sistem dedicat pentru fixarea accesoriilor sau soluție echivalentă. Cablu de alimentare (în cazul modelelor cu alimentare independentă de rețea). Siguranță de rezervă - 1 buc. Manual de utilizare / Instrucțiuni de folosire în limba româna Echipamentul se livrează complet funcțional. Orice elemente de interconexune, accesorii sau consumabile inițiale necesare pentru punerea în funcțiune și operarea de bază a sistemului fac parte obligatoriu din ofertă, indiferent de statutul «opțional» atribuit de producător. Ofertantul este obligat să prezinte o listă detaliată a întregului set de livrare. |  |  | AMT Riscani | Lot-4-Lot-4-Dispozitiv fizioterapeutic cu vacuum | Lot
33100000-1 | 5 | Lot-5-Dispozitiv fizioterapie Darsonvali | Lot-5-Dispozitiv fizioterapie Darsonvali |  |  |  | • Canale de ieșire: 2 canale. • Tensiune de alimentare: 230 V, 50 Hz. • Frecvența impulsurilor: (100 ± 10) Hz. • Frecvența de umplere a impulsurilor: 110 - 140 kHz. • Tensiune de ieșire (Reglabilă): de la 8 kV până la 25 kV. • Cronometru digital: Da, setabil între 10 - 20 minute. • Indicație de funcționare: Afișaj digital pentru durată și intensitate. • Set de emițătoare: 12 electrozi specializați incluși. |  |  | AMT Riscani | Lot-5-Lot-5-Dispozitiv fizioterapie Darsonvali | Lot
33100000-1 | 6 | Lot-6-Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 | Lot-6-Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru obligatoriu, 200 cm Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru obligatoriu, 200 cm |  |  | CS Ialoveni | Lot-6-Lot-6-Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 | Lot
33100000-1 | 7 | Lot-7-Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 | Lot-7-Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu |  |  | CS Ialoveni | Lot-7-Lot-7-Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 | Lot
33100000-1 | 8 | Lot-8-Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150 | Lot-8-Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150 |  |  |  | Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului |  |  | CS Ialoveni | Lot-8-Lot-8-Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150 | Lot
33100000-1 | 9 | Lot-9-400142 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu | Lot-9-400142 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu Cod 400142 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificaţie Ecran color Canale independente ≥ 4 buc "Tipuri de curenti " TENS obligatoriu "Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert)" Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV obligatoriu Timpul de tratament, diapazon ≥ 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Alimentare 230V 50Hz ± 10% Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 4 buc) să se indice codul produsului "Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 4 buc), să se indice codul produsului" Set de accesorii standard - obligatoriu Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului Troliu pentru dispozitiv ≥ 1 buc, să se indice codul produsului |  |  | CS Ialoveni | Lot-9-Lot-9-400142 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu | Lot
33100000-1 | 10 | Lot-10-Sterilizator 80 L 270320 | Lot-10-Sterilizator 80 L 270320 |  |  |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz |  |  | SR Șoldănești | Lot-10-Lot-10-Sterilizator 80 L 270320 | Lot
33100000-1 | 11 | Lot-11-Perimetru oftalmologic | Lot-11-Perimetru oftalmologic |  |  |  | Descriere: Sistem computerizat de perimetrie statică automată, destinat evaluării câmpului vizual în diagnosticul și monitorizarea glaucomului, afecțiunilor retiniene și patologiilor neurologice. Parametru Specificație Bol de examinare Raza 300 mm, sferic, tip închis, ventilat Câmpul de vizualizare testat: Superior 40° (55° cu deplasare a fixării) Inferior 40° (55° cu deplasare a fixării) Tehnica perimetriei Static Dimensiunea stimulului Goldman III Culori de stimulare Alb Intensitatea maximă a stimulului 1000 asb Controlul fixării: Urmărirea privirii Monitorizare clipire Monitorizarea punctului mort Control pe bărbie Electric sus-jos Timp de răspuns al pacientului: adaptabil la viteza pacientului sau setat manual de la 0,1 la 9,9 s. Iluminare de fundal Alb, 10 cd/m2 (31,4 asb ) Câmpuri de testare ortogonale (grid standard) pentru evaluarea câmpului vizual. Strategii de testare Screening (Cuantificare defect, 3 zone, 2 zone) Prag (prag, prag rapid, prag avansat, dinamic) Algoritm rapid de prag Testul monocular Esterman Testul binocular Esterman Analiză: Analiza unui singur câmp Analiza comparativă a rezultatelor Analiza progresiei defectelor Pachetul statistic Conectivitate DICOM, Networking Interfața USB Obligatoriu Alimentare 220 V Calculator integrat pentru instalarea softului specializat Obligatoriu Tastieră, mouse obligatoriu Ecran tactil Min. 23” Rezoluția ecranului: 1920x1080 FHD Procesor Intel Core I5 sau mai performant Memorie operativă ≥8 Gb Memorie de stocare ≥256 Gb Grafică integrată Intel UHD Graphics 770 sau mai performantă Sistem de operare Windows 11 Masa oftalmologica medicala: acționare electrica Blat 55±5cm x 90±5cm 4 Roți Minim 2 cu blocare. |  |  | AMT Botanica | Lot-11-Lot-11-Perimetru oftalmologic | Lot
33100000-1 | 12 | Lot-12-Aparat darsonval | Lot-12-Aparat darsonval |  |  |  | Aparat darsonval Parametrul Specificația Frecventa RF modelată impulsuri, kHz 110 Frecventa de modulatie HF,Hz 50 sau 100 Timpul de tratament, min 1-99 Greutatea, kg ≤ 4 Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii Set accesorii standard obligatoriu In complect emitator si electrozi obligatoriu |  |  | CS Ialoveni | Lot-12-Lot-12-Aparat darsonval | Lot
33100000-1 | 13 | Lot-13-Aparat pentru magnitoterapie | Lot-13-Aparat pentru magnitoterapie |  |  |  | Aparat pentru magnitoterapie Parametrul Specificația Tipul de alimentare rețea de curent alternativ Frecvența 50 Hz Voltaj ~230+23 -32V Puterea nominală 110 VA "lungimea cablului de conectare emițător către unitatea de comandă" 1,2±0,1 m "lungimea cablului între două perechi de inductori " 0,4±0,05 m lungimea cablului de alimentare 2,0±0,1 m Accesorii Aplicatori magnetici 2 perechi, 4 solenoizi(2 câte 2) SAU Parametrul Specificația Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii Aplicator dublu /para sau echivalent ≥ 2 set |  |  | CS Ialoveni | Lot-13-Lot-13-Aparat pentru magnitoterapie | Lot
33100000-1 | 14 | Lot-14-Centrifuga cu spalare automata a celulelor | Lot-14-Centrifuga cu spalare automata a celulelor |  |  |  | Centrifugă pentru teste serologice și spălare a celulelor din sânge Capacitate: rotor inclus pentru 10-12 eprubete de 3 ml (10x75 mm) RPM: setabil, 0 - 3500 rpm, RCF: setabil " Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. Protecție la debalansare. Memorie pentru ≥ 20 programe de lucru, minim 10 programabile de utilizator Program preinstalat pentru mentenanță/curățare a centrifugii Pași disponibili pentru programare: umplere, centrifugare, decantare, agitare. Dozare automată a soluției fiziologice Dotată cu port pentru evacuarea deșeurilor Dotată cu pompă pentru soluție fiziologică și senzor de flux Interfața cu utilizatorul: ecran tactil color Afișare pe ecran a timpului rămas și etapelor programului actual Nivel Zgomot ≤50 dB Alimentare: 210-240 V 50 HZ Dimensiuni: L,A,H ≤ 500 mm Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Certificat conformitate european, IVD |  |  | IMU | Lot-14-Lot-14-Centrifuga cu spalare automata a celulelor | Lot
33100000-1 | 15 | Lot-15-Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Lot-15-Sistem garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Descriere Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Numar de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Optional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stîlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da |  |  | IMU | Lot-15-Lot-15-Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Lot
33100000-1 | 16 | Lot-16-Microscop digital | Lot-16-Microscop digital |  |  |  | Descriere Microscop digital 3D de înaltă rezoluție, destinat inspecției, măsurătorilor metrologice avansate și analizei detaliate a suprafețelor, utilizat în laboratoare Parametru Specificația Sistem optic Sistem de tip PC-based, cu unitate de control conectata la PC extern prin interfata USB 3.0, fara ecran integrat in unitatea de control a microscopului. PC dedicat cu monitor 4K (3840x2160) separat, procesor Intel Core i7 sau echivalent, minimum 16 GB RAM, minimum 512 GB SSD, sistem de operare Windows 10/11 Pro 64bit. Măsuţa Stand drept de inalta precizie, antivibratii, cu pol 32mm. Axa Z motorizata cu bloc de focalizare, cursa 75 mm, rezolutie ≤ 0.05 µm/pas (50 nm). Cu posibilitate de upgrade cu stage XY motorizat de minimum 100×200 mm. Fixator de probe Sistem universal de fixare, adaptabil pentru probe de diferite dimensiuni Cap de observare Cap de observare rotativ motorizat 360°, unghi de observare 45°, distanta de lucru min 10 mm, fara contact cu sau deplasarea probei. Adaptor de iluminare difuza inclus in pachet. Obiectiv / Lentilă "Lentila cu zoom motorizat, gama de marire 20×–150×, distanta de lucru min 40 mm, compatibila cu cap rotativ 360°. Recunoastere automata a adaptorilor prin interfata magnetica non-contact. Posibilitate de upgrade cu lentile aditionale pentru magnificari de cel putin pana la 7000× prin lentile si obiective optionale." Tub de observare Sistem complet digital, fără tub optic clasic Cameră Camera cu senzor CMOS Global Shutter, dimensiune optica minimum 2/3 inch, minimum 5 Megapixeli efectivi, conectata direct la unitatea de control. Unitatea de control sa suporte minimum 2 porturi camera simultane, cu comutare software intre lentile fara demontare fizica. Sistem de focalizare Focalizare motorizată pe axa Z, control fin, compatibil cu focus stacking Iluminare Iluminare LED incidenta (coaxiala si directionala), intensitate ajustabila, temperatura de culoare 5700 K. Lentilele din seria HR cu recunoastere automata a adaptorilor de iluminare prin interfata magnetica non-contact, fara identificare manuala. Unitatea de alimentare Unitate de control integrată în sistem PC dedicat PC dedicat sistemului, optimizat pentru control, procesare și analiză imagini Software Software destinat pentru posibilitate efectuari masuratori 2D si upgradabil pentru 3D, analiza dimensionala, reconstructie 3D si raportare, numarare automata particule, focus stacking automat (multifocus), captura coordonate si inregistrare automata (AUTO REC), time lapse. Functie HDR disponibila in timp real pe flux video live (nu doar pe imagini statice capturate), minimum 25 fps. Compatibilitate upgrade LIBS Sistemul trebuie să fie compatibil cu upgradarea ulterioară cu modulul de analiză LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) pentru analiza elementală directă a materialelor. Compatibilitate upgrade NPS Sistemul trebuie să permită integrarea ulterioară a modulului NPS (Nano Point Scanner) — sistem de măsurare 3D non-contact cu senzor confocal cu lumină albă și prescizie sub-microni — fără modificarea arhitecturii mecanice sau software de bază. |  |  | Centrul de Medicina Legala | Lot-16-Lot-16-Microscop digital | Lot
33100000-1 | 17 | Lot-17-Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caract avansate) | Lot-17-Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caract avansate) |  |  |  | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K reglabilă Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm "Focusabil motorizat de la panoul de control" obligatoriu Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux" Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2 da, sterilizabil Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video obligatoriu Înălţimea podului 3-4 m |  |  | SR Florești | Lot-17-Lot-17-Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caract avansate) | Lot
33100000-1 | 18 | Lot-18-Electrocardiograf cu 12 canale caracteristici avansate | Lot-18-Electrocardiograf cu 12 canale caracteristici avansate |  |  |  | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Cod 260231 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtrue musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm obligatoriu Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Touchscreen obligatoriu Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card obligatoriu Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" obligatoriu Memorie ≥ 200 inregistrari ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru Troleu pe rotile indicați modelul oferit obligatoriu troleu pe rotile obligatoriu ≥ 4 roți obligatoriu ≥ 2 roți cu frînă obligatoriu mîner pentru transportarea standului obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu braț articulat pentru electrozi ECG obligatoriu suport pentru gel de contact obligatoriu ajustarea pe înalține optional sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu |  |  | SR Florești | Lot-18-Lot-18-Electrocardiograf cu 12 canale caracteristici avansate | Lot
33100000-1 | 19 | Lot-19-Aspirator | Lot-19-Aspirator |  |  |  | Aspirator toracal Cod 130310 Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea şi evacuarea fluidelor corporale şi/sau de aer care se pot acumula între plămâni si peretele toracic (spatiul pleural), după o interventie chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronşită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg Indicator de presiune obligatoriu Debitul de aer ≥ 30 l/min Nivelul de zgomot ≤ 65 dB Vas colector Protecție la umplere obligatoriu Capacitatea ≥ 1000 ml Reutilizabil obligatoriu Tip Filtru Unică utilizare obligatoriu Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" |  |  | SR Soroca | Lot-19-Lot-19-Aspirator | Lot
33100000-1 | 20 | Lot-20-Termostat | Lot-20-Termostat |  |  |  | Termostat laborator pereți transparenți Cod 250500 Descriere Termostate de laborator sunt concepute pentru a oferi o temperatură constantă predeterminată a obiectului în studii de laborator. Parametru Specificație Diapazonul temperaturii, ⁰C 0-100 Stabilitatea termică, ⁰C ≥ ±0,01 Temperatura mediului inconjurător, ⁰C 0...40 Umeditatea relativă, % ≤ 85 Capacitatea de încălzire, kW ≥ 2 Capacitatea pompei de debit, l/min ≥ 5 Baie Material Oțel inox Volum, l ≤ 5 Pereți transparenți obligatoriu Display Tip LED/LCD Timer, min 1-999 min Alimentare 220V, 50Hz |  |  | SR Soroca | Lot-20-Lot-20-Termostat | Lot
33100000-1 | 21 | Lot-21-Aparat pentru magnitoterapie "MAG-30" | Lot-21-Aparat pentru magnitoterapie "MAG-30" |  |  |  | Inducția magnetică: 30 ± 9 mT (valoare de amplitudine pe suprafața de lucru) · Alimentare electrică: ~220–230 V, 50 Hz · Putere consumată: nu mai mult de 30 V·A (W) · Regim de funcționare: 20 de minute de funcționare, urmate de o pauză de 10 minute · Timp de intrare în regim: 1 secundă · Lungimea cablului de rețea: 2,1 ± 0,1 m · Durată de viață (serviciu): 5 ani (calendaristici) · Garanție producător: 24 de luni · Clasa de siguranță electrică: II, cu parte de lucru de tip B Aparat pentru magnitoterapie echivalent "MAG-30" |  |  | SR Soroca | Lot-21-Lot-21-Aparat pentru magnitoterapie "MAG-30" | Lot
33100000-1 | 22 | Lot-22-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) | Lot-22-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcţie de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului |  |  | SR Causeni | Lot-22-Lot-22-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) | Lot
33100000-1 | 23 | Lot-23-Tensiometru Adult cu fonoendoscop | Lot-23-Tensiometru Adult cu fonoendoscop |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop obligatoriu, separat de manseta |  |  | SR Cahul-CS Nisporeni | Lot-23-Lot-23-Tensiometru Adult cu fonoendoscop | Lot
33100000-1 | 24 | Lot-24-Monitor Holter ECG caracteristici avansate | Lot-24-Monitor Holter ECG caracteristici avansate |  |  |  | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impendanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker obligatoriu Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD obligatoriu lumină fundal obligatoriu Date ecran ora obligatoriu statut baterie obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Buton evenimente obligatoriu Buton navigare meniu obligatoriu Blocarea automată a butoanelor obligatoriu Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă obligatoriu tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 72 ore Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu Analiza QT obligatoriu Analiza PQ obligatoriu Analiza PM obligatoriu Analiza aretmiilor obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Raport presetabil de utilizator obligatoriu Interfața presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitate printare raport obligatoriu "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Cablu ECG ≥ 3 unități, indicați modelul oferit Set de electrozi de unica folosinta adult ≥ 500 buc., indicați modelul oferit Set de electrozi de unica folosinta pediatric ≥ 500 buc., indicați modelul oferit Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu, indicați modelul oferit Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu, indicați modelul oferit |  |  | CS Ialoveni | Lot-24-Lot-24-Monitor Holter ECG caracteristici avansate | Lot
33100000-1 | 25 | Lot-25-Osteodensiometru cu ultrasunete QUS | Lot-25-Osteodensiometru cu ultrasunete QUS |  |  |  | "Metodă: osteodensitometrie cu ultrasunete cantitative (QUS). Zona de măsurare: calcaneu. Parametri: SOS, BUA, BQI, T-score, Z score. Timp examinare: ≤ 1 minut. Sondă uscată, fără baie de apă; utilizare cu gel ecografic. Poziționare automată a sondelor. Ecran tactil color integrat. PC integrat și imprimantă termică integrată. Memorie pentru minimum 10.000 pacienți. Interfețe USB și ieșire video. Control intern al calității (phantom QC). Alimentare 100–240 V, 50/60 Hz. Greutate maximă aproximativ 15 kg. Garanție minim 24 luni. •Service și piese de schimb disponibile" |  |  | CS Ialoveni | Lot-25-Lot-25-Osteodensiometru cu ultrasunete QUS | Lot
33100000-1 | 26 | Lot-26-Aparat pentru monitorizarea tensiunii arteriale 24 ore | Lot-26-Aparat pentru monitorizarea tensiunii arteriale 24 ore |  |  |  | Monitor Ноltеr ТА Parametrul Specificația Descriere Monitor Holter TA automat, portabil, purtat de pacient Tip pacienți Adulți și pediatrici Metodă de măsurare Oscilometrică Durata monitorizării Minim 24 ore Protocol de măsurare Intervale programabile 5-60 min Programe zi/noapte separate Buton Event sau metodă echivalentă de înregistrare a evenimentelor obligatoriu TA 40–260 mmHg puls 40–200 bpm Precizia TA ±3 mmHg sau ±2% din valoarea măsurată Afișaj Ecran monocrom sau color Semnal acustic obligatoriu Memorie internă ≥300 măsurători Stocare date Card de memorie inclus sau metodă echivalentă de stocare Conectivitate USB (Bluetooth – acceptat) Software cu cheia de licenta obligatoriu Accesorii incluse Manșetă braț din cauciuc-1 buc (mărimi S / M / L dispoznibile la solicitarea beneficiarului) Manșete braț din cauciuc de rezervă minim 2 buc baterii reîncărcabile -2 buc Încărcător 220V inclus, obligatoriu USB cable obligatoriu Husă pentru dispozitiv obligatoriu Curea pacient obligatoriu Alimentare 2× baterii AA (NiMH reîncărcabile sau echivalent). Greutate ≤ 300 g cu baterii Validare clinică ESH / BHS / AAMI / ISO 81060-2 sau echivalent Garanție Minim 24 luni |  |  | CS Ialoveni | Lot-26-Lot-26-Aparat pentru monitorizarea tensiunii arteriale 24 ore | Lot
33100000-1 | 27 | Lot-27-Tonometru ocular portativ | Lot-27-Tonometru ocular portativ |  |  |  | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii |  |  | CS Nisporeni | Lot-27-Lot-27-Tonometru ocular portativ | Lot
33100000-1 | 28 | Lot-28-Pulsoximetru de buzunar | Lot-28-Pulsoximetru de buzunar |  |  |  | Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set |  |  | CS Nisporeni | Lot-28-Lot-28-Pulsoximetru de buzunar | Lot
33100000-1 | 29 | Lot-29-Termometru mecanic | Lot-29-Termometru mecanic |  |  |  | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material făr de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C |  |  | CS Nisporeni | Lot-29-Lot-29-Termometru mecanic | Lot
33100000-1 | 30 | Lot-30-Lampă bactericidă tub de rezervă 30W | Lot-30-Lampă bactericidă tub de rezervă 30W |  |  |  | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu |  |  | CS Nisporeni | Lot-30-Lot-30-Lampă bactericidă tub de rezervă 30W | Lot
33100000-1 | 31 | Lot-31-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) | Lot-31-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) |  |  |  | Destinația: Sistemul este destinat reciclării formalinei tamponate neutre (10% NBF) utilizate în laboratoarele de histopatologie, prin procesul de distilare fracționată, în scopul eliminării resturilor biologice, grăsimilor și pigmenților. Echipamentul trebuie să permită, prin configurare, și recuperarea altor solvenți de laborator (xilen, alcooli,). Tipul de control – complet automat prin microprocesor, cu memorie pentru programele de distilare, asigurând reproductibilitatea procesului. Volum de procesare 8-11 litri per ciclu de lucru Model tip compact (benchtop sau mobil), adaptabil spațiilor de lucru restrânse din laborator. Construcția: cameră de fierbere și componente interne din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acțiunea corozivă a formaldehidei și a reziduurilor biologice. Principiul de funcționare: distilarea fracționată automatizată a formalinei. Sistem automat de control al temperaturii și presiunii. Formalina rezultată trebuie să fie clară, fără resturi celulare sau grăsimi, menținând pH-ul neutru (7.0 ± 0.2) și concentrația de 10% (NBF) fără a necesita aditivi externi în mod uzual. Sistemul trebuie să ofere capacitatea tehnică de a recicla și alți solvenți (xilen, alcoolii etilic/izopropilic). Funcția multi-solvent să permită selectarea de programe presetate (de ex: minim pentru Xilen și Alcooli). Recuperarea a minimum 80% din volumul de formalină încărcat. Recuperarea a minimum 90% pentru xilen și alcool. Rata medie de distilare minim 3 litri pe oră. Pompe integrate pentru alimentarea cu deșeuri și descărcarea reactivului curat, reducând expunerea personalului la vapori toxici. Sistem de filtrare cu cărbune activ încorporat pentru operare în condiții de siguranță fără a fi necesară o hotă chimică. Monitorizare automată pentru temperatură, nivel de lichid (anti-preaplin) și oprire de urgență în caz de defecțiune. Furnizorul va include în oferta tehnică și financiară un pachet complet de consumabile necesar pentru operarea continuă a echipamentului pentru o perioadă de 12 luni, bazat pe o medie de 6 cicluri de distilare pe săptămână. Furnizorul va livra, împreună cu sistemul de distilare și un pH-metru digital portabil (acuratețe ±0.01 pH) cu funcție de compensare automată a temperaturii (ATC), necesar pentru validarea calității formalinei reciclate. Pachetul va include și soluțiile de calibrare necesare pentru primele 12 luni de operare. Echipamentul trebuie să fie certificat conform standardelor UL 2208 (Standard for Solvent Distillation Units) și UL 61010-1 (Safety Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use) sau echivalentele europene (CE/EN), garantând operarea sigură cu lichide inflamabile. Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana; Manual de service limba engleza sau romana; Ghid rapid de utilizare laminat. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personalul ingineresc. Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. |  |  | IMSP Institutul Oncologic | Lot-31-Lot-31-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) | Lot
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Specificaţii de preț
Anexa nr. 23
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 29) REPETAT
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| 33100000-1 | 1 | Lot-1-Lot-1- Injectoarele de substanta de contrast pe bază de CO2 (dioxid de carbon) | Lot-1-Lot-1- Injectoarele de substanta de contrast pe bază de CO2 (dioxid de carbon) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 900000 | IMU
| 33100000-1 | 2 | Lot-2-Lot-2-Dispozitiv de tratare a plagilor cu presiune negativa | Lot-2-Lot-2-Dispozitiv de tratare a plagilor cu presiune negativa | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 298000 | IMU
| 33100000-1 | 3 | Lot-3-Lot-3-Dispoxitiv fizioterapeutic Magnit-LaseT | Lot-3-Lot-3-Dispoxitiv fizioterapeutic Magnit-LaseT | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000 | AMT Riscani
| 33100000-1 | 4 | Lot-4-Lot-4-Dispozitiv fizioterapeutic cu vacuum | Lot-4-Lot-4-Dispozitiv fizioterapeutic cu vacuum | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Riscani
| 33100000-1 | 5 | Lot-5-Lot-5-Dispozitiv fizioterapie Darsonvali | Lot-5-Lot-5-Dispozitiv fizioterapie Darsonvali | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | AMT Riscani
| 33100000-1 | 6 | Lot-6-Lot-6-Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 | Lot-6-Lot-6-Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru 130700 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8520 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 7 | Lot-7-Lot-7-Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 | Lot-7-Lot-7-Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4988.88 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 8 | Lot-8-Lot-8-Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150 | Lot-8-Lot-8-Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 46296.3 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 9 | Lot-9-Lot-9-400142 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu | Lot-9-Lot-9-400142 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 71481.48 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 10 | Lot-10-Lot-10-Sterilizator 80 L 270320 | Lot-10-Lot-10-Sterilizator 80 L 270320 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28652 | SR Șoldănești
| 33100000-1 | 11 | Lot-11-Lot-11-Perimetru oftalmologic | Lot-11-Lot-11-Perimetru oftalmologic | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 240300 | AMT Botanica
| 33100000-1 | 12 | Lot-12-Lot-12-Aparat darsonval | Lot-12-Lot-12-Aparat darsonval | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 47840 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 13 | Lot-13-Lot-13-Aparat pentru magnitoterapie | Lot-13-Lot-13-Aparat pentru magnitoterapie | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15180 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 14 | Lot-14-Lot-14-Centrifuga cu spalare automata a celulelor | Lot-14-Lot-14-Centrifuga cu spalare automata a celulelor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 282000 | IMU
| 33100000-1 | 15 | Lot-15-Lot-15-Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Lot-15-Lot-15-Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 440000 | IMU
| 33100000-1 | 16 | Lot-16-Lot-16-Microscop digital | Lot-16-Lot-16-Microscop digital | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1400000 | Centrul de Medicina Legala
| 33100000-1 | 17 | Lot-17-Lot-17-Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caract avansate) | Lot-17-Lot-17-Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caract avansate) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 394310 | SR Florești
| 33100000-1 | 18 | Lot-18-Lot-18-Electrocardiograf cu 12 canale caracteristici avansate | Lot-18-Lot-18-Electrocardiograf cu 12 canale caracteristici avansate | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55398 | SR Florești
| 33100000-1 | 19 | Lot-19-Lot-19-Aspirator | Lot-19-Lot-19-Aspirator | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4750 | SR Soroca
| 33100000-1 | 20 | Lot-20-Lot-20-Termostat | Lot-20-Lot-20-Termostat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 29166.66 | SR Soroca
| 33100000-1 | 21 | Lot-21-Lot-21-Aparat pentru magnitoterapie "MAG-30" | Lot-21-Lot-21-Aparat pentru magnitoterapie "MAG-30" | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5666.67 | SR Soroca
| 33100000-1 | 22 | Lot-22-Lot-22-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) | Lot-22-Lot-22-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 76900 | SR Causeni
| 33100000-1 | 23 | Lot-23-Lot-23-Tensiometru Adult cu fonoendoscop | Lot-23-Lot-23-Tensiometru Adult cu fonoendoscop | Bucată | 124 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22196 | SR Cahul.CS Nisporeni
| 33100000-1 | 24 | Lot-24-Lot-24-Monitor Holter ECG caracteristici avansate | Lot-24-Lot-24-Monitor Holter ECG caracteristici avansate | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 156000 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 25 | Lot-25-Lot-25-Osteodensiometru cu ultrasunete QUS | Lot-25-Lot-25-Osteodensiometru cu ultrasunete QUS | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 26 | Lot-26-Lot-26-Aparat pentru monitorizarea tensiunii arteriale 24 ore | Lot-26-Lot-26-Aparat pentru monitorizarea tensiunii arteriale 24 ore | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 54000 | CS Ialoveni
| 33100000-1 | 27 | Lot-27-Lot-27-Tonometru ocular portativ | Lot-27-Lot-27-Tonometru ocular portativ | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 56652 | CS Nisporeni
| 33100000-1 | 28 | Lot-28-Lot-28-Pulsoximetru de buzunar | Lot-28-Lot-28-Pulsoximetru de buzunar | Bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5400 | CS Nisporeni |  |  | 0
| 33100000-1 | 29 | Lot-29-Lot-29-Termometru mecanic | Lot-29-Lot-29-Termometru mecanic | Bucată | 50 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | CS Nisporeni
| 33100000-1 | 30 | Lot-30-Lot-30-Lampă bactericidă tub de rezervă 30W | Lot-30-Lot-30-Lampă bactericidă tub de rezervă 30W | Bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | CS Nisporeni
| 33100000-1 | 31 | Lot-31-Lot-31-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) | Lot-31-Lot-31-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 650000 | IMSP Institutul Oncologic
5648697.99
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________