| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transductor presional getabil (tip model JIBPT-01-BD) pentru aparatul Bistos BT-770) A se consulta Anexa 1 |  |  |  | Presiune barometrică -70~106Kpa Umiditate relativă - 10~90% (fără condensare) Interval de presiune de operare - -50 ~ + 300 mmHg Sensibilitate - 5,0μV/V/mmHg ±3% Neliniaritate și histerezis - citire la scară completă ± 1,5% Impedanta de intrare - 1200Ω ~3200Ω Decalaj de presiune zero - -20mmHg~+20mmHg Deplasare de compensare termică - ≤±0,3 mmHg/°C Deriva compensată - După încălzire timp de 20 de secunde, se deplasează cu 2 mmHg în decurs de 8 ore Schimbarea intervalului termic - ≤±0,1%/°C Raspuns in frecventa - Setul standard de presiune (48 "/ 12") este de 40 Hz; Senzor separat > 200 Hz - Sarcina de suprapresiune - -400~+4000mmHg - 20 ° C ~ + 60 ° C, < 90% (fără condensare), fără gaze corozive și ventilație interioară și pentru a evita temperaturile ridicate și frigul. Contactul cu corpul uman - ≤168h Viteza intra-sistem curgere 2-5 ml/h Viteza intra-sistem se referă la viteza sub 6,00 VDC și 25°C, cu excepția cazului în care există instrucțiuni suplimentare. Perioada de valabilitate a produsului min 3 ani |  |  |  |  |  |