| Nr. lotului | Denumirea dispozitivului | Specificarea tehnică | Unitate de măsură | Cantitatea | Suma estimativă fără tva | Instituția beneficiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | IMSP Spitalul Clinit de Traumatologie și Ortopedie |
| 1 | Hota chimică fără conductă (Ductless Fume Hood) | Utilizare: lucru cu substanțe chimice în condiții sterile în spațiu închis. Caracteristici: asigură protecție personalului și mediului ambiant contra valorilor substanțelor toxice a diverse substanțe chimice, prin filtrarea acestor vapori și recircularea aerului din încăpere. Să indice gradul poluării aerului în interiorul și exteriorul hotei și prezența semnalului de alarmă sonoră și vizuală cînd filtrele trebuiesc schimbate. Dimensiune externă (W * D * H) ~ 1200 x 880 x 2140 mm Dimensiune internă (L * D * H) ~ 1110 x 690 x 740 mm Înălțimea suprafeței de lucru – 800 – 1000 mm Deschidere max. 650mm Viteza aerului 0,25 ~ 0,4m/s Volumul fluxului de aer minimum 100m3/h Zgomot produs ≤55dB Cu 2 lampe UV-C de minimum 16W, pentru decontaminare Suflantă incorporată cu viteză reglabilă Fereastra frontală și cele laterale confecționate din sticlă acrilică. Carcasa confecționată din oțel laminat la rece, acoperit cu pulbere anti-bacteriană Masă de lucru confecționată din materiale rezistente la diverse substanțe chimice (acid clorhidric, alcool etilic, isopropanol, apa oxigenată, formaldehidă, glutaraldehidă, hidroxid de sodiu, bicarbonat de natriu și altele) Fitru chimic – minimum 2 filtre pentru curățirea eficientă a aerului de vapori de acid clorhidric, alcool etilic, isopropanol, formaldehidă, glutaraldehidă și alte substanțe chimice cu volatilitate înaltă. Sistem de control electronic pentru evitarea suprasarcinii și șocului electric.În interior sa fie inzestrată cu minimum 2 prize impermeabile la 220 V, sau cu orificii în ferestrele laterale pentru tragerea cablurilor către sursa de alimentare electrică. Alimentare AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; Consum 400W. Opțional filtru HEPA și un set de filtre pentru substanțe chimice Garantie: minimum 24 luni | Bucată | 1 | 96000,00 | IMSP Spitalul Clinit de Traumatologie și Ortopedie |
| 2 | Bidistilator | Utilizare: obținerea apei bidistilate pentru insitutie medicală Caracteristici: Să lucreze după principiul evaporării și condesării duble a apei. Productivitatea de minimum 3,2 Litri/oră Să fie livrat cu 3 recipiente pentru apă de 10 Litri, rezistente la mucegai Garanție: minimum 24 luni | Bucată | 1 | 64000,00 | IMSP Spitalul Clinit de Traumatologie și Ortopedie |
| 3 | Autoclav | Cicluri de sterilizare: clasa B și S sau doar B Display grafic, complet programabil. Sistem automat de închidere motorizată și protecție în 3 pași. Control prin microprocesor. Specificații mecanice: Temperatura de operare:+5°...+35°C Modul de inchiderea usii - echipat cu 3 sisteme de siguranță Vaporizare instantanee Parametri cameră internă: Volum – minimum 24 litri Diametru – minimum 240 mm, Lungimea – minimum 400 mm Presiunea de operare – minimum 2.3 bari Vacuumul maximal de operare – -0.90...-1.6 bari Temperatura maximă de operare – 140°C Material – oțel inoxidabil Parametri rezervoare de apă: Rezervor cu apă curată Rezervor cu apă murdară Capacitate per rezervor – minimum 4 Litri Material – polietilenă Filtru antibacterian cu următorii parametri: Filtrare bactericidă Dimensiuni pori de 0.3µm Număr de cicluri pînă la înlocuire – minimum 300 Filtre de rezervă – 2 bucăți Suport pentru tave – oțel inoxidabil Tave: Număr – minimum 2 Material – oțel inoxidabil Producător – UE Garanție – minimum 24 luni | Bucată | 1 | 68800,00 | IMSP Spitalul Clinit de Traumatologie și Ortopedie |
| 4 | Tambur pentru Moara Osoasă NOVIOMAGUS | Utilizare: mărunțirea țesutului osos pînă la dimensiunea de 0,5 – 1 mm. Caracteristici: Accesoriu pentru moara osoasă ,,NOVIOMAGUS”, mărimea: Extra Extra Extra Fine, Să fie compatibilă cu moara osoasă ,,NOVIOMAGUS” produsă pînă în 2011. Confecționată din metal sau aliaje metalice dure și rezitente la corozive și acțiune mecanică îndelungată. Producător UE. Livrare: conform recomandărilor producătorului minimum 24 luni | bucata | 2 | 56480,00 | IMSP Spitalul Clinit de Traumatologie și Ortopedie |
|  |  | #### Total:; Bucată; 1; 86000,0; 70600,0. |  |  | 285280,00 | IMSP Spitalul Clinit de Traumatologie și Ortopedie |
| 5 | Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 0.5mcl-10mcl | Pasul schimbului diviziunilor: 0.5 mcL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat Eropean. | buc | 2 | 3200 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” |
| 6 | Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 2mcl-20mcl | Pasul schimbului diviziunilor:0.5 mcL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat Eropean. | buc | 2 | 3200 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” |
| 7 | Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10mcl-100mcl | Pasul schimbului diviziunilor:0.5 mcL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat Eropean. | buc | 2 | 3200 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” |
| 8 | Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20mcl-200mcl | Pasul schimbului diviziunilor:1 mcL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat Eropean. | buc | 2 | 3200 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” |
| 9 | Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100mcl-1000mcl | Pasul schimbului diviziunilor:1 mcL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston.Rezistent la autoclavare 121°C/20min Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentare obligator: Certificat metrologic. Certificat de la producător. Certificat Eropean. | buc | 2 | 3200 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” |
|  | Total |  |  |  | 16000,00 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” |
| Total loturi |  |  |  |  | 301280,0 |  |