Anexa nr. 1

Specificațiile tehnice - Videogastroscop

| Videogastroscop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică propusa de ofertant |
| Videogastroscop | Să se indice modelul oferit |  | model |  |
|  | Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x960 pixeli |  |
|  | Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | da |  |
|  | Tubul de inserție | Lungime totală | ≥ 1400 mm |  |
|  |  | Lungime de lucru | ≥ 1100 mm |  |
|  |  | Diametrul exterior | ≤ 9.2 mm |  |
|  |  | Marcaj de lungime | da |  |
|  | Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1 |  |
|  |  | Diametrul | ≥ 2.8 mm |  |
|  | Optica | Unghiul câmpului vizual | ≥ 140 grade |  |
|  |  | Înclinația câmpului vizual | 0 grade |  |
|  |  | Adâncimea câmpului vizual | 2-100 mm |  |
|  | Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 210/90 grade |  |
|  |  | Stânga/dreapta | 100/100 grade |  |
|  | Funcționalitatea mânerului de dirijare | butoane | ≥ 4 |  |
|  |  | înghețarea imaginii | da |  |
|  |  | eliberarea imaginii | da |  |
|  |  | capturare imaginii | da |  |
|  |  | reglarea intensității luminii | da |  |
|  |  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) | da |  |
|  |  | modificarea contrastului | da |  |
|  |  | zoom electronic | da |  |
|  | Spălarea obiectivului |  | da |  |
|  | Metode de sterilizare |  | Chimic |  |
|  |  |  | Etilen oxid opțional |  |
|  |  |  | Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare |  |

Anexa nr. 2

Specificațiile tehnice - Videobronhoscop

| Videobronhoscop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Videobronhoscop | Să se indice modelul oferit |  | modelul |  |
|  | Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x960 pixeli |  |
|  | Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | da |  |
|  | Tubul de inserție | Lungimea totală | ≥800mm |  |
|  |  | Lungimea de lucru | ≥ 600 mm |  |
|  |  | Diametrul exterior | 5 mm ± 1 mm |  |
|  |  | Marcaj de lungime | să se indice adâncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm |  |
|  | Canalul de lucru | Diametrul | ≥ 2.8 mm |  |
|  | Optica | Unghiul câmpului de vedere | ≥120 grade |  |
|  |  | Adâncimea câmpului vizual | 3-100 |  |
|  | Deflecție | sus/jos | 180/130 grade |  |
|  | Funcționalitatea mânerului de dirijare | butoane | ≥4 |  |
|  |  | înghețarea imaginii | da |  |
|  |  | eliberarea imaginii | da |  |
|  |  | capturare imaginii | da |  |
|  |  | reglarea intensității luminii | da |  |
|  |  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) | da |  |
|  |  | modificarea contrastului | da |  |
|  |  | zoom electronic | da |  |
|  | Spălarea obiectivului |  | da |  |
|  | Metode de sterilizare |  | Chimic |  |
|  |  |  | Etilen oxid opțional |  |
|  |  |  | Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare |  |