| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Cantitatea Necesară | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta femurala cimentata | - Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata - Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura - Variante stanga/ dreapta - Sa prezinte fixarea femurală antirotaţională augumentată şi o textură specială pentru o bună fixare a cimentului - Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare - Design care sa permita flexie pana la 130° - Sa fie varianta cu posterostabilizare - Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial • Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale , asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 si chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu-se congruenta articulara - Sa prezinte minim 8 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta - Suprafata articulara sa fie lustruita - Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii | bucată | 10 | 250000.00 |
| 2 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta tibiala cimentata | - Sa fie confectionata din aliaj de Titan - Sa respecte forma anatomica a tibiei - Sa fie universala stanga/ drepta - Baza de implantare sa fie prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - Sa prezinte modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina 7 dimensiuni de tibie - Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului de polietilena - Dimensiuni:minim 7 in total, notate , universal sau stanga/ dreapta - Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata, - implantare cimentata - Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tijei de extensie. - Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii | bucată | 10 |  |
| 3 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Insert polietilenic | - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 sau chiar cu 8 dimensiuni de tibie - Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului. - Dimensiuni ,minim 7 dimensiuni de inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltimi - Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 6, 5mm - Varianta cu posterostabilizare - Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii | bucată | 10 |  |
| 4 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Set de instrumentegratuit în folosință | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru | bucată | 1 |  |

|  |  |  | implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant | Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant | Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi. -Să conțină un agent radiopac. - Să conțină un colorant, pentru a obține o diferențiere în structura osoasă, pentru a asigura înlăturare debridurilor de ciment în artroplastii primare și cele de revizie. -Să conțina Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - să corespundă standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. | bucată | 10 | 8000.00 |

Valoarea estimativă fără TVA: 258000.00 lei Beneficiar IMSP SR Floresti