## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Videogastroscop Videobronhoscop compatibile cu videoprocesor Fujinon VP-4450HD | Videogastroscop Videobronhoscop compatibile cu videoprocesor Fujinon VP-4450HD |  |  |  | Videogastroscop Să se indice modelul oferit model Tip HDTV / HD ≥ 1920x960 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1400 mm Lungime de lucru ≥ 1100 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2.8 mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stânga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imaginii da capturare imaginii da reglarea intensității luminii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videobronhoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x960 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungimea totală ≥800mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Diametrul exterior 5 mm ± 1 mm Marcaj de lungime să se indice adâncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm Canalul de lucru Diametrul ≥ 2.8 mm Optica Unghiul câmpului de vedere ≥120 grade Adâncimea câmpului vizual 3-100 Deflecție sus/jos 180/130 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥4 înghețarea imaginii da eliberarea imaginii da capturare imaginii da reglarea intensității luminii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic | Sistem videoendoscopic |  |  |  | Videogastroscop Să se indice modelul oferit model Tip HDTV / HD ≥ 1920x960 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1100 mm Lungime de lucru ≥ 1100 mm Diametrul exterior ≤ 9.7 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2.8 mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stânga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imaginii da capturare imaginii da reglarea intensității luminii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videobronhoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x960 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungimea totală ≥800mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Diametrul exterior 5 mm ± 1 mm Marcaj de lungime să se indice adâncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm Canalul de lucru Diametrul ≥ 2.8 mm Optica Unghiul câmpului de vedere ≥120 grade Adâncimea câmpului vizual 3-100 Deflecție sus/jos 180/130 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥4 înghețarea imaginii da eliberarea imaginii da capturare imaginii da reglarea intensității luminii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videoprocesor Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță – da Iluminare – auto Balans de alb – auto Înghetarea imaginii – da Reducerea zgomotului imaginii – da Iris automat – da Zoom electronic – da Videocompensare – da Ieșiri RGB sau Y/C – min. 1 unitate Digital (DVI / SDI / HD-SDI sau mai avansata) – min. 1 unitate Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei – da Sursa de lumină Tip - cu procesorul integrată sau unitate separate Tip lampă - Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă – da Mod standby – da Lampă de rezervă - da, (doar in cazul lampii Xenon)
33100000-1 | 3 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Telescop de tip Hopkins, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Telescop de tip HOPKINS sau analog, forward si oblique , de 30°, vedere mărită, diametru 10 mm, lungime 31 cm, autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de sapfir rezistente la defecte mecanice.
33100000-1 | 4 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Telescop de tip Hopkins, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Telescop HOPKINS® sau analog Forward-Oblique 30°, diametru 5 mm, lungime 29 cm, autoclavabil, lumină de transmisie cu fibră optică încorporată, lentile de sapfir rezistente la defecte mecanice.
33100000-1 | 5 | Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Cablu de lumină cu fibră optică, cu conector drept, extrem de rezistent la căldură, cu blocare de siguranță, diametru 4,8 mm, lungime 250 cm
33100000-1 | 6 | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Cablu de lumină cu fibră optică, cu conector drept, extrem de rezistent la căldură, cu blocare de siguranță, transmisie îmbunătățită a luminii, diametru 3,5 mm, lungime 230 cm, poate fi utilizat pentru aplicații ICG
33100000-1 | 7 | Trocar, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Trocar, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Trocar, dimensiune 6 mm , compus din: Trocar, numai, cu vârf conic , Canulă, lungime 10,5 cm, cu conector LUER-Lock pentru insuflare, 30160 L1 Vană cu folie din silicon
33100000-1 | 8 | Canula, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Canula, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Canula de silicon in forma de petala, dimensiune 6 mm, lungime 10,5 cm, cu conector LUER-Lock pentru insuflare
33100000-1 | 9 | Trocar, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Trocar, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Trocar, dimensiune 11 mm: compus din: Trocar numai cu vârf conic; ; Canulă fără supapă, cu robinet de insuflare, lungime 10,5 cm; Supapă automată
33100000-1 | 10 | Canulă, fără supapă, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Canulă, fără supapă, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Canulă fără supapă, dimensiune 11 mm, lungime 10,5 cm
33100000-1 | 11 | Manșon de reducere, 11/5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Manșon de reducere, 11/5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Manșon de reducere, 11/5 mm
33100000-1 | 12 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de disecție și prindere de tip autoascutire, rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, atraumatică, fălci cu dublă acțiune, lungimea lamei 17 mm., compusă din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Inserție pentru forceps
33100000-1 | 13 | Disecare și apucare. Forceps pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Disecare și apucare. Forceps pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de disecție de tip autoascutire, „Nas de delfin”, rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, fălci cu acțiune dublă, lungimea lamei 18 mm., compusă din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Forceps Insert
33100000-1 | 14 | Pensa de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensa de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă pentru disecție și prindere de tip autoascutire REDDICK-OLSEN, rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, fălci cu acțiune dublă, lungimea lamei 13 mm., compusă din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Inserție pentru forceps
33100000-1 | 15 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de apucare de tip autoascutire DeBAKEY, rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, cu fălci înguste și curbate, atraumatice, fălci cu dublă acțiune, constând din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Exterior Tub, izolat; Forceps Insert
33100000-1 | 16 | Pensa de Disecare și apucare. pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensa de Disecare și apucare. pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă pentru disecție și prindere autoascutire, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, unghi drept, curbat pe dreapta, fălci cu acțiune dublă, lungimea lamei 16 mm., constând din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Inserție forceps
33100000-1 | 17 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă pentru disecție și prindere tip autoascutire, rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, „fălci aligator”, fălci cu dublă acțiune, lungimea lamei 18 mm., compus din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Tub exterior, inserție izolată; forceps insert
33100000-1 | 18 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de apucare tip autoascutire, atraumatică, rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, fălci goale, fălci cu acțiune singlă, lungimea lamei 30 mm., constând din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Inserție pentru forceps
33100000-1 | 19 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de apucare tip autoascutire, rotativă, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fălci atraumatice, cu acțiune singlă, lungimea lamei 28 mm., constând din: Mâner din plastic, cu clichet, cu zonă de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Forceps Inserție
33100000-1 | 20 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de apucare tip autoascutire, atraumatică, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, fălci goale fălci cu acțiune dublă, lungimea lamei 30 mm., lungime 34 cm, dimensiune 5 mm, compus din: Mâner din plastic, cu clichet, cu suprafață de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Inserție pentru forceps
33100000-1 | 21 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de apucare tip autoascutire, rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, atraumatică, fălci cu dublă acțiune, lungimea lamei 28 mm., dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, constând din: Mâner din plastic, cu clichet, cu zonă de contact mai mare; Tub exterior, izolat ; Forceps Inserție
33100000-1 | 22 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de apucare tip autoascutire, rotativă, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, fălci atraumatice, zimtate - serate la capat, mijloc, clic a cate 3 randuri; cu acțiune dublă, lungimea lamei 28 mm., compusă din: Mâner din plastic, cu clichet, cu zonă de contact mai mare; Tub exterior, izolat; Pensă Introduce
33100000-1 | 23 | Pensă de apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă de apucare bipolara, Model tip CLERMONT- FERRAND, rotativă, demontabilă, cu pin conector pentru coagulare bipolară, fălci cu acțiune simplă, fălci înguste, la capat rotungite, pentru disecția fină a structurilor fine, apucarea și coagularea bipolară a structurilor fine, lungimea lamelor 16 mm., dimensiune 5 mm, lungime 34cm, constând din: Mâner din plastic bipolar, fără clichet, ; tub Înveliș exterior; Inserție pensa bipolara
33100000-1 | 24 | Pensă de disecție și apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de disecție și apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Pensă pentru disecție și prindere bipolara, model CLERMONT-FERRAND, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare bipolară, falci cu acțiune simplă, falci plate, pentru disecție și prindere, lungimea lamelor 19 mm., dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, constând din: Plastic Mâner bipolar, fără clichet; Manta exterioară; Inserție bipolara
33100000-1 | 25 | Pensa de prindere bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensa de prindere bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | „Pensă de prindere bipolara tip KELLY, model CLERMONT-FERRAND, rotativă, demontabilă, cu pin conector pentru coagulare bipolară, fălci cu acțiune dublă, curbe, potrivite special pentru disecție, lungimea lamelor 24 mm., dimensiune 5 mm, lungime 34cm, constând din: Mâner plastic bipolara, fără Clichet; Înveliș exterior bipolara ; Insert pensa bipolara
33100000-1 | 26 | Cablu unipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu unipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Cablu unipolar de înaltă frecvență, cu mufă de 5 mm, lungime 300 cm, pentru utilizare cu electrocoagulator, conexiune compatibilă cu tip ICC
33100000-1 | 27 | Cablu bipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu bipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 300 cm, pentru utilizare cu electrocoagulator, conexiune compatibilă cu seria T și ICC
33100000-1 | 28 | Foarfece pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Foarfece pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Foarfece tip autoascutire, rotativă, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, zimțată, curbată, conică, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, fălci cu acțiune dublă, lungime lame 15 mm., constând din: Mâner din plastic, fără clichet; Tub exterior, izolat; Foarfece Inserție
33100000-1 | 29 | Foarfece Inserție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Foarfece Inserție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Inserție foarfece tip autoascutire cu manta exterioară, curbate, fălci cu acțiune dublă, fălci în formă de lingură, lungime lame 17 mm, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, steril, de unică folosință, pachet de 10buc.
33100000-1 | 30 | Foarfece carlig pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Foarfece carlig pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Foarfece cârlig tip autoascutire, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm, fălci cu acțiune singlă, lungime lame 10 mm constând din: Mâner din plastic, fără clichet; Tub exterior, izolat; Inserție foarfece
33100000-1 | 31 | Electrod de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Electrod de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime de lucru 34 cm
33100000-1 | 32 | Retractor de tip CUSCHIERI, dimensiune 10 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Retractor de tip CUSCHIERI, dimensiune 10 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Retractor tip CUSCHIERI, dimensiune 10 mm, lungime 36 cm, suprafață mare de contact, suprafață de contact aprox. 30 cm², constând din: Inserție; Maner exterior
33100000-1 | 33 | Suport ac Macro, 5 mm, 33 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Suport ac Macro, 5 mm, 33 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Portac Macro , mâner axial ergonomic cu clichet decuplabil, eliberare clichet pe partea dreaptă, fălci curbate stânga, cu inserție din carbură de tungsten ø 5 mm, lungime 33 cm
33100000-1 | 34 | Instrument legare noduri , 5 mm, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Instrument legare noduri , 5 mm, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Instrument de legare noduri tip KÖCKERLING, dimensiune 5 mm, lungime de lucru 34 cm, pentru înnodare extracorporală
33100000-1 | 35 | Clip-Aplicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Clip-Aplicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Aplicator de cleme, demontabil, rotativ, cu clichet pentru blocarea bransei,care sustine clema, dimensiune 10 mm, lungime 34 cm, compus din: Maner metalic, cu clichet; Tub metalic exterior; Insert, pentru ligatura cleme (medii)
33100000-1 | 36 | Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Clipuri de titan , sterile, 250 buc in cartuse , pentru utilizare cu clip aplicatoare 10mm
33100000-1 | 37 | Ligatura Endo-Loop, 12x pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Ligatura Endo-Loop, 12x pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Ligatura tip Endo-Loop, cu nod tip ROEDER, pentru cioturi hemoragice, cu sutura sintetica absorbabila, de unica folosinta, sterila, USP 0, dimensiune 3 mm, lungime 33 cm, pachet de 12
33100000-1 | 38 | Mâner cu valvă trompetă pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Mâner cu valvă trompetă pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Mâner cu supapă trompetă, pentru aspirație sau irigare, autoclavabil, pentru utilizare cu tuburi de aspirație de coagulare de 5 mm și tuburi de aspirație și irigare de 3, 3,5 și 5 mm
33100000-1 | 39 | Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |  |  |  | Tub de aspirație și irigare, cu orificii laterale, suprafață antireflex, cu robinet cu două căi pentru control cu o singură mână, dimensiune 5 mm, lungime 34 cm
33100000-1 | 40 | Instrumente si accesorii compatibile pentru trusa laparoscopică | Instrumente si accesorii compatibile pentru trusa laparoscopică |  |  |  | Unitate de Chirurgie laparoscopică Scop clinic Unitatea este proiectată pentru chirurgie laparoscopică, numită și chirurgie minim invazivă (MIS). Chirurgia laparoscopică include operații în cavitățile abdominale sau pelvine, în timp ce intervenția chirurgicală în gaura cheii efectuată pe cavitatea toracică saupectorala se numește chirurgie toracoscopică. Toate echipamentele din set sunt de uz medical, rezistente la curățare și dezinfecție chimică. SET DE ECHIPAMENTE DE LAPAROSCOPIE Troliu principal pentru set de componente, cu monitor medical si suport pentru butelie CO2 -1 buc Stand pentru al doilea monitor medical de endoscopie de grad medical -1 buc Carucior mobil pentru bloc electrochirurgical -1 buc Monitor de endoscopie Full HD principal medical -1 buc Al doilea monitor de endoscopie Full HD medical -1 buc Camera endoscopica -1 buc Sursa de lumina LED, minim 300 W, echivalent xenon -1 buc Insuflator CO2-1 buc Pompa Endoscopica pentru Laparoscopie -1 buc Unitate electrochirurgicala cu troliu mobil si accesorii -1 buc Sistem de evacuare a fumului. -1 buc UPS cu stabilizator de tensiune -1 buc Troliu: Numărul de rafturi trebuie să fie suficient pentru fiecare unitate de set și un sertar. ≥ 4 Troliu cu două mânere. Troliu montat pe rotile cu diametrul minim 120 mm, 2 cu frane, varianta antistatica. Întrerupătoare și prize pentru echipamente medicale pentru fiecare nivel Suport pentru butelie CO2 de 10 litri (suport) Sarcina maximă admisă a fiecărui raft trebuie să fie de cel puțin 1,5 ori și mai mult decât echipamentul instalat UPS integrat, cu sarcină calculată pentru toate unitățile, timp de lucru minim 5 min. sarcina completa Înălțimea reglabilă a fiecărui raft (cu excepția primului și ultimului) Suport/suport pentru monitor reglabil Suport cap pentru cameră, montură C Panouri laterale pentru managementul integrat al cablurilor Suport pentru monitor medial endoscopic: Suportul de afișare medical este un troliu care oferă o soluție stabilă și rulantă pentru un monitor mare Permite deplasarea ușoară a monitorului în mediul chirurgical Suporta un monitor LCD cu diagonala de minim 27 inchi Înălțime reglabilă a suportului M]ner pentru tragere Stand montat pe rotile cu diametrul minim 120 mm, 2 cu frane, varianta antistatica Unghi reglabil pentru monitor Sursă de lumină LED Acest tip de surse de lumină implică de obicei o conexiune la o priză. Lumina se deplasează de la sursa de lumină la endoscop prin ghiduri de lumină cu fibră optică special concepute de diferite lungimi. Integrat in set cu alte echipamente oferite Cu ecran tactil LCD Comunicare cu capul camerei Adaptoare de porturi disponibile pentru diferiți producători (sau turelă rotativă), compatibile cu cablu, manufacturi minime, Olympus, K.Storz , R.Wolf Temperatura de culoare - 6500 K Durata de viata a LED-ului ≥ 30.000 h Contor de ore de utilizare Putere de intrare - 100-240 VAC, 50/60 Hz 0.5 – 1A (max.) Controlul luminozității PWM (modulație pe lățime a impulsului) -0-100% incrementrare Reglare opțiune manuală sau automată Reglarea modului ON sau STANDBY printr-un buton Conexiunea cablului optic la sursa de lumină trebuie să fie cu intrare universală Cu afișarea setărilor pe monitorul central, în cazul lipsei ecranului de afișare la sursa de lumină. Monitor de endoscopie Full HD de calitate medicală (unitatea principală) În timpul intervenției chirurgicale, ar trebui să fie folosit cu cameră și sursă de lumină rece.- 1 buc Respectarea cerințelor de sterilizare a sălii de operație și anti-interferențe Imagini netede și dinamice, cu o claritate remarcabilă și fără niciun fel de fantomă sau tremurătură Tipuri multiple de interfețe, universalitate puternică, satisface pe deplin cerințele unei varietăți de mărci și echipamente Stratificare excelentă, ecran luminos și permeabil Redarea cu acuratețe a culorii țesutului uman în chirurgia minim invazivă, permițând chirurgilor să emită judecăți mai precise Dimensiune diagonală ≥26" Rezolutie minima 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare, grade orizontal și vertical ≥178° (dreapta/stânga), ≥178° (sus/jos) Semnale de intrare, minim DVI / VGA / HDMI Raport de contrast, nu mai mic de „1000:1” Timp de raspuns: 14 ms sau mai puțin clasa de protectie ≥IP33 Monitor de endoscopie Full HD de calitate medicală (a doua unitate) Monitor: În timpul intervenției chirurgicale, ar trebui să fie folosit pentru a duplica informațiile video de la procesorul video pentru chirurgul asistent. Este permisă transmiterea imaginii prin tehnologie wireless sau prin cablu. Instalarea se va face pe un suport separat. - 1 buc în cazul transmiterii imaginii către al doilea monitor prin cablu, lungimea cablului nu va fi mai mică de: 8 m Respectarea cerințelor de sterilizare a sălii de operație și anti-interferențe Imagini fixe și dinamice, cu o claritate remarcabilă și fără niciun fel de fantomă sau tremurătură Tipuri multiple de interfețe, universalitate puternică, satisface pe deplin cerințele unei varietăți de mărci și echipamente Stratificare excelentă, ecran luminos și permeabil Redarea cu acuratețe a culorii țesutului uman în chirurgia minim invazivă, permițând chirurgilor să emită judecăți mai precise Dimensiune diagonală ≥26" Rezolutie minima 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare, grade orizontal și vertical ≥178° (dreapta/stânga), ≥178° (sus/jos) Semnale de intrare, minim DVI / VGA / HDMI Raport de contrast, nu mai mic de „1000:1” Timp de raspuns: 14 ms sau mai puțin clasa de protectie: ≥IP33 Pompa Endoscopica pentru Laparoscopie Pompa de endoscopie este unul dintre echipamentele importante în chirurgia laparoscopică, utilizată în principal pentru curățarea intervențiilor chirurgicale laparoscopice, aspirarea lichidelor reziduale și a resturilor de țesut. Aspirare prin pompa cu role fara piston Irigare și aspirare alternativ Debite reglabile continuu in functie de presiunea pe manetele de control de pe tija de spalare-aspirare Capacitate de aspirare: ≥ 1,5 l/min Aspirați cu cel puțin -50 kPa Debit minim de spalare - 2 l / min TRANSPONDER pentru UROLOGIE sau pompă cu role separată pentru Urologie. 1 buc TUBURI REUTILIZATE 10 buc TUBI REUTILIZABILE DE IRIGARE - 5 buc Vas de aspirație inclus, capacitate minimă 1,5 l/min. reutilizabile O unitate electrochirurgicală universală care asigură energii adaptate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazată pe generarea de energie pentru aplicare generală, urologie, inclusiv ginecologie, colorectal, cardiac, ORL, artroscopie. Carucior mobil destinat depozitarii si transportului oferit de unitate electrochirurgicala . Caruciorul mobil are minim un cos de depozitare si minim 2 roti cu sistem de blocare, posibilitate de reglare in inaltime. - 1 buc porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilarea vaselor Monopolar cu conexiune internațională cu 3 pini: 1 priză Etanșarea bipolară și a vaselor: 2 prize Ecran pentru afișarea valorilor parametrilor Funcție de autotestare Indicatori: visual/ac+E120:E131ustic Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru Încărcarea și salvarea programelor personale Controlul volumului sunetului Software încorporat pentru rezecția bipolară în mediu salin Prizele de lucru sunt de tip „SMART”, recunosc automat sculele conectate si au configuratie automata a energiei Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor) cu întreruperea alimentării cu energie a instrumentului și sunetul de finalizare a ciclului comunicarea erorilor, inclusiv acțiuni corective pe ecran în cazul nefinalizării ciclului de etanșare a vasului Sistem automat de reglare a puterii bazat pe impedanța țesutului în limitele de putere selectate canale de iesire: Comutator manual Cablu bipolar, Lungime de cel puțin 3 m, Reutilizabil, Autoclavabil la 134 de grade: 2 pcs Comutator de picior bipolar și etanșare a vaselor Comutator de picior monopolar și comutator de mână Moduri de lucru: monopolar Tăitură pură: Putere maxima: 360-370 W / 450 Ω Tăiat amestecat: Putere maxima: 330-340 W / 450 Ω Modul de coagulare „FULGURATION”. Putere maxima: 100-110W / 750 Ω Coagulare moale Putere maxima: 160- 170 W / 250 Ω Rezecție salină (TUR-P) Putere maxima: 340- 350 W / 450 Ω Coagularea cu argon Putere maxima: 100-110W / 750 Ω Bipolar Coagularea cu plasmă salină (rezecție sau vaporizare) Putere maxima: 360-370 W / 450 Ω Coagulare forțată Putere maxima: 330-340 W / 450 Ω Coagulare moale Putere maxima: 100-110W / 750 Ω Sigilarea vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de ligatură sau echivalent): Putere maxima 140-150 W / 30 Ω Sigilează vasele de sânge și limfatice până la 7 mm în diametru Toate accesoriile și cablurile, instrumentele oferite trebuie să fie autoclavabile la 134C Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic Cablu electrod neutru, lungime minimă 3 m Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 1 buc Comutator de picior cu un singur circuit pentru control bipolar, cu cablu de conectare inclus - 1 buc Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare, min. 3 m cablu - 2 buc Set de electrozi (min 3 buc.) de diferite dimensiuni si forme (minge, lama, ac) - 2 buc Cablu monopolar de cel puțin 3 m lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) - 3 buc Pensă bipolară autoclavabilă de diferite lungimi între minim 18 cm și maxim 26 cm, utilizată în chirurgie deschisă, inclusiv cablu autoclavabil. - 2 buc Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), Ø 10 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată. - 1 buc Lame pentru vase cu diametrul de 10 mm pensă pentru etanșare - 10 buc Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), Ø 5 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată. - 1 buc Lame pentru vase cu diametrul de 5 mm pensă pentru etanșare - 10 buc Rezoluţie - FullHD 1080p Semnale de ieșire: Tip priză:VBS-1/DVI/HDMI Tip de senzori: 3CMOS / 3 CCD Unitate de control al camerei: ecran tactil, zoom digital ≥ 2,5, filtru electronic anti-moiré, balans de alb automat, înregistrare FullHD cu dispozitiv de stocare extern sau intern, până la 4 presetări personale, comunicare cu sursa de lumină. Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una dintre metode - SD-card / stick de memorie USB / HDD portabil Cameră endoscopică (FHD) Capul camerei: Tehnologie 3CMOS/ 3 CCD FullHD cu cuplare zoom HD 15 - 35 mm, Rezoluție 1920 x 1080 pixeli cu 1080 linii, ≥3 butoane programabile, conector pentru cablul camerei monofilament 360° Reglare automată a sensibilității la lumină scăzută Gamă dinamică largă (WDR) Culoare adevărată cu balans de alb cameră, focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm Adaptor video autoclavabil Sterilizare - autoclavare lungimea cablului camerei - nu mai puțin de 3 metri Cablu fibră optică, Diametru - 4-5 mm, Lungime - 3 m, +/- 0,5 m, Cu rotație liberă în jurul axei, Rezistent la căldură, autoclavabil la 134 de grade - 2 buc Insuflator CO2 Insuflatorul cu gaz CO2 asigură insuflarea continuă cu presiune în timpul intervențiilor chirurgicale Comutare manuală sau automată debit scăzut/debit mare Ecranul LCD afișează: debitul de gaz, presiunea intracavitate, nivelurile scăzute ale cilindrilor, volumul total de CO2 utilizat. Setați presiunea în cavitate - From 0 to 25mmHg (accuracy of 1mmHg) Funcție automată de alarmă de siguranță Flux digital liniar. insuflator cu sisteme de încălzire care asigură o temperatură constantă pentru CO2 pentru a reduce efectul de răcire al insuflației cu debit mare și aburirii lentilelor telescopului insuflatorul trebuie să aibă debit de gamă - 2-45L/min Tub de insuflare CO2 reutilizabil - 10 buc Alarma pentru lipsa gazului suflat Furtun de racordare a cilindrului de înaltă presiune Sistem de evacuare a fumului (fumului). În timpul intervenției chirurgicale laparoscopice, producerea de fum de către dispozitivele de disecție energizate este o problemă deoarece poate obstrucționa vederea câmpului operator. Produsele de ardere pot conține, de asemenea, substanțe chimice periculoase, cum ar fi benzen, toluen, celule canceroase viabile sau viruși. Aceasta este o pompă electrică independentă de aspirație cu debit mare de aer. Sistem de extracție a fumului (fumului) Îndepărtează fumul chirurgical din procedurile laparoscopice Debit: Interval deschis: Cel puțin 80 LPM Debit: Interval de tură: Cel puțin 10 LPM Indicatori de afișare: vizual, vizual și audio, Element de filtru înlocuibil Tub de conectare autoclavabil Set de element de filtrare înlocuibil : 10 buc SIGURANȚĂ Compatibilitate electromagnetică IEC60601-1-2 Clasa de protectie: Clasa I pentru sursa de lumina Cabluri de alimentare- Grad spitalicesc Cerințe pentru componentele electrice, accesorii și unitățile instalate 220V, 50 Hz, standard euro, Schuko 16A (Tip F, priză CEE 7/3, mufă CEE 7/4) ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE Butelie medicală de CO2, apă Capacitate 10 litri +-1 litru, încărcat complet, DIN 477 Standard German de ieșire supapă cilindru - 2 buc Regulator de presiune, cu manometre, intrare și ieșire compatibile cu cilindrul și echipamentele conectate - 1 set Pensă pentru calcul de recuperare Top cu găuri mari, Diametru 10 mm, Lungime vârf activ 22-24 mm, Lungime 360-370 mm - 1 buc Laparoscop Full HD, 0°, Ø 10 mm, Lungime ≥ 300 mm - 1 buc Laparoscop FullHD, 30°, Ø 10 mm, Lungime ≥ 300 mm - 1 buc Trocar multifuncțional Ø 10,5-11 mm, cu obturator, cu supapă magnetică sau trapă, Lungime de lucru 95-105 mm - 2 buc Trocar multifuncțional Ø 15-16 mm, lungime de lucru 100-160 mm - 3 buc Trocar multifuncțional, Ø 5,5 mm, cu obturator, cu supapă magnetică sau trapă, Lungime de lucru 95-105 mm - 2 buc Manșon de reducere, Ø 11 mm până la Ø 5,5 mm - 1 buc Pensă de prindere, atraumatică zimțată, cu dublă acțiune, Ø 5 mm, lungime maxilar 22 mm, lungime ≥ 330 mm, mâner cu clichet. - 2 buc Clemă Fenestrată, Dublă acțiune, Ø 5 mm, lungime maxilar 35-42 mm. Lungime ≥ 330 mm, mâner cu clichet. - 1 buc Pensă de apucare, falcă cu acțiune simplă, Ø 5 mm, lungime maxilară 23- 25 mm. Lungime ≥ 330 mm, mâner cu clichet. - 2 buc Pensă aligator, diametru 5 mm, rotativă la 360 de grade - 1 buc Pensă BABCOCK, diametru 10 mm, teacă, inserție, mâner Teaca, lungime 320-330 mm - 1 buc Pensă de prindere Babcock, cu dublă acțiune, Ø 5 mm, lungime maxilar 28-32 mm. Lungime ≥ 330 mm, mâner cu clichet. - 1 buc Pensă de retracție, interior atraumatic 2+3 dinți, cu acțiune simplă, Ø 5 mm, lungime maxilar 21-23 mm. Lungime ≥ 330 mm, mâner cu clichet. - 2 buc Pensă traumatică, Fălci traumatice, cu o singură acțiune, Ø 5 mm, lungime maxilară 21-30 mm. Lungime ≥ 330 mm, mâner cu clichet. - 1 buc Pensă universală (atraumatică), Diametru 5 mm, Lungime minimă 330-360 mm -3 buc Pensă de prindere De Bakey, versiune lungă, cu dublă acțiune, Ø 10 mm, lungime maxilar 60 mm. Lungime ≥ 330 mm, mâner cu clichet. - 1 buc Pensă de disecție lungă Maryland, monopolară, Diametru 5 mm, Lungime minimă 320-330 mm, Lungimea ramurilor 20-22 mm, cu tub și mâner cu știft HF - 1 buc Pensă de disecție Maryland, zimțată, cu dublă acțiune, Ø 10 mm, lungime maxilar 25 mm. Lungime ≥ 330 mm, mâner fără clichet. 1 buc Suport pentru ac, diamant zimțat, cu o singură acțiune, curbat, ceramic, Ø 5 mm, 330 mm. - 1 buc Aplicatoare EndoClip pentru cleme titan mediu-mari, Ø 10 mm. Lungime ≥ 330 mm -2 buc Aplicatoare EndoClip pentru cleme polimerice medii-mari, Ø 10 mm. Lungime ≥ 330 mm - 1 buc Aspirație/Irigare cu debit mare, Ø 10 mm. Lungime ≥ 330 mm, valvă trompetă - 1 buc Aspirație/Irigare cu debit mare, Ø 5 mm. Lungime ≥ 330 mm, valvă trompetă - 1 buc Foarfecă Metzenbaum, curbată, Ø 5 mm, Lungime ≥ 330, mâner fără clichet. - 2 buc Electrod L-Hook, monopolar, Ø 5 mm, 330 mm - 2 buc Electrod tip bilă, Diametru 5 mm, Electrod tip „bil”, monopolar, lungime 320-330 mm - 2 buc Clips, Clips mediu-mari, set de 18 cartușe cu 6 clipuri - 3 set Instrument de etanșare a vaselor minim 5-7 mm, Ø 10mm, 350-360mm, regim de etanșare a vaselor, autoclavabil - 2 buc Instrument de etanșare a vaselor minim 5-7 mm, Ø 5mm, 350-360mm, regim de etanșare a vaselor, autoclavabil - 2 buc Separator metalic, diametru 10 mm, separator metalic tip evantai, lungime 320-330 mm - 2 buc Container pentru instrumente laparoscopice cu suport, potrivit pentru instrumentele enumerate. - 1 buc Cutii de depozitare si sterilizare pentru instrumente laparoscopice , Pentru minim 12 scule, Stand Rigid pentru instrumente cu diametrul intre 5-10 mm si pentru endoscop cu diametrul de 10 mm, cu filtru pentru minim 1000 sterilizari, Contine suporturi din silicon pentru sustinerea instrumentului - 2 cutii INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE Echipamentul oferit trebuie să aibă un reprezentant oficial al țării pentru întreținere și livrarea pieselor Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE minim 24 months DOCUMENTAȚIE Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate cel puțin în limba engleză și, atunci când sunt disponibile, în limba oficială. Manualul de utilizare trebuie să fie în limba română, conform legii 102 privind dispozitivele medicale din Republica Moldova.
33100000-1 | 41 | Aplicator Clipuri | Aplicator Clipuri |  |  |  | Forceps pentru aplicarea clipurilor edoscopice . Rotire 360 grade. Tip mâner non detașabil. Lungime de lucru min. 330 mm. Tip mâner Luer Lock. Clipuri în cutie a min. 250, medii.
33100000-1 | 42 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 350 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 140 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcţie de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Cablu pentru electrod monopolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc.
33100000-1 | 43 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L |  |  |  | Sterilizator 20 L Cod 270300 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametru Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 20 l, ± 5 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 44 | Sterilizator 40 L Cod 270310 | Sterilizator 40 L Cod 270310 |  |  |  | Sterilizator 40 L Cod 270310 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul ≥ 40 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 45 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe |  |  |  | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă da Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 46 | Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 | Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 |  |  |  | Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge integru da Tip analize Na da K da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 47 | Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400 | Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400 |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da
33100000-1 | 48 | Diatermocuagulator, Cod Generic 280250 | Diatermocuagulator, Cod Generic 280250 |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 350 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 140 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcţie de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frînă da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da
33100000-1 | 49 | Sterilizator cu căldură uscată, model GP-80 sau analog, Cod Generic 270340 | Sterilizator cu căldură uscată, model GP-80 sau analog, Cod Generic 270340 |  |  |  | Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Abaterea temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 Suport pentru sterilizator da Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 50 | Autoclav Claasa B, 23l. Cod Generic 27010 | Autoclav Claasa B, 23l. Cod Generic 27010 |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
33100000-1 | 51 | Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500 | Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500 |  |  |  | Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Printer intern Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer date la PC teste pacient verificare aparat up-gradare software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum ≥ 0-8 l Diapazonul de flux ≥ 0-16 l/s Eroarea la volum ≤3% Eroarea la flux ≤5% Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen min. 5 inch Interfața PC da Port USB da Baterie interna min. 4 ore Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatoare reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Hîrtir 20 buc. Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
33100000-1 | 52 | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Cod generic 260210 | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Cod generic 260210 |  |  |  | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru
33100000-1 | 53 | Frigider pentru păstrarea medicamentelor Cod generic 140710 | Frigider pentru păstrarea medicamentelor Cod generic 140710 |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
33100000-1 | 54 | Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500 | Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500 |  |  |  | Oftalmoscop direct Cod 170500 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumatate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reîncărcabilă da Încărcator de la retea 220V 50Hz da
33100000-1 | 55 | Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) Cod 140390 Cod generic 140390 | Cușetă funcțională pentru examinare ECG. Cod generic 140390 |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă adimisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Videogastroscop Videobronhoscop compatibile cu videoprocesor Fujinon VP-4450HD | Videogastroscop Videobronhoscop compatibile cu videoprocesor Fujinon VP-4450HD | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 462581
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic | Sistem videoendoscopic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 462581
33100000-1 | 3 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 91394
33100000-1 | 4 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 38788
33100000-1 | 5 | Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 17714
33100000-1 | 6 | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 7570
33100000-1 | 7 | Trocar, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Trocar, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 26272
33100000-1 | 8 | Canula, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Canula, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 26112
33100000-1 | 9 | Trocar, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Trocar, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 36757
33100000-1 | 10 | Canulă, fără supapă, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Canulă, fără supapă, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 9280
33100000-1 | 11 | Manșon de reducere, 11/5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Manșon de reducere, 11/5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 3334
33100000-1 | 12 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 13 | Disecare și apucare. Forceps pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Disecare și apucare. Forceps pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 28560
33100000-1 | 14 | Pensa de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensa de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 28560
33100000-1 | 15 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 16 | Pensa de Disecare și apucare. pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensa de Disecare și apucare. pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 17 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 18 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 19 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 20 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 21 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 9520
33100000-1 | 22 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19040
33100000-1 | 23 | Pensă de apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 34332
33100000-1 | 24 | Pensă de disecție și apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensă de disecție și apucare bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 34332
33100000-1 | 25 | Pensa de prindere bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Pensa de prindere bipolara pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 70297
33100000-1 | 26 | Cablu unipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu unipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 3858
33100000-1 | 27 | Cablu bipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Cablu bipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 5724
33100000-1 | 28 | Foarfece pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Foarfece pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 23160
33100000-1 | 29 | Foarfece Inserție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Foarfece Inserție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 37541
33100000-1 | 30 | Foarfece carlig pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Foarfece carlig pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 19968
33100000-1 | 31 | Electrod de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Electrod de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 9561
33100000-1 | 32 | Retractor de tip CUSCHIERI, dimensiune 10 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Retractor de tip CUSCHIERI, dimensiune 10 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 17455
33100000-1 | 33 | Suport ac Macro, 5 mm, 33 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Suport ac Macro, 5 mm, 33 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 29847
33100000-1 | 34 | Instrument legare noduri , 5 mm, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Instrument legare noduri , 5 mm, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 1320
33100000-1 | 35 | Clip-Aplicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Clip-Aplicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 27614
33100000-1 | 36 | Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 122026
33100000-1 | 37 | Ligatura Endo-Loop, 12x pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Ligatura Endo-Loop, 12x pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 52075
33100000-1 | 38 | Mâner cu valvă trompetă pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Mâner cu valvă trompetă pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 3046
33100000-1 | 39 | Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 9462
33100000-1 | 40 | Instrumente si accesorii compatibile pentru trusa laparoscopică | Instrumente si accesorii compatibile pentru trusa laparoscopică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 977799
33100000-1 | 41 | Aplicator Clipuri | Aplicator Clipuri | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 27416.66
33100000-1 | 42 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SC Bălți | 100000
33100000-1 | 43 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Soroca | 8000
33100000-1 | 44 | Sterilizator 40 L Cod 270310 | Sterilizator 40 L Cod 270310 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Soroca | 28800
33100000-1 | 45 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți | 44550
33100000-1 | 46 | Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 | Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP INN | 24000
33100000-1 | 47 | Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400 | Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 85500
33100000-1 | 48 | Diatermocuagulator, Cod Generic 280250 | Diatermocuagulator, Cod Generic 280250 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 100000
33100000-1 | 49 | Sterilizator cu căldură uscată, model GP-80 sau analog, Cod Generic 270340 | Sterilizator cu căldură uscată, model GP-80 sau analog, Cod Generic 270340 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 54000
33100000-1 | 50 | Autoclav Claasa B, 23l. Cod Generic 27010 | Autoclav Claasa B, 23l. Cod Generic 27010 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 53300
33100000-1 | 51 | Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500 | Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 42000
33100000-1 | 52 | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Cod generic 260210 | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Cod generic 260210 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 23000
33100000-1 | 53 | Frigider pentru păstrarea medicamentelor Cod generic 140710 | Frigider pentru păstrarea medicamentelor Cod generic 140710 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 8000
33100000-1 | 54 | Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500 | Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 8000
33100000-1 | 55 | Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) Cod 140390 Cod generic 140390 | Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) Cod 140390 Cod generic 140390 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP SR Ungheni | 20000
3507326.66
[5 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________