| ## Anexa nr. 22 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Analizor corporal staționar |  |  |  |  |  | Analizor corporal staționar Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente; - ratei metabolice de bază; - intervalelor țintă; - indicatorului de masă minerală a osului; - vârstei metabolice. Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 2 ani |  |  |  |
| Analizor corporal portabil |  |  |  |  |  | Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compozitiei corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice; Tipul de afișare: afisaj digital Analizorul va permite măsurarea: - țesutului adipos; - țesutului adipos visceral; - țesutului muscular scheletic; - indicelui de masă corporală; - ratei metabolice de bază; - greutății corporale; Sursă de alimentare cu energie: 4 baterii AA Accesorii: manual de utilizare, 4 baterii AA Greutate: 2,0 – 2,5 kg; Termen de garanție: minim 2 ani |  |  |  |
| Cântar digital profesional cu tijă de înălțime inclusă |  |  |  |  |  | Capacitate: 200 kg Sensibilitate: 100 g Dimensiuni: 535x275x1060 mm +/-20 mm Platforma: 372x275 mm +/-20 mm Greutate: 15 - 16 kg Alimentare: 110-240 V - 50/60 Hz Acumulator baterie: 6V 5AH Timp de reîncarcare: 4-5 ore Timp de funcționare la încărcare completă: 36 de ore Fiecare funcție dispune de un afișaj pe ecran pentru a urmări activitățile în timp real. Iluminat din spate cu contrast ridicat Display LCD cu cifre de 20 mm pentru lizibilitate mai bună. Funcție de oprire automată. Funcționează prin intemediul rețelei sau prin intermediul bateriilor. Termen de garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| Măsurător electronic al înălțimii |  |  |  |  |  | Interval de măsurare: 50-240 cm, diviziune: 1 cm. • Alimentare: 2 baterii AA de 1,5V • Dimensiune: 345 x 92 x h 28 mm +/-10 mm • Greutate: 300 – 320 g • Înălțimea cifrelor LCD: 9 mm Termen de garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| Sistem de monitorizare a sistemului cardiovascular |  |  |  |  |  | Sistem de monitorizare cardiovasculară care măsoară sau calculează: tensiunea arterială și vectori cardiovasculari - indicele gleznei-brahial, presiunea pulsului, presiunea arterială medie, debitul cardiac și volumul stroke. • Clasificare: alimentat intern, parte aplicată tip BF, IPX0, fără AP sau APG, funcționare continuă • Metoda de măsurare: metoda oscilometrică, umflare și măsurare automată • Memorie: 9999-10000 • Baterie: 1*3.7V Li-ion 400 mAh Putere: DC: 5V 1.0A • Raza de masurare: - Presiune manșetă: 0-300 mmHg ±3 mmHg - Sistolic: 60-260 mmHg - Diastolic: 40-199 mmHg - Frecvența pulsului: 40-180 bătăi/minute ±5% • Dimensiune: 145 x 58 x 30 mm +/-5 mm • Greutate: 135 – 145 g • Circumferinta mansete: 22-42 cm • Comunicații fără fir: - Bluetooth V3.0 + EDR Clasa 2 SPP - Banda de frecventa: 2.402-2.480 GHz • Termen de garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| Măsurător al stratului adipos subcutanat |  |  |  |  |  | Permite evaluarea corectă a stării nutriționale și a distribuției sectoriale a țesutului adipos. Măsoară grosimea pliului cu ajutorul pensei: pe marginea de sus o scară în milimetri și o săgeată măsoară pliul pielii (triceps, mușchi subscapulari etc.) cu o precizie de aproximativ ½ mm. Benzile colorate permit o comparatie simultana a valorii masurate cu procente referentiale aferente barbatilor si femeilor. Inclus manualul ce permite interpretarea valorilor. Instrumentul dispune de două brațe ce exercită pe pliul pielii o presiune de aproximativ 10 g./mm2. Prinderea pe pliul pielii corespunde unei suprafețe de aproximativ 6 x 11 mm. Permite măsurarea cu un aproximativ +/- 2 mm pliul pielii. |  |  |  |
| Caliper din plastic |  |  |  |  |  | Etrier din plastic Dimensiune 16,5 x 10 x 0,5 cm. Greutate 22 -25 g. Ambalaj: cutie de hârtie. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |