CAIET DE SARCINI

Obiectul: Echipament pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

1. Descriere generală. Informaţii

Lot.  Sistem de obținerea a profilurilor ADN uman în scopuri criminalistice/expertizei judiciare/bazei de date

| Nr. lot |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Sistem automat pentru extragerea (purificarea) ADN-ului Tip de extracție – pe particule magnetice Numărul de probe prelucrate simultan nu mai puțin de 12 Posibilitatea de a extrage orice număr de probe în intervalul 1-12 Numărul de magneți nu mai puțin de 12 Perforator automat pentru cartușele cu reagenți Software sub formă de programe-protocoale pe o cartelă de tip flash, sau analog Posibilitatea de a seta volumele de eluție în intervalul de cel puțin 20-250 μl Timp de extracție(binding, spălare, eluție) automată nu mai puțin de 12 probe nu mai mult de 30 de minute Trebuie să existe un protocol specific pentru extragerea ADN-ului din rămășițe osoase și dinți cu timp de extracție nu mai mare de 3 ore Panoul frontal al dispozitivului sa fie transparent, oferind posibilitatea de a urmări procesul de extracție a ADN-ului La livrare instrumentul trebuie să includă un kit de instalare Garanție pentru cel puțin 12 luni Certificat de validare a instrumentului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Certificat ISO 13485 pentru producător | 1 |
| 2 | B | Sistem pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț cu detectare în timp real (qPCR, Real Time PCR) Capacitate bloc termic: 96 de probe(format 8x12) Plastic utilizat: tuburi de 0,2 ml, stripuri, plăci cu 96 de godeuri Volumul de reacție nu mai mic de 10-100 μL Modul de reacție de încălzire / răcire prin elemente de tip Peltier Numărul de canale (filtre) de excitație: cel puțin 6, de tip independent Numărul de canale (filtre) de detectare: nu mai puțin de 6 Analiza multiplex: posibilitatea de a analiza simultan 6 ținte într-o eprubetă Sistem optic care permite detectarea simultană a tuturor probelor testate din placă Senzitivitate citire 1 copie Uniformitatea temperaturii pe bloc nu mai rea de ± 0,5 ° С Rata maximă de încălzire nu mai mică de 6,5 ° C / s Rata medie de încălzire nu mai mică 3,50 ° C / sec Control instrument: prin ecran tactil interactiv, computer (separat dedicat sau conectat prin LAN) Calculator compatibil inclus în setul de livrare Software pentru aplicații de criminalistică cu următoarele funcții: 1 Afișarea curbelor de acumulare a produsului de reacție în timp real 2 Stabilirea ciclului de bază(Ct) și al pragului(thershold), atât în mod automat, cât și manual 3 Determinarea cantității absolute de ADN prin analiza simultană a mai multor curbe de calibrare într-o singură placă 4 Capacitatea de a analiza datele utilizând o curbă virtuală standard 5 Normalizarea automată a semnalului fluorofor cu colorant de referință pasiv 6 Posibilitate de detectare și analiză de tip multiplex(mai multe ținte/culori intr-o singură eprubetă) 7 Șabloane existente pentru efectuarea reacțiilor de cuantificare pentru ADN-ul genomic total cu kituri validate pentru criminalistică 8 Șabloane gata pregătite pentru reacțiile de cuantificare pentru ADN-ul genomic total și ADN-ul masculin cu seturi validate pe o singură(aceeași) placă 9 Modul pentru calcularea schemelor de diluare a ADN-ului (normalizare) pentru efectuarea reacțiilor cu kituri validate pentru analiza STR(criminalistică) 10 Evaluarea automată a calității rezultatelor obținute 11 Calculul automat al raportului ADN-lui masculin față de cel feminin în probe mixte(amestecuri) 12 Calculul automat în probe al gradului de degradare a ADN-ului si elaborarea schemei de normalizre pentru amplificarea STR ulterioară 13 Conformitatea rezultatelor analizei efectuate pe dispozitiv cu rezultatele electroforezei capilare pe analizorul genetic 14 Posibilitatea de a construi curba de calibrare virtuală prin introducerea manuală a parametrilor definitori. Garanție nu mai puțin de 12 luni Certificat de validare a instrumentului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Certificat ISO 13485 pentru producător | 1 |
| 3 | C | Dispozitiv pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț(PCR) Modulul de reacție trebuie să fie format din cel puțin trei termoblocuri independente Încălzire și răcire independent programabile a fiecărui termobloc, prin elemente de tip Peltier Fiecare termobloc trebuie să fie realizat sub forma unei plăci metalice cu capacitatea de cel puțin 32 de tuburi de reacție standard cu un volum de 0,2 ml Posibilitatea de a efectua simultan trei protocoale diferite de PCR Gama de volume a amestecului de reacție în eprubete pentru realizarea reacției polimerazei nu mai mic de 10 - 80 μl Domeniul de temperatură al fiecărui termobloc nu este mai mic de 4 - 100 ° С Uniformitatea temperaturii pentru fiecare dintre blocurile termice la 95 ° С, nu mai mult de ± 0,5 ° С Încălzirea capacului modulului de reacție la o temperatură de cel puțin 105 ° С Dispozitivul trebuie să aibă o validare oficială pentru kituri pentru studiul locusurilor STR, validare care trebuie să reflectată în instrucțiunile (documentația tehnică) pentru kituri . Garanție cel puțin 12 de luni după punerea în funcțiune a dispozitivului Certificat de validare a instrumentului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Certificat ISO 13485 pentru producător | 1 |
| 4 | D | Dispozitiv pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț(PCR) Modulul de reacție pentru 96 (8x12) probe Posibilitatea de a înlocuire a a blocului termic de 96 godeuri cu alt bloc, de o altă capacitate Încălzire și răcire prin elemente de tip Peltier Gama de volume a amestecului de reacție în eprubete pentru realizarea reacției polimerazei nu mai mic de 10 - 80 μl Domeniul de temperatură al fiecărui termobloc nu este mai mic de 4 - 100 ° С Uniformitatea temperaturii pentru fiecare dintre blocurile termice la 95 ° С, nu mai mult de ± 0,5 ° С Încălzirea capacului modulului de reacție la o temperatură de cel puțin 105 ° С Dispozitivul trebuie să aibă o validare oficială pentru kituri pentru studiul locusurilor STR, validare care trebuie să reflectată în instrucțiunile (documentația tehnică) pentru kituri . Garanție cel puțin 12 de luni după punerea în funcțiune a dispozitivului Certificat de validare a instrumentului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Certificat ISO 13485 pentru producător | 2 |
| 5 | E | Analizor genetic pentru identificarea ADN-ului uman Efectuarea analizei fragmentelor și secvențierea de tip Sanger a moleculelor de ADN Analiza simultană a prezenței a nu mai puțin de 8 coloranți fluorescenți Numărul de capilare(de tip fără acoperire interioară), nu mai puțin de 4 Capacitate plăci cu 96 de godeuri: cel puțin 1 Capilarele, tamponul(soluție bufer) anodic și polimerul sunt combinate într-un singur cartuș. Existență modul de răcire a polimerului Stabilitatea cartușului în dispozitiv de la data instalării timp de cel puțin 6 luni Monitorizare automată a stării consumabilelor. Înregistrarea și citirea tipului, data expirării, capacitatea, capacitatea reziduală, timpul petrecut în dispozitiv de pe etichetele cartușului și tampoanelor anodice. Funcționare automată în timpul electroforezei(run-ului) (umplere capilară, preforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru probele supuse testării Reducerea numărului de voalări (pull-up), utilizând calibrarea spectrală primară și corecția spectrală secundară, luând în considerare caracteristicile fiecărei injecții Stație(calculator) de lucru pentru controlul dispozitivului: Livrat cu kit de instalare, care să conțină toate cele necesare pentru instalare (prezentarea descrierii detaliate) Software(licența) cu următoarele funcții: 1 Lucrul direct cu datele obținute pe analizorul genetic, nu necesita convertor suplimentar. 2 Conectare baza de date pentru stocarea proiectelor și setările necesare analizei și interpretării rezultatelor 3 Determinarea calității standardului dimensional intern în probe și prezența scării alelice 4 Determinarea calității scării alelice 5 Determinarea automată a dimensiunii (perechilor de baze) a fragmentelor 6 Genotiparea automată a probelor prin compararea dimensiunilor fragmentelor cu scăra alelică 7 Vizualizarea rezultatelor obținute sub formă de tabele și grafice 8 Determinarea calității controalelor 9 Determinarea calității probelor la nivelul markerului și, în general a probei 10 Generarea unui raport privind calitatea tuturor probelor, scărilor alelice și controalelor analizei(run-ului) curente 11 Posibilitatea creării unei baze interne de genotipuri de referință atât prin import din analize, cât și sub forma unui fișier text. 12 Compararea genotipurilor probelor din analiză(testare) cu o bază de referință internă, cu capacitatea de a exporta rezultatele obținute și de a vizualiza rezultatele sub forma unui grafic. 13 Indicarea unui marker cu genotip parțial pe grafic 14 Validare în scopuri de identificare ADN Certificate de validare a instrumentului și software-ului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Certificat ISO 13485 pentru producător | 1 |
| 6 | F | Analizor genetic pentru identificarea ADN-ului uman Analizor genetic pentru identificarea ADN-ului unei persoane cu stație de lucru(PC) si soft Efectuarea analizei fragmentelor și secvențierea de tip Sanger a moleculelor de ADN Sursă de excitație fluorescentă - laser în stare solidă(solid state), sau analog Sistem de detectare a semnalului – camera de tip CCD, sau analog Posibilitatea de analiza simultană a prezenței nu mai puțin de 6 coloranți fluorescenți Numărul de capilare fără acoperire interioară cel putin 8 Numărul de poziții pentru plăcile cu 96 de godeuri de 0,2ml - nu mai puțin de 2 Funcționare automată în timpul unei analize(run) (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe. Recomandări(wizards) în software pentru întreținerea dispozitivului (spălarea pompei, reînnoirea polimerului, îndepărtarea bulelor din pompă, conservarea dispozitivului, schimbarea tipului de polimer) Posibilitatea de a adăuga o placă în timpul unei analize(run) prin funcția „PAUZĂ”. Domeniu dinamic extins, de cel puțin 60.000 RFU Reducerea numărului de voalări (pull-up) utilizând calibrarea spectrală primară și corecția spectrală secundară, luând în considerare caracteristicile fiecărei injecții Stație(calculator) de lucru pentru controlul instrumentului Livrat cu kit de instalare, care să conțină toate cele necesare pentru instalare (prezentatrea descrierii detaliate) Sistem de analiză(software) a datelor„brute”(raw data) pentru analiză a fragmentelor de molecule de AND cu cel puțin 4 licențe de utilizator (clienți), cu posibilitatea de a lucra simultan în rețea, cu mărirea numărului de licențe pîna la 10 în total. 1. Lucrul direct cu fișierele .hid, nu necesita convertor suplimentar 2. Bază de date pentru stocarea proiectelor(testărilor) și setărilor necesare analizei și interpretării rezultatelor. 3. Determinarea calității standardului dimensional intern în probe și prezența scării alelice 4. Determinarea calității scării alelice 5. Determinarea automată a mărimii (bp) fragmentelor 6. Genotiparea automată a probelor prin compararea dimensiunilor fragmentelor cu scara alelică. 7. Vizualizarea rezultatelor obținute sub formă de tabele și grafice. 8. Determinarea calității controalelor 9. Determinarea calității probelor la nivelul markerului și, în general, al probei 10. Crearea unei baze de date interne de genotipuri de referință atât prin import din proiect(experiment), cât și sub forma unui fișier text. 11. Compararea genotipurilor probelor într-un proiect cu o bază de date internă de referință, cu capacitatea de a exporta rezultatele obținute pentru fiecare probă separat. 12. Indicarea markerului cu genotip parțial pe grafic. 13. Lucrul cu „date brute”(raw data) într-un interval dinamic extins de cel puțin 60.000 RFU 14. Stație de lucru(calculator) Certificate de validare a instrumentului(analizorului genetic) și software-ului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Certificat ISO 13485 pentru producător | 1 |

Servicii de validare

Validarea procesului obținere a profilurilor ADN în scopuri criminalistice. Cerințe – vezi Anexa A și anexa B cu volumul materialelor de referință pentru validarea.

În prețul utilajului va include:

- serviciile de validare;

- materialele de consum;

- serviciile de instalare a utilajului.

Specificații tehnice, ce vor fi propuse de ofertant, obligatoriu trebuie să conțină referințe exacte la pagina de prospect/manual și/sau numărul de product/obiect din catalog, care confirmă specificația tehnică propusă.

Obligatoriu să fie anexate standarde ISO pentru producătorul utilajului și certificate de validare în domeniu HID (Human Identification) pentru echipamentul propus.