Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __________Set de instrumente microchirurgicale și vasculare__________   
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție____ COP_________________________________________________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): __Nu_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________________________________

- Denumirea autorității contractante: _ I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE _______

- IDNO:_ 1003600150613  _________________________________________________________

- Adresa__ mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1     __________________________________

- Numărul de telefon/fax: __ tel 022256123___________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: _icachizitii@gmail.com, icardiologie.md___________________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _________Instituție Medico Sanitară Publică________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set de instrumente microchirurgicale și vasculare pentru un singur tip de abord chirurgical |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Portac, lungime 200mm | Bucata | 4 | Portac, lungime 200mm (+/-2 mm), formă patrată a fălcilor, apt pentru răsucire sârmă sau ligatură din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, mânere cu clichet. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.2 |  | Portac, lungime 205mm | Bucata | 2 | Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205mm (+/-2 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.3 |  | Portac, lungime 235mm | Bucata | 2 | Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm (+/-2 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5 mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.4 |  | Forceps pentru disecție, ultra-light, 200mm | Bucata | 4 | Forceps pentru disecție, ultra-light, lungime 200 mm (+/-2 mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY, vârf 2,8 mm, vârf fin. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.5 |  | Forceps pentru disecție, ultra-light, 240mm | Bucata | 2 | Forceps pentru disecție, ultra-light, lungime 240 mm (+/-2 mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY, vârf 2,8 mm, vârf fin. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.6 |  | Pensă vasculară atraumatică, 230mm | Bucata | 2 | Pensă cardiovasculară cu vărfuri specifice RESANO, lungime 230mm (+/-2 mm), vârf 2,5mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.7 |  | Foarfece de disecție | Bucata | 2 | Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, lungime 180 mm (+/-2 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont; acoperire cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, rezistență sporită împotriva coroziunii. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.8 |  | Set container pentru sterilizarea instrumentarului | Bucata | 2 | Container pentru sterilizarea instrumentarului, dimensiuni 470mm x 270 mm x 130 mm (+/-5 mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu impiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coş perforat, compatibil cu containerul, din oţel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Culoarea capacului – roșu. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aliminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.9 |  | Portac microchirurgical | Bucata | 1 | Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, fine, spring type, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.10 |  | Portac microchirurgical | Bucata | 2 | Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, fine, spring type, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.11 |  | Foarfece microchirurgical | Bucata | 3 | Foarfece microchirurgical, lungime 165 mm (+/-2mm), angular 25 grade, extrem de fine, o branșă cu vârf bilă, lungimea branșelor 10,0mm, mânere rotunjite tip arc. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.12 |  | Foarfece microchirurgical | Bucata | 3 | Foarfece microchirurgical, lungime 165 mm (+/-2mm), angular 125 grade, extrem de fine, o branșă cu vârf bilă, lungimea branșelor 10,0mm, mânere rotunjite tip arc. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-49 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.13 |  | Forceps microchirurgical | Bucata | 2 | Forceps microchirurgical, lungime 185 mm (+/-2mm), branșe drepte, acoperire cu praf de diamant, mânere rotunjite, cu platformă, cu contrabalanță. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.14 |  | Sondă chirurgicală | Bucata | 1 | Sondă chirurgicală de tip SEIFFERT din argint, diametru 1,0 mm, lungime 195 mm (+/-2 mm), nesterilă, reutilizabilă, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.15 |  | Retractor de plagă | Bucata | 1 | Retractor de plagă, lungime 45mm (+/-1 mm), cu dinți 3x3, bont. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.16 |  | Clamă aortală atraumatică | Bucata | 1 | Clamă aortală atraumatică, lungime 240 mm (+/-2mm), branșe angulare 70°, lungimea de lucru 70mm, lungimea branșelor 93 mm (+/- 1 mm), 2x3 linii de dinți de Bakey pe toată lungimea de lucru a branșelor. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| 1.17 |  | Forceps microchirurgical | Bucata | 3 | Forceps microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, dințat de Bakey, lățimea vârfului 1mm, mânere rotunjite, cu platformă, cu contrabalanță. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 350 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite _________________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  _________10 zile de la solicitare    ______

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2022   ________________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __Nu_________________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  ___________ nu se admite _________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă 1% | Oferta va fi insolită, de o Garanție pentru ofertă (emisa de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard nr. 1 1 5 din " 15" 09. 2021 . Garantie bancară 1 %(se prezintă în original la sediul autorității contractante, pâna la deschiderea procedurii, pentru garanțiile emise de bănci ce solicită originalul la executarea acesteia, agentul economic trebuie să concretizeze daca banca execută garanția în baza copiei anexată la sistem, în caz contrar va fi motiv de descalificare) sau transfer pe contul autorității contractante (cu încărcarea confirmării dispoziției de plata in sistem) | DA |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | DA |
| 6 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 7 | Certificat privind atribuirea contului bancar | Semnat electronic, anexat la sistem | DA |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii Electronice a participantului. | DA |
| 9 | Declarație de la ofertant | Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora. | DA |
| 10 | Declarație | Cu privire la prezentarea mostrelor - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Pentru produsele noi sau necunoscute de medici, vor fi prezentate mostre de către potențialii cîștigători în termen de 1 zi de la solicitare. | DA |
| 11 | CE , ISO | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic, anexat la sistem | DA |
| 12 | Declarația privind beneficiarii efectivi | Semnat electronic, anexat la sistem | DA |
| 13 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 1 zile | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul_1%_.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul__5%__.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz __ nu se aplică   ______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_ nu se aplică   _____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____ nu se aplică          ________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta_MD _________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _ cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele de calificare__________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1%

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP  _____________________

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP  ___________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __45 zile    ______________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP   ____________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____ Limba română ____________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __Nu________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): __Nu_____

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu a fost publicat un anunț de intenție     ___________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______ Nu _________________________________(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _________Nu_____________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .