| Nr. crt. | Denumirea aparatului Model, Ţara de provenienţă | Cant. Buc. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ortopantomograf, Planmeca ProOne SN:PRO0753911, Finlanda - Diagnosticare sistem in ansablu: - C-arm rotation - Column movement - Temple support movement - Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: - Miscare verticala - Miscare collimator - Fixator lateral cap - Copie de rezerva la baza de date - Verificarea flux raze X- Beam Check - Calibrare–Flat Field - Testul de performanta cu – Boll Phantom | 1 |
| 2 | Viziograf MAX70HF/DC, SN:E79545, CSN Industrie, Italia - Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - Verificarea flux raze X | 1 |
| 3 | 3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP670396,Finlanda - Diagnosticare sistem in ansablu: - C-arm rotation - Column movement - Temple support movement - Collimator movement - Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: - Miscare verticala - Miscare collimator - Fixator lateral cap - Copie de rezerva la baza de date - Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D - Calibrare–Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D - Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D - Testl de performanta cu – boll 3D - Testul de performanta cu QC Phantom | 1 |
| 4 | Viziograf ERGON-X70AC, SN:100534 ViViS, Italia - Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - Verificarea flux raze X | 1 |
| 5 | 3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP671727,Finlanda - Diagnosticare sistem in ansablu: - C-arm rotation - Column movement - Temple support movement - Collimator movement - Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: - Miscare verticala - Miscare collimator - Fixator lateral cap - Copie de rezerva la baza de date - Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D - Calibrare–Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D - Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D - Testl de performanta cu – boll 3D - Testul de performanta cu QC Phantom | 1 |
| 6 | Viziograf, Planmeca ProX SN:IPX034229, Finlanda - Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - Verificarea flux raze X | 1 |
| 7 | Printer DRYPRO 832, Laser Imager si Computer DELL , Konica Minolta - Diagnostic sistem in ansablu - Profilaxie Computer, curatare de praf, verificare conexiuni electrice si mecanice - Profilaxie imprimanta, curatare de praf intern, lubrifierea conexiuni mecanice mobile - Verificare si curatare sertare pentru pelicula 8x10in si 14x17in - Curatarea sitem de incalzire a peliculei - Din softu de service verificare si ajustare lazer – densitometrie | 3 |

- Deservirea profilactică a utilajului medical inclus mai sus să fie efectuat trimestrial în primele 10 zile ale trimestrului următor.

- După prestarea serviciilor, se va întocmi actul de prestare-recepționare a serviciilor.

- În caz de defectări a tehnicii indicate mai sus condițiile reparațiilor să fie discutate cu administrația Centrului Stomatologic Universitar.

- Serviciile de deservire profilactică a utilajului medical să fie executate în mod de urgență, maxim în 72 ore în dependență de volumul lucrărilor și prezența pieselor.

Șef Centrul Stomatologic Universitar                          V.Obadă