„Aprob”

Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Radiator ultraviolet de tip închis (recirculator) pentru încăperi  conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2021.
prin procedura de achiziți

Achizitii cu costuri mici

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea | Denumire/Descrierea/Cerinţe | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADIATOR UV DE AER DE TIP ÎNCHIS (RECIRCULATOR) PENTRU ÎNCĂPERI | -Capacitate de tratare a aerului, m3/ora nu mai puțin de 250 m3/ora; -Lămpi UV 2 buc a cate 30W fiecare, ozone-free; - Puterea totală a fluxului bactericid nu mai puțin de 25,0 W; - Durata de viață a lămpilor nu mai puțin de 10.000 ore - Consum de energie, W nu mai mult de 80W; - Nivel de zgomot produs, Db 35-45 Db; - Greutate aparat, kg pâna la 5 kg; - Dimensiune aparat nu mai mai mare de 1200*150*150mm. Descriere: - Corp metalic ușor (grosime metal 0,6-0,8 mm), acoperit cu vopsea polimerică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare alba, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante - Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermiabil pentru razele UV - Instalare: perete / podea (sa posede propriile “piciorușe”) - Tensiune de rețea, 220V - Frecvența- 50 Hz - Înzestrate cu lămpi ultraviolete de presiune scăzută (seria UVC), negeneratoare de ozon (ozone-free), cu lungimea de undă a razelor UV= 253,7-254 nm - Nivel de protecție (Ingress Protection)- clasa IP20 - Ventilatoare silențioase – minimum 4 buc - Transformator curent electric încorporat de la tensiune de 220V la 12V, pentru alimentarea ventilatoarelor - Sistem electronic de pornire și siguranță (a.n.„balast”) - Cablu cu întrerupător lungimea nu mai puțin de 150 cm Garanție pentru dispozitiv - 12 luni de la data livrarii; Perioada de prezentare a mostrelor- 3 zile de la momentul solicitării; Termenul pentru furnizarea primului lot de produse finite este de 5 zile de la data înregistrării contractului | buc | 10 |

- Contractul este împărțit pe loturi  operator economic va fi selectat pentru cea mai bună ofert raport preț calitate..

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în timp de 5 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Garanția pentru echipamentul livrat de minim 12 luni

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare |  | Obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale),confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului |  | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberat de banca deţinătoare de cont |  | da |
|  | Licența de activitate | Copier originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului |  | da |
|  | Formularul informativ despre ofertant | Conform F3.3 din Documentația Standart |  | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 | Formularul ofertei F 4. 1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.2 | Formularul ofertei F 4.2 confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Conform F3.4 din Documentația Standard. | da |  |
|  | Certificat de management al calității ISO 9001: 2015 | Copier originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului | da |  |
|  | Raport de testare a radiatorului de aer UV (copie) - furnizat de producător | Copier originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului | da |  |
|  | Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV | Copier originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului | da |  |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Alte informații relevante:

Persoană de contact: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medica.

Darciuc Irina- membru, asistent medical șef.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șef .

Pereverzeva Tatiana- membru, economist.

Chilaru Vitalie – membru, șef gospodărie.

Bubuțac Eugeniu  – membru, Inginer p/u exploatarea util.medical.

Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’.

Cirimpei Octavian – membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’.

Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’

Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

Buliga Iurie – membru, șef secția ,,Consultativă și spitalizare’’.

Micușa Angela- membru, șef secție Fiziokinetoterapiei si Recuperare medical.