CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38500000-0 | Achiziția defectoscopului ultrasonic | buc. | 1 | Depistarea imperfecțiunilor și discontinuităților în metale | 170.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL/ADRESA UTILIZĂRII BUNULUI

Orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa-1 (Laboratorul de Control al Metalelor).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI

Defectoscopul ultrasonic trebuie să fie livrat până la 31.08.2025, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” SA.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

Inspectarea sudurii, depistarea locurilor de coroziune, fisuri, imperfecțiuni interne și alte defecte. Determinarea cordoanelor și evaluarea parametrilor defectelor, cum ar fi încălcări ale continuității și omogenității materialului în produsele din metale. Măsurarea grosimii produsului în timpul executării lucrărilor de diagnosticare tehnică și controlului calității metalelor de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalelor.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE

| Gama de frecvențe ultrasonice nominale setate | 0,5 până la 15,0 MHz |
| --- | --- |
| Abaterea frecvențelor de funcționare de la nominal | ± 10% |
| Interval de reglare pentru viteza ultrasonică în material | de la 500 la 14.999 m/s |
| Gama de reglare a puterii receptorului | 0 până la 100 dB |
| Deviația de setare a puterii receptorului | ± 1,0 dB |
| Gama de măsurare a adâncimii defectului (pe oțel) cu traductoare directe: | de la 2 pînă la 1000 mm |
| Limitele erorii absolute admisibile la măsurarea adâncimii defectului H cu traductoare directe | ±(0,02H+1,00) mm |
| Domeniul de măsurare a adâncimii defectului (pe oțel) cu traductoare înclinate: | de la 2 pînă la 1000 mm |
| Limitele erorii absolute admisibile în măsurarea coordonatelor defectelor (pe oțel) cu traductoare înclinate: - adâncime H - lungime pe suprafața L | ±(0,03H+1,00) mm ±(0,03L+1,00) mm |
| Limitele erorii absolute admisibile în măsurătorile intervalelor de timp | ±(0,1+0,0001) µs |
| Alimentare electrică | acumulatori |
| Timpul de funcționare continuă pe acumulatori în condiții climatice normale, nu mai puțin de: | 9 h |
| Intervalul de temperatură a funcționării | de la -30 pînă la +55ºC |
| Tip display: culoare | TFT |

- CERINȚE GENERALE

  - Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 5 al prezentului caiet de sarcini.

  - Bunul livrat trebuie să fie nou și produs nu mai devreme de anul 2022.

  - Modelul defectoscopului ultrasonic trebuie să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie și buletin de verificare metrologică valabil.

  - Furnizorul echipamentului livrat va asigura pregătirea totală a defectoscopului pentru procesul de lucru, adaptat la condițiile de măsurări ale beneficiarului (calibrare defectoscop ș.a.)

  - Furnizorul echipamentului va asigura instruirea personalului ”TERMOELECTRICA” S.A. cu privire la:

- Utilizarea și exploatarea echipamentului respectiv;

- Interpretarea rezultatelor obținute.

  - Pentru meniul defectoscopului limba Română sau Engleză trebuie să fie predefinită.

  - Defectoscopul ultrasonic livrat trebuie să fie completat cu:

- Manual de operare (în limbile română sau engleză);

- Adaptor AC cu cablu 220V;

- Cabluri USB și micro-USB pentru conectare la PC sau alt dispozitiv portabil compatibil;

- Soft pentru PC compatibil cu defectoscopul ultrasonic;

- Proba de calibrare V2/25;

- Geantă rigidă de transport rezistentă la șocuri – 1 bucată;

- Pașaport (în limbile română sau engleză);

- Metodologia de verificare metrologică a defectoscopului (în limbile română sau engleză);

- Certificat de aprobare de model valabil;

- Buletin de verificare metrologică inițială, sau marcaj CE;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- CONDIȚII DE PREZENTARE A OFERTELOR

Oferta trebuie să conțină:

- Producătorul defectoscopului ultrasonic (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de fabricare);

- Modelul defectoscopului ultrasonic;

- Lista/componenţa detaliată a echipamentului;

- Specificațiile tehnice ale echipamentului indicate în punctele 5 și 6;

- Termenul de garanție al bunului  – minim 24 luni de la punerea în exploatare;

- Certificatul de aprobare de model;

- Termenul de livrare a bunului;

- Specificații de preț.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

- Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepție a bunurilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului.