## ortopedie 2026
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Consumabile dentare pentru protezare și laborator 2026
Autoritatea contractantă: ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău, mun. Chișinău, bd. C. Negruzzi 3/2
1. Descriere generală. Informaţii
Denumire Lot |  | Descrierea lot | Cantitatea | Unitatea de masură | Preț per unitate | Suma totală fără TVA
1 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon, C-silicon | Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea stratului chitos - alba, catalizatorul de culoare verde, stratul de corecție de culoare albastră) . Descriere Material de amprentare cu 3componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corectie) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=910ml, stratului de corectie >125ml, catalizatorului>50ml si <70ml. | 100 | set | 625 | 62500
2 | Masă amprentară pe bază de alginate | Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa. | 100 | cut | 110 | 11000
3 | Masă amprentară A-silicon | Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vîscozitate foarte ridicată și priză normală.Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A.Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistenta ridicata la deformare. Refacere elastica înaltă,Stabilitate dimensionala ridicata. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec. | 60 | cut | 1150 | 69000
4 | Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice | Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerica(35mg), lichid (20ml).Culorile materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicat pentru cimentarea inlay-urilor, onlau-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu. | 30 | cut | 1320 | 39600
5 | Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice | Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerica(15mg), lichid (7ml)și conditioner pentru dinti (6,5ml).Culorile materialului A2 si A3 dupa clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicat în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și constructiilor protetice cu suport de zirconiu. | 30 | cut | 1850 | 55500
6 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare | Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coieficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar | 150 | cut | 780 | 117000
7 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice | Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periuțe, periuțe - 12 | 5 | set | 710 | 3550
8 | Ciment dublu polimerizare, autogravant pentru fixare pivoti , coroane | Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodemineralizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale | 50 | buc | 525 | 26250
9 | Ciment pentru fixare provizorie | Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator | 25 | set | 590 | 14750
10 | Fir retracție | Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retracție gingivală mod de prezentare dispenser min 250 cm Marimea 00;0;1 | 60 | buc | 115 | 6900
11 | Pivoți endodontici | Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M | 1000 | buc | 30 | 30000
12 | Freza dentara CONICA (Luminare) | cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 100 | buc | 30 | 3000
13 | Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă ) | cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 100 | buc | 30 | 3000
14 | Freza dentara SFERICĂ (Rotundă) | Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 300 | buc | 30 | 9000
15 | Freza dentara FLACĂRĂ | Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 200 | buc | 30 | 6000
16 | Freza dentara formă specială | EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | 100 | buc | 30 | 3000
17 | Freza dentara preparare inlay | Freză diamantate G850 ; | 50 | buc | 30 | 1500
18 | Freze diamante pentru prepararea bontului protetic | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21 | 500 | buc | 42 | 21000
19 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți | Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii | 17 | buc | 560 | 9520
20 | Piese contraunghi pt micromotor electric | Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED | 50 | buc | 1240 | 62000
21 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri | Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED | 50 | buc | 1350 | 67500
22 | Set implanto-protetic Nr.1 | Setul conține: Implant dentar - 100 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 30 buc; transferuri pentru linguri închise/deschise - 30 Capă de vindecare - 30 buc ; Trusă chirurgicală inclusă -1 buc Caracteristici componente set: Implant dentar - forma cilindrica, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic, dimensiunile implanturilor de la 6mm la 13mm și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată SLA dublu acid plus tratate cu hidroxid de Ca/ hidroxiapatita/Tricalciu fosfat. Bont protetic - material confectionare titan grad IV-II, cu sau fara hex sau sguare, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protectie de la 1,5-5 mm in numar exact ca numarul de implanti. Implant dentar - înregistrat la AMDM , certificat ISO 9001 Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm; diametrul 4.0-6.0mm, cantitatea minima 30% din numarul de implanti Transferuri pentru linguri înschise si deschise - Mărimi S-M diamentrul 4.0 minim 30% din num de implanti | 3 | buc | 150000 | 450000
23 | Hîrtie de articulație | Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni | 100 | buc | 98 | 9800
24 | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor | 1000 | buc | 17 | 17000
25 | Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor | Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor | 100 | buc | 68 | 6800
26 | Freze diamante pentru prepararea bontului protetic | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. | 500 | buc | 43 | 21500
27 | Linguri perforate p-u amprente | Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor | 70 | buc | 43 | 3010
28 | Linguri perforate p-u adentie totală și partială | Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30) | 60 | buc | 43 | 2580
29 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor | Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie | 170 | cut | 155 | 26350
30 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare | 300gr-praf+150ml-lichid | 130 | cut | 335 | 43550
31 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare | 125ml | 50 | cut | 95 | 4750
32 | Perii de lustruire a protezelor dentare | păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm | 200 | buc | 44 | 8800
33 | Disc de taiat gips | D-40 mm | 60 | buc | 196 | 11760
34 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare | 50gr | 50 | buc | 98 | 4900
35 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare | 500 buc oţel, grosimea 1mm-1,2mm | 10 | cut | 87 | 870
36 | Ceara de modelare a protezelor dentare | 55gr culoare albastră | 100 | cut | 58 | 5800
37 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 | 40gr + 40gr | 30 | cut | 185 | 5550
38 | Lac p-u izolarea protezelor mobile | 500 ml | 100 | flacon | 32 | 3200
39 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA | 20gr, din ingrindiente naturale A- 2,3,3.5 | 160 | cut | 350 | 56000
40 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA | 12 gr,din ingrindiente naturale 2,3,3.5 | 50 | cut | 350 | 17500
41 | Lichid p-u modelarea dentinei | 250 ml | 10 | flacon | 750 | 7500
42 | Lichid modelare opac | 50 ml | 30 | flacon | 225 | 6750
43 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips | 30ml | 15 | flacon | 138 | 2070
44 | Masa silicon de dublare a modelelor | 1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA | 5 | set | 780 | 3900
45 | Lac p-u izolarea capelor | Prezentare : tub 50gr | 40 | buc | 135 | 5400
46 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) | Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) | 18 | cut | 2235 | 40230
47 | Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate | Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) | 2 | cut | 2160 | 4320
48 | Nisip alb p-u sablator | aluminiu- oxid cu granulaţie 250 mk | 50 | kg | 110 | 5500
49 | Lac p-u izolarea capelor | Prezentare : tub 18gr | 40 | tub | 124.5 | 4980
50 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile | 160gr + 100ml lichid | 30 | cut | 240 | 7200
51 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă | 38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3) | 35 | cut | 1465 | 51275
52 | Lichid pt masă termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă | ambalaj 5 litri | 10 | amb | 1200 | 12000
53 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare | Fluid,Ambalaj 10 ml | 20 | flacon | 245 | 4900
54 | Super ghips p-u modelare | Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm | 40 | cut | 295 | 11800
55 | Pres pentru chiuvete | Pres pentru chiuvete | 3 | buc | 820 | 2460
56 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | extradure | 140 | buc | 62.5 | 8750
57 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | diamantate | 190 | buc | 22 | 4180
58 | Glazură p-u porţelan | 5 gr; Praf p-ru glazurare | 20 | buc | 410 | 8200
59 | Polipante p-u şlifmotor | 50x8x10 ; Nr. 10 | 20 | cut | 105 | 2100
60 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile | abraziv | 70 | kg | 60 | 4200
61 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari | viteză 35000 rotații/min. | 5 | buc | 2100 | 10500
62 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga | Oțel | 15 | buc | 150 | 2250
63 | Pin cu pivot | Pin cu pivot | 2000 | buc | 1 | 2000
64 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți | Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9% | 8 | kg | 758 | 6064
65 | Lac de acoperire a fațetelor din metal | 5 culori | 10 | SET | 250 | 2500
66 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent | Par natural nr 8 | 36 | buc | 220 | 7920
67 | Fire din ceară extradură Refrent | Mărimea 3mm | 10 | set | 220 | 2200
68 | Ceara Refrent pt baie | Ceara Refrent pt baie, culoare cafenie | 10 | cut | 220 | 2200
69 | Rigllile Fox de restabilire a relațiilor intermaxilare | Fabricate din oțel inoxidabil sau aliaj dur, rezistente la uzură și sterilizare.Riglele Fox sunt instrumente stomatologice utilizate pentru stabilirea și verificarea relațiilor intermaxilare în protetică și ortodonție. Permit determinarea poziției corecte a maxilarului inferior față de cel superior, asigurând ajustarea precisă a protezelor și aparatului dentar. Fabricate din oțel inoxidabil sau aliaj dur, rezistente la uzură și sterilizare. Marcaje precise pentru măsurători exacte și replicabile. | 8 | buc | 250 | 2000
70 | Spray ocluzal culoarea verde | Culoarea verde permite evidențierea clară a zonei de contact, facilitând ajustările precise ale restaurărilor sau protezelor. Pulverizare uniformă, culoare vizibilă. Ambalaj tip spray , flacon min 75 ml | 20 | buc | 245 | 4900
71 | Set de atachmene cu sistem fascicul | 7 grinzi plastic dur+7 cuzinete din plastic moale | 10 | Buc | 480 | 4800
72 | Lacat p/u atachmene cuzinete cu sistem fascicul p/u atachmene | 6 cuzinete cu plastic moale | 10 | Buc | 300 | 3000
73 | Creuzet (Tigheli) | Dispozitiv P/u topirea metalului 1 buc- p/u gramajul de 120 gr metal | 25 | Buc | 160 | 4000
74 | Gingie artificiala | Gingie artificiala 2x 50 ml + 10 ml | 4 | Buc | 685 | 2740
75 | Disc p/u trimer | Disc p/u trimer compatibil pentru dispozitivul China Song Yonng p/u taiere modelei de lucru | 2 | Buc | 500 | 1000
76 | Comrpesor p/u sablator | p/u sablare | 1 | Buc | 11000 | 11000
77 | Dinti acrilici | 20 garnituri X 28 buc | 40 | Buc | 1100 | 44000