## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 0,4 m2 Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 28 ml Clearence Unitate măsură ml/min Cerinţele specifice 1 ureea ≥ 125 2 creatinina ≥ 95 3 fosfaţi ≥ 50 4 vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg | Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,0 m² Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Clearence Unitate măsură ml/min Cerinţele specifice 1 ureea ≥ 168 2 creatinina > 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60
33100000-1 | 3 | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75
33100000-1 | 4 | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,5 – 1,6 m² Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 5 | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m². Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m². Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,7- 1,8 m². Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 6 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ |  |  |  | 4. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 7 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml |  |  |  | 5. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 8 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 9 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe generale și specifice 1 Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanţie ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 10 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 11 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 12 | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame
33100000-1 | 13 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame
33100000-1 | 14 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
33100000-1 | 15 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 16 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 17 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 18 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 19 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 20 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 21 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 22 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; |  |  |  | . Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3477084A -Tubing connector 7x1/8”
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451916A -Tubing connector 8x1/8”
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3477103A -Tubing connector 3.5x1/8”
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451727B -Throttle 0.4 bar
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451664B -Throttle 1.3 bar
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34516131 -Pressure sensor – 660 mbar
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34515330 -Gear pump (Micropump) with magnet, without motor
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34565319 -Gear pump V2
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3456055B -Motor for piston pump
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34560572 -Bell joint for piston pump (Reed sensor)
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34560602 -Pump body for piston pump
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451615A -Membrane for balance chamber
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451663A -Motor
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451833A -Manometer connection (red), for PA/PBE
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451884A -Manometer connection (blue), for PV
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3456005B -SAD version 3 with red detector 3
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451908C -Blood leak detector 3
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451657A -Pressure sensor
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34514430 -Housing bottom
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34561382 -Dialyzer coupling, red
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34561390 -Dialyzer coupling, blue
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34570888 -Centre disc(3 buc pachet)
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34772928 -Centre disc(5 buc pachet)
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34771085 -Seal (5 buc pachet)
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34771050 -Pressure spring 500 mmHg (10 buc pachet)
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34561919 -Gear pump (Micropump V2) with magnet and integrated tubing connect.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3456009A -Swivel arm version 2
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 34570535 -Single tubing holder
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3457035A -Quadring 12.37x2.62 incl. Spacer
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3451893H -Maintenance kit
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) |  |  |  | 3456068B -Maintenance kit/supplement HDF Online
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) |  |  |  | EJMGE41015- Membrane M4.6-11 for HRO 3000
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 35 ml/oră mm Hg. |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt 1,8 – 1,9 m-2. coeficient de ultrafiltrare ≥ 50 ml/oră mm Hg. |  |  |  | . Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set vîrstnici |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 26 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 27 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 28 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre
33100000-1 | 29 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 30 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Citrosteril, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Citrosteril, 5 litri |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 31 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6338611 Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40014377 BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012425 PRESSURE MASTER (2,2 BAR) *FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308541 Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg)
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6308561 Gravel bag, 1-2 mm (25 kg)
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6316991 BIRM filter material (28 L)
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6340201 Ion exchanger resin (25L bag)
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F00001520 MediaR P/2D
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6324761 Insulating material 28 mm AFSH13/28A 2MTR
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6316031 Connector 90° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6325801 Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6316041 Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6325111 Clip half pipe 3 m installation FWT
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6314721 Pipe Bowing 45° including 2 clamping sleeves
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6314711 Pipe Bowing 90° including 2 clamping sleeves
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6309401 Sliding Sleeve 25 x 3.5 mm f. PEX PIPE
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F00003314 Aqua B plus Option “Ring Unit, 2 Rings”
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F00006166 The hook (mediar)
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012464 Permeate connector 180° single MSC s/s
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012463 Permeate connector straight stainless
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F00001213 Cable channel 70x130 with cover white
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F00001214 Cable channel – End Cap for 70x130, white
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012416 Closure nipple DN6 R1/4” – 11mm s/s MSC
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012415 O-ring EPDM 4 x 4
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | F40012762 O-ring 11 x 2
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M531251 Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC MSP
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6311111 Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M426761 Retrofit kit water inlet filter 4008
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6438791 Filter cartridge 4008S/V10
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M388721 RELIEF VALVE *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6525681 RINSE CHAMBER *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | M332331 RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6763031 COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  | 6720291 Battery 18V *4008B/H/S
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | 3: buc; 4: 60; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 31000
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg | Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 13500
33100000-1 | 3 | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | 3: buc; 4: 1560; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 17200
33100000-1 | 4 | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Lotul nr.6 Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | 3: buc; 4: 10080; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 1140000
33100000-1 | 5 | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m². Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Lotul nr.7 Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m². Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | 3: buc; 4: 7870; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 890000
33100000-1 | 6 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | 3: buc; 4: 16115; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 887000
33100000-1 | 7 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 5000
33100000-1 | 8 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | 3: buc; 4: 200; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 10000
33100000-1 | 9 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun | 3: buc; 4: 3680; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 350000
33100000-1 | 10 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | 3: buc; 4: 14280; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 72000
33100000-1 | 11 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | 3: buc; 4: 14280; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 72000
33100000-1 | 12 | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) | 3: buc; 4: 1620; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 410000
33100000-1 | 13 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | 3: buc; 4: 3650; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 212000
33100000-1 | 14 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 2800
33100000-1 | 15 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | 3: buc; 4: 340; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 136000
33100000-1 | 16 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 6000
33100000-1 | 17 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 6000
33100000-1 | 18 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 6000
33100000-1 | 19 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 6000
33100000-1 | 20 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 3000
33100000-1 | 21 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 3000
33100000-1 | 22 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | 3: buc; 4: 32; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 150000
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 440000
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3: buc; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 350000
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 35 ml/oră mm Hg. | 3: buc; 4: 40; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 111000
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt 1,8 – 1,9 m-2. coeficient de ultrafiltrare ≥ 50 ml/oră mm Hg. | 3: buc; 4: 60; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 25 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set vîrstnici | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 26 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) | 3: buc; 4: 682; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 900000
33100000-1 | 27 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) | 3: buc; 4: 259; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 326000
33100000-1 | 28 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri | 3: buc; 4: 96; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 90000
33100000-1 | 29 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | 3: buc; 4: 25; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 22000
33100000-1 | 30 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Citrosteril, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Citrosteril, 5 litri | 3: buc; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 6000
33100000-1 | 31 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius | 3: buc; 4: 32; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 8600
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 4200000
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 22; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 26; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 26; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 26; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 13; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: kg; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: kg; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: litre; 4: 56; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: sac; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 20; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: metru; 4: 200; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 200; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 50; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 11; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 20; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: metru; 4: 73; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 32; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 200; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 200; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 20; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 27; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: metru; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 80; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 8; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 20; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 20; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 22; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 22; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 20; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 13; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 13; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 17; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 20; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) | 3: buc.; 4: 1; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
10882100
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________