## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) |  |  |  | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
33100000-1 | 2 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m |  |  |  | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120'' (3,0 m)) (4 unitati in set)
33100000-1 | 3 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 |  |  |  | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O
33100000-1 | 4 | Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți. | Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți. |  |  |  | Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35
33100000-1 | 5 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode |  |  |  | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu EEG NEUROWERK
33100000-1 | 6 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere bipolar |  |  |  | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm
33100000-1 | 7 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K
33100000-1 | 8 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K
33100000-1 | 9 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie |  |  |  | Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K
33100000-1 | 10 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar |  |  |  | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 11 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii |  |  |  | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC
33100000-1 | 12 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie |  |  |  | Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili
33100000-1 | 13 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, Set electrozi reutilizabile: 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, Tip pacient pediatric Pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 14 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Parte activa a electrodului din Ag/AgCl Set electrozi reutilizabile: 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 15 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 16 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 17 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50
33100000-1 | 18 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120
33100000-1 | 19 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm
33100000-1 | 20 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 21 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 22 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. |  |  |  | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.125) 20x25
33100000-1 | 23 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 |  |  |  | Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch ambalarea până la 125 bucăți
33100000-1 | 24 | Filtru pentru circuite de respirație | Filtru pentru circuite de respirație |  |  |  | Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual
33100000-1 | 25 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic |  |  |  | Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual
33100000-1 | 26 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale |  |  |  | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Vega-Uno, Accuvac Pro. De unica folosința
33100000-1 | 27 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir
33100000-1 | 28 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult |  |  |  | Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual
33100000-1 | 29 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal |  |  |  | Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual
33100000-1 | 30 | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric |  |  |  | Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual
33100000-1 | 31 | Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T | Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T |  |  |  | Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 2,0 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diamentru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL
33100000-1 | 32 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME |  |  |  | Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual
33100000-1 | 33 | Filtru traheostomic de respirație, tip HME | Filtru traheostomic de respirație, tip HME |  |  |  | Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0,3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 26 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj indivdual
33100000-1 | 34 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear |  |  |  | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical
33100000-1 | 35 | Fire ECG | Fire ECG |  |  |  | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată
33100000-1 | 36 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav |  |  |  | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 37 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical |  |  |  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape" Echivalenta cu REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni:132 cm x 340 cm. .Anul de productie тu mai mic de 2024
33100000-1 | 38 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent
33100000-1 | 39 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm |  |  |  | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent
33100000-1 | 40 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent
33100000-1 | 41 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid |  |  |  | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf CMП21/01-Р-Д cu filtru bactericid
33100000-1 | 42 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 43 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 44 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 45 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 46 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu СМП-21/01-"Р-Д" 5. De unică folosința 6. Material: carton 7.Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 47 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 48 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă |  |  |  | Rolă lăţimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară
33100000-1 | 49 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL |  |  |  | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta.
33100000-1 | 50 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden |  |  |  | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta.
33100000-1 | 51 | Seringi getabile 30-60ml | Seringi getabile 30-60ml |  |  |  | Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat
33100000-1 | 52 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie |  |  |  | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800
33100000-1 | 53 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 53 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 54 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 54 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 55 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 55 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 56 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 56 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 57 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 57 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 58 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 58 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 59 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus |  |  |  | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus
33100000-1 | 60 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus
33100000-1 | 61 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus
33100000-1 | 62 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat |  |  |  | Digital (termic), CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr 150 cu acordarea imprimantei in comodat
33100000-1 | 63 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta |  |  |  | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 64 | Electrozi pentru VitalStim Plus | Electrozi pentru VitalStim Plus |  |  |  | Electrozi pentru tineri si adulti diametru 3/4" ( 1,9 cm) lungime 3" (8 cm) latime 2" (5cm) compatibil cu Chattanooga Vitalstim Plus
33100000-1 | 65 | Fire de plumb pentru VitalStim Plus | Fire de plumb pentru VitalStim Plus |  |  |  | Fire de plumb pentru VitalStim Plus SNAP
33100000-1 | 66 | Gel EEG, EMG, 250 ml | Gel EEG, EMG, 250 ml |  |  |  | Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea
33100000-1 | 67 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml |  |  |  | Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J"
33100000-1 | 68 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml |  |  |  | Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J"
33100000-1 | 69 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole |  |  |  | Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata)
33100000-1 | 70 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent |  |  |  | 250 Teste și 250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Clever Check sau 3250 Teste și 3250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 11 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 71 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent |  |  |  | 3250 Teste și 3250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Clever Check sau 3250 Teste și 3250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 11 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 72 | Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck | Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck |  |  |  | Teste pentru măsurarea glicemiei, compatibil cu glucometru CleverCheck sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 2 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 73 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 0,5 pana 6 mg /kg(Purple test)
33100000-1 | 74 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei |  |  |  | Venos –Da Diametr (inch)- 1/2 Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII - Da
33100000-1 | 75 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei |  |  |  | compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII
33100000-1 | 76 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura |  |  |  | Debit volum maxim (l/min ) -5 l durata lucrului 30 zile compatibile cu Cardiohelp.
33100000-1 | 77 | Senzor de nivel (Maquet) | Senzor de nivel (Maquet) |  |  |  | Compatibile pentru aparatul de CEC HL20 - Da
33100000-1 | 78 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti |  |  |  | BMU Sensor 1/4"-40 buc,1/2-30 buc .3/8-10buc
33100000-1 | 79 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti |  |  |  | BMU Cell 1/4"-40 buc.3/8-40 buc.
33100000-1 | 80 | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x ≥150P tip: pliată compatibilă cu model C22, Comen
33100000-1 | 81 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 |  |  |  | Senzor Sp02 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Bucată | 238 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41055
33100000-1 | 2 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 3 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Bucată | 4446 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 592800
33100000-1 | 4 | Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți. | Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți. | Bucată | 1820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106166.67
33100000-1 | 5 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode | Set | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36512.5
33100000-1 | 6 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere bipolar | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2509.76
33100000-1 | 7 | Electrod EEG | Electrod EEG | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22470
33100000-1 | 8 | Electrod EEG | Electrod EEG | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 9 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie | Set | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 10 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 11 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii | Bucată | 8160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16320
33100000-1 | 12 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11640.17
33100000-1 | 13 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | Set | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 14 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | Set | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2640
33100000-1 | 15 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 16 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4400
33100000-1 | 17 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 143.34
33100000-1 | 18 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 19 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1433.34
33100000-1 | 20 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 920
33100000-1 | 21 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92
33100000-1 | 22 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43.35
33100000-1 | 23 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55208.34
33100000-1 | 24 | Filtru pentru circuite de respirație | Filtru pentru circuite de respirație | Bucată | 11490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160860
33100000-1 | 25 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Bucată | 12798 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 432785.7
33100000-1 | 26 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Bucată | 8640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 432000
33100000-1 | 27 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23420.84
33100000-1 | 28 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Bucată | 31230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 243594
33100000-1 | 29 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal | Bucată | 2720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48824
33100000-1 | 30 | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric | Bucată | 8020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134736
33100000-1 | 31 | Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T | Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13750
33100000-1 | 32 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Bucată | 31750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 319616.67
33100000-1 | 33 | Filtru traheostomic de respirație, tip HME | Filtru traheostomic de respirație, tip HME | Bucată | 15630 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100032
33100000-1 | 34 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear | Bucată | 1800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86940
33100000-1 | 35 | Fire ECG | Fire ECG | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1071.3
33100000-1 | 36 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Bucată | 175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1458.34
33100000-1 | 37 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7716.67
33100000-1 | 38 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Bucată | 1433 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 136135
33100000-1 | 39 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Bucată | 870 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82650
33100000-1 | 40 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Bucată | 282 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26790
33100000-1 | 41 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 42 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8225
33100000-1 | 43 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 44 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6580
33100000-1 | 45 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Bucată | 43520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 119317.34
33100000-1 | 46 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Bucată | 8400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23030
33100000-1 | 47 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3652.28
33100000-1 | 48 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 550.5
33100000-1 | 49 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 870.84
33100000-1 | 50 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Bucată | 2202 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 110100
33100000-1 | 51 | Seringi getabile 30-60ml | Seringi getabile 30-60ml | Bucată | 6550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7641.67
33100000-1 | 52 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 53 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test | 71000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6508.34
33100000-1 | 53 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 71 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 54 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test | 36000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
33100000-1 | 54 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 55 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test | 17000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4533.34
33100000-1 | 55 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 56 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Test | 269000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24658.34
33100000-1 | 56 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 269 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 57 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test | 53000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9275
33100000-1 | 57 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 53 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 58 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test | 69000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18975
33100000-1 | 58 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 59 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus | Bucată | 7200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133440
33100000-1 | 60 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 113229.17
33100000-1 | 61 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix | Bucată | 16500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 265650
33100000-1 | 62 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat | Bucată | 4500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120000
33100000-1 | 63 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49833.34
33100000-1 | 64 | Electrozi pentru VitalStim Plus | Electrozi pentru VitalStim Plus | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 65 | Fire de plumb pentru VitalStim Plus | Fire de plumb pentru VitalStim Plus | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.34
33100000-1 | 66 | Gel EEG, EMG, 250 ml | Gel EEG, EMG, 250 ml | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333
33100000-1 | 67 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml | Set | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1833.34
33100000-1 | 68 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml | Set | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.34
33100000-1 | 69 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole | Bucată | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3600
33100000-1 | 70 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 608.34
33100000-1 | 71 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent | Bucată | 3250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7908.34
33100000-1 | 72 | Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck | Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1041.7
33100000-1 | 73 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8555.63
33100000-1 | 74 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48000
33100000-1 | 75 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35000
33100000-1 | 76 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 172333.34
33100000-1 | 77 | Senzor de nivel (Maquet) | Senzor de nivel (Maquet) | Bucată | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30333.34
33100000-1 | 78 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 111066.67
33100000-1 | 79 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55533.34
33100000-1 | 80 | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54883.34
33100000-1 | 81 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 4787593.88

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________