## ANEXA-22
Anexa 22
la contractul nr. 1/_________
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției:
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul si sursa de lumina EPK-V1500c/EPK-V1500c(K) Modelul : EG27-V10c Producător: PENTAX Medical |  |  |  | Parametri tehnici – Gastroscop EG27-V10c Unghi câmp vizual: 140° Direcție vizualizare: 0° (înainte) Adâncime de focalizare: 3 – 100 mm Dimensiuni Diametru cap distal: 9.0 mm Diametru tub inserție: 9.0 mm Diametru canal de lucru: 2.8 mm Lungime de lucru: 1050 mm Angulație distală Sus / Jos: 210° / 90° Stânga / Dreapta: 100° / 100° Performanțe sistem Debit apă: ≥ 40 ml/min Debit gaz: ≥ 800 ml/min Debit aspirație: ≥ 400 ml/min Termenul de garanție - 24 luni Echipamerntul este nou și nefolosit, în ambalajul sigilat de la producător. Prețul include instalarea pentru confirmarea compatibilității cu sistemul videoendoscopic deținut de autoritatea contractantă |  | DM........
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## ANEXA-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției:
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul si sursa de lumina EPK-V1500c/EPK-V1500c(K) Modelul : EG27-V10c Producător: PENTAX Medical | buc | 4: 1; 9: 30 zile; 10: MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Лист1
26 | 91.75 | 2385.5 | 2385.5
26 | 239.33 | 6222.58 | 6222.58
26 | 47.41 | 1232.66 | 1232.66
52 | 36.02 | 1873.04 | 1873.04
26 | 33.97 | 883.22 | 883.22
100 | 26.23 | 2623 | 2623
15220