## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Troliu laparoscopic 3D + accesorii conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Troliu laparoscopic 3D + accesorii | Troliu laparoscopic 3D + accesorii |  |  |  | DESCRIERE GENERALĂ Laparoscopia 3D oferă chirurgilor o vedere care seamănă foarte mult cu cea a intervenției chirurgicale deschise. Oferind un câmp vizual larg și imagini de înaltă calitate, reducerea timpului de operare și sporirea siguranței pacientului și confortului chirurgului. Laparoscopia 3D iti permite sa vizualizezi foarte clar si sa operezi in apropierea unor structuri vitale, cum ar fi vasele si nervii, sa faci suturi de organ si disectii ganglionare in profunzimea pelvisului, fiind in mod special utila in operatii complexe, ca de exemplu histerectomiile radicale, urologia laparoscopică, chirurgia oncoginecologica, etc. Unitate de procesare video digitală – 1 buc. Redare imagine 3D si 2D posibilitatea de comutare rapida din modul 3D in 2D Sistem 3D, 4K Ultra HD format 3840x2160 pixel Aspect imagine: raport 16/9 („wide-screen format”) Sa asigure reglarea intensiatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe camera video Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 3 Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB de minim 2TB. Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe camera video. Reglare automată a culorilor Cu functie de lucru cu capete de camera NIR/ICG Cu filtre specifice pentru optimizarea imaginii: accentuarea culorilor structurilor pe suprafata organelor și mucoaselor, creșterea contrastului pentru diferențierea anumitor detalii anatomice..etc Camera video endoscopica UHD– 1 buc. Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS, lumina albă și infraroșu format imagine 16/9 Rezoluţie format 4K ULTRA HD: minim 3840x2160 pixeli ZOOM minim 1.2X digital Cu minim 2 butoane cu functii programabile focalizare cu interval de la 16 mm la 26 mm Cuplare automata pe telescop Spectru luminos fluorescent NIR/ICG Total imersibilă in solutii de dezinfectare Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la gaz/plasma și la rece in substante chimice. Monitor Medical 3D, 4K Ultra HD – 1 buc. Dimensiune diagonală: minim 50" Afișaj activ cu matrice TFT sau LED Aspect imagine pe ecran: raport 16/9 („wide-screen format") Rezolutie: minim 3840 x 2160 pixel Strălucire: minim 520 cd/m2 Suport pentru monitor montat pe troliu sau pe suport aparte pe roți care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stinga, anterior – posterior (de ex: tip VESA 200x200 sau 300x300). Videolaparoscop 3D, FHD – 1 buc. Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS Directie de vedere: min 30° Rezolutie minim FullHD (3840 x 2160 pixeli) Cu functie de autorotatie Minim 3 butoane de comanda, cu alocarea functiilor de comanda/fiecare buton la alegerea utilizatorului Comutare 3D/2D Captura de imagine/secvente video Cablu de conectare video min 3 metri Diametru 10 – 10,3 mm Lungime 30 – 35 cm Usor de manipulat Cu Functie de lucru in mod NIR /ICG Imersibil in solutii de dezinfectare Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la gaz/plasma și la rece in substante chimice. Container tip coș de sterilizare si depozitare Ochelari 3D – 6 buc. polarizare pasiva cu brate clasice rabatabile Sursă lumină rece – 1 buc. Separat sau integrat de videoprocesor tehnologie LED putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W sau mai mult Mod de lucru dedicat pentru vizualizare fluorescenta (NIR/ICG) cu lungime de unda in domeniul lumina alba de minim 400-700 nm cu lungime de unda in domeniul lumina inflaroșu de minim 700-800 nm reglarea intensitatii de lumină continuu variabil (0-100%) ecran tip touchscreen sau display digital timp prognozat de funcţionare a modulului LED: minim 15.000 ore Cu conectorul pentru cablul optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Olympus, K. Storz, Richard Wolf, etc. Cablu optic – 3 buc. 4 – 5 mm diametru Lungime - minim 260 cm rezistent la căldura, autoclavabil 134 grade Insuflator electronic CO2 – 1 buc. debit minim necesar: 1 - 45 L/min presiune in mod standart: 0-30 mmHg cu functie de incalzire a gazului la portul de iesire catre pacient ajustare electronica a presiunii si debitului afisare digitala a volumului de gaz comsumat alarma acustica presiune depășită furtun butelie CO2 (de inalta presiune) lungime minim 3 metri – 1 buc. set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – 2 buc set furtun conexiune pacient reutiliabil, cu incalzire – 2 buc set tuburi, filtru de gaz, încălzit, steril, de unică folosință, minim 40 buc. set filtre CO2 sterile – minim 50 buc set filtre cu carbune cu filtru preinstalat pentru evacuarea fumului, cu robinet si conector tip Luer-lock pentru conectare la trocar – minim 50 buc. Butelie pentru CO2 minim 8 litri cu conectare DIN - 1 buc. Pompă irigare – aspirare – 1 buc. pentru chirurgie laparoscopica, urologie, ginecologie pompa multifuncționala debit irigare de minim 1200 ml/min presiune de irigare min 450 mmHg set tuburi irigare de unica folosință – 40 buc sau 2 unități reutilizabile în caz că sunt alte seturi și filtre necesare de unică folosință, în dependență de dispozitiv – 40 buc Troliu mobil – 1 buc. carucior mobil cu roti pivotante, dintre care min 2 cu sistem de franare stalpi cu casete inchise blat retractabil pentru tastatura minim 4 rafturi, un sertar cu cheie mâner manipulare suport cap camera video minim 10 prize alimentare dispozitive ( 220 – 240 V) cu suport butelie CO2 Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de distributie al energiei electrice încorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica. Instrumentar laparoscopic: Trocar 5 mm – 6 buc confectionat din metal lungime: 10-11 cm diametru interior/exterior: 5/6 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis montare/demontare componente, fara filet canula cu vârf oblic, standard vârf trocar piramidal corp supapa compact, nedemontabil cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interiora, din metal cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare Trocar 10 mm – 4 buc confectionat din metal lungime: 10-11 cm diametru interior/exterior: 10/11 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis montare/demontare componente, fara filet canula cu vârf oblic, standard vârf trocar piramidal corp supapa compact, nedemontabil cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interiora, din metal cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare Trocar spiralat optic – 2 buc confectionat din metal lungime: 10-11 cm diametru interior: 10 mm, exterior:11 mm demontabil in max. 2 parti componente: canula si corp supapa montare/demontare componente, fara filet spiralat pe toata lungimea tecii terminatia spiralei in varf bont corp supapa compact, nedemontabil cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interiora, din metal cu manson metalic, rotativ pe canula, la 360˚ cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’si robinet control insuflare, fixat pe mansonul rotativ cu sistem pentru fixarea telescopului in canula: insertie fara mandren, prin incizie si rasucire-insurubare insertie cu laparoscopul introdus in canula inaintare prin rasucire-insurubare Pensa pentru prehensiune dublă fenestrată – 2 buc rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, varf bont falci dublu fenestrate tip „bot de rata” mâner cu conector, monopolar mâner multifunctional: autostatic/neautostatic, cu clapa teaca izolata, cu port spalare cu dop cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet, fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente, diametru 5 mm Pensa pentru prehensiune, fenestrată – 2 buc rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru vârf rotunjit fălci lungi, striate fin fenestrata pe toata lungimea falcilor atraumatica mâner cu conector, monopolar, mâner multifunctional: autostatic/neautostatic, cu clapa teaca izolata, cu port spalare cu dop cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente lungime 33-37 cm. Pensa disecție – 2 buc rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, vârf cu fălci curbe, angulate la dreapta la aproximativ 90 grade falci striate fin, dubla deschidere mâner cu conector, monopolar, mâner neautostatic, teaca izolata, cu port spalare cu dop, cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet, fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente, diametru 5 mm lungime 33-37 cm. Pensa disecție mare – 2 buc rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru vârf cu fălci curbe, angulate la aproximativ 90 grade falci striate fin dubla deschidere mâner metalic , neautostatic teaca izolata, cu port spalare cu dop cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente diametru 5 mm, lungime 35-37 cm Pensa extractoare, 10 mm rotativă 360 grade – 2 buc demontabilă in maxim 3 părti componente pentru curăţare facilă : insert pensa, teaca si maner cu ajutorul unui singur buton vârf tip Gheara/Crocodil 2x3 dinţi diametru 10 mm lungime 35 – 37 cm prevazut cu maner multifunctional, cu posibilitate folosire si cu piedica si fara piedica prin simpla actionare a unui buton autoclavabila 134˚C Foarfeca – 2 buc rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, lame curbe, cu striatii cu dubla deschidere mâner cu conector, monopolar mâner neautostatic teaca izolata, cu port spalare cu dop cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet, fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente diametru 5 mm lungime 35-37 cm. Canulă lavaj și aspirație – 2 buc confectionata din metal, Tub de aspirație și irigare, cu orificii laterale, suprafață antireflex, cu robinet cu două căi pentru control cu o singură mână, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm cu sistem de oprire flux de fluide control monocomandă, cu maneta, al irigării si aspiratiei control cu o singura mana diametru: 5mm l = 35-37 cm Reducer trocar - 4 buc reductie de la 11 la 5 mm de tip cu clipsare pe trocar, tip basculant 2 buc, si 2 buc tip canula Container pentru autoclavare instrumente laparoscopice ușor, din aluminiu anodizat, autoclavabil cu durata de viața nelimitată, rezistent la un ciclu infinit de sterilizări cu bariera microbiologică formată dintr-un disc din plastic autoclavabil cu geometrie speciala, labirint, pentru oprirea a minim 99,9999% a gemenilor cu o durată de utilizare nelimitată pentru sterilizare și depozitare sterilă container fără risc de perforare cu obiecte ascuțite Pensă de prehensiune fenestrată bipolară de tip CLERMONT-FERRAND – 2 buc rotativă 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru vârf rotungit fălci lungi, striate fin fenestrată pe toată lungimea fălcilor atraumatică mâner cu conector bipolar, din plastic, fără clichet teaca izolată, cu suport spălare cu dop dimensiunile 5 mm lungime 35-37 cm Pensa vasculară laparoscopică – 1 buc model lung lungimea branselor minim 10 mm adâncimea branselor minim 2,5 mm tubusul drept, cu mâner axial cremaliera cu siguranță mărimea 10 mm lungimea 30-43 cm Telescope optic 30° – 1 buc Posibilitate de vizualizare NIR/ICG 4K diametru 10 mm lungime 30 -33 cm transmisie lumina prin fibra optica încorporată compatibil cu sursa de lumină și camera video endoscopica Aplicator clipuri L – XL , 1 buc Diametru 10 mm Lungime 33-36 cm Autoclavabil, fălci rotative. Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, marimea L(6 cleme per cartuș) – 1400 cartușe. Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, marimea XL(6 cleme per cartuș) - 1400 cartușe. Platformă energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii – 1 buc Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație generală. Canale de ieșire minim: Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri Bipolar și sigilare vase - 2 iesiri Comutator de mână - da Comutator de picior bipolar și sigilare vase - da Comutator de picior monopolar - da Moduri de lucru: Monopolar Tăiere pură ≥ 300 W Tăiere blend ≥ 200 W Coagulare Fulguratie ≥ 120 W Coagulare Soft ≥ 120 W Spray pentru hemostaza ≥ 100 W Bipolar Tăiere pură (rezecție sau vaporizare) ≥ 300 W Taiere cu coagulare (rezecție sau vaporizare) ≥ 150 W Coagulare ≥ 90 W Sigilare vase (”Ligasure” sau ”EnSeal”, sau ”Thunderbeat”) - Sigileaza vase de sânge şi limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor. - Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut (”Tissue Sensing Technology” sau ”Adaptive Tissue Technology” sau ” Intelligent Tissue Monitoring” Aplicații chirurgicale minim 60 de programe. Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite ( Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, Laparoscopic) Afișare separat în minim 4 cadrane Funcţie de autotestare - da Indicatoare - acustic, vizual. Control volum sunet - da Soft încorporat de rezecție bipolara in mediul salin – da Funcții suplimentare: - Prize de lucru tip «plug and play» recunosc automat instrumentarul de lucru si cu configurare de energie automata - Recunoaştere automată a finalizarii ciclului de Sigilare vase (”Ligasure” sau ”EnSeal” sau ”Thunderbeat”) și sunet de finalizare a ciclului - Comunicare interactivă de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase Accesorii: - Cablu de alimentare - 2 buc. - Comutator de picior cu un singur circuit pentru control bipolar, cu cablu de conectare inclus - 2 buc. - Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc. - Electrod neutru reutilizabil, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc. - Mâner monopolar (creion) reutilizabil pentru electrod, cu minim două butoane de operare, cablu de min. 3 m, minim 50 de cicluri de autoclavare - 20 buc - Set de electrozi (min 5 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, buclă, lama, ac..etc), reutilizabili - 5 seturi - Cablu monopolar HF cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc. - Cablu bipolar HF, cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc. - Pensetă bipolara tip baionetă, antiaderentă, vârf 7-8 mm, lungime 19-25 cm, cu cablu de interconectare minim 3 metri, reutilizabilă, autoclavabilă – 1 buc - Pensetă bipolara tip baionetă cu orificiu pentru irigare, antiaderentă, vârf 7-8 mm, lungime 19-25 cm, cu cablu de interconectare minim 3 metri, reutilizabilă, autoclavabilă – 1 buc - Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci tocite drepte, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc - Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc - Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în operații deschise și laparoscopie, lungime 20-25 cm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 12 buc. - Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 43-46 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 18 buc Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Troliu laparoscopic 3D + accesorii conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Troliu laparoscopic 3D + accesorii | Troliu laparoscopic 3D + accesorii | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________