# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea echipament medical  de laborator pentru anul 2020

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Hotă cu flux laminar. Biological safety cabinet Class II A | buc | 2 | Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2. Control controlat de microprocessor, sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat, control automat al volumului de flux prezentat. Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic. Filtre HEPA. Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB. Flux aer mai mult de 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării -da. Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze | 184307.20 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | Termostat | buc | 2 | Acest grup de produse înclude dispozitivele care produc încălzire şi răcorire pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. Dispozitivele incluse aici sunt autonome, cu camere pentru păstrarea mostrelor; unele testează nu numai acizi nucleari. Termostat utilizat în laborator. Capacitate-80 l ± 5 l. Domeniul de temperatură -programabil = 5 -70°C; Rezoluția de programare≤ 1 grad. Afișaj- graphic. Control- Microprocesor. Alimentarea-220 V, 50 Hz. Construcția interioară -din oțel inox. Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 220V, 50 Hz. | 182400.00 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) | buc | 1 | Sterilizatoare fără ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală Construcția interioară- din oțel AISI 316L. Exterior- metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire- da. Alarme- acustică vizuală. Durata sterilizartii reglabilă- da. Control- Microprocesor . Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă – da. Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare- da. Suprafata exterioara - să nu se încălzească | 194400.00 |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Sistem pentru prepararea mediilor ( 85ºC) Аппарат для свертывания питательных сред АСПС-01 (АСИС) | buc | 2 | Sistem pentru prepararea mediilor cu suporturi pentru tuburi. Intervalul de teperatură (metric) +30-+95ºC Setări de temperatură digital Setarea digitală a timpului1 min - 96 ore Devierea temperaturii în interior cu cea fixată nu mai mult de 2% Alimentarea-220-230V Volumul camerei45 L Numărul de locuri în stand-180 -200. Dimensiunile tuburilor (lungime x diametru) 170mm x 18mm. Stabilitatea temperaturii-±0.1 °C | 64000.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 625 107.20 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 0_.05.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Mai - Decembrie 2020,  DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 Decembrie 2020

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Ultimul raport financiar | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5. | Licența de activitate și anexa | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |
| 6. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Original sau Copia- Confirmată prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 9. | Garanția penru ofertă | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |

p

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Ludmila Negrescul

tel: 022 572 213