Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) mobil cu accesorii specializate

| Parametrul |  |  | Specificația |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere |  |  | dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă |
| Frecvența |  |  | cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz |
| Canale de ieșire: | Monopolar |  | izolat |
|  | Comutator de mînă |  | inclus |
|  | Comutator de picior |  | pedală dublă (taiere, coagulare) |
|  | Bipolar |  | da |
| Moduri de lucru: | Monopolar: | Tăiere: | Putere maximă- 250 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 950V |
|  |  | Coagulare: | Putere maximă- 120 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 470V |
|  | Bipolar | Coagulare: | Putere maximă- 120 W |
|  |  |  | Tensiune maximă- 175V |
| Regimuri de lucru preselectate | Blend, strong, standart, macro, micro, resection |  | da |
| Posibilitatea de lucru in regim Gastro optional | Argon |  | Prezentarea dovezei ca permite aceasta optiune - in brosura, manual de utilizare |
|  | Gastro loop |  | Prezentarea dovezei ca permite aceasta optiune - in brosura, manual de utilizare |
|  | Gastro cutit |  | Prezentarea dovezei ca permite aceasta optiune - in brosura, manual de utilizare |
| Funcţie de autotestare | la pornire |  | da |
|  | continu în timpul manipulării |  | da |
| Canal de ieșire independentă |  |  | da |
| Indicarea și monitoring a electrodului neutru |  |  | da |
| Posibilitate de conectarea a electrodului neutru de unica folosinta |  |  | da |
| Sistem integrat de siguranță |  |  | da |
| Prezenta modului de control a zonei de carbonizare in regimul de taiere in nivele - |  | minim 10 | da |
| Aplicatii disponibile | Ginecologice |  | da |
|  | Chirurgicale |  | da |
|  | Endochirurgicale/ Gastrice |  | da |
|  | Dermatologice |  | da |
|  | Urologie |  | da |
|  | Plastie |  | da |
|  | Toracal |  | da |
|  | Vascular |  | da |
| Indicatoare: |  |  | acustic |
|  |  |  | vizual |
| Control volum sunet |  |  | da |
| Troleu din inox |  | 4 roți | da |
| Frîne |  | minim 2 | da |
| Coș pentru accesorii la troleu |  | 1 buc | da |
| Miner pentru control |  | 1 buc | da |
| Loc pentru pedala dubla |  | 1 buc | da |
| Port pentru egalarea potentialului |  | 2 buc | da |
| Cablu pentru egalarea potentialuliui si impamintare |  | 2 buc | da |
| Cablu electrod neutru autoclavabile minim 4 m |  | 1 buc | da |
| Electrod netru din cauciuc autoclavabil |  | 2 buc | da |
| Bisturiu electronic cu doua butoane autoclavabile diametru instrumentului 4 mm lungimea cablului minim 4 m |  | 2 buc | da |
| Electrod bila 15 cm | Diametru - 4mm, 6 mm | 2 buc | da |
| Electrod bila 7-8 cm | Diametru - 5mm | 5 buc | da |
| Electrod cutit 4 mm, autoclavabil | Scurt 7-8 cm | 5 buc | da |
| Electrod ac 4 mm, autoclavabil | Scurt 7-8 cm | 5 buc | da |
| Electrod prelungitor p/u lectrozi mici de 4 mm autoclavabili |  | 1 buc | da |
| Eletrod de unica folosinta aria activa 160 cm2 |  | 100 buc | da |
| Penceta autoclavabila lungimea minim 160 mm autoclavabila |  | 2 buc | da |
| Cablu p/u penceta autoclavabil lungimea minim 4 m |  | 1 buc | da |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit |  | Da |  |
| Anul fabricarii 2018 sau 2019 |  | Da |  |
| Manual de utilizare in romana |  |  |  |
|  |  | 1 buc | Da, se va prezenta la livrare |