Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

- INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

- Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

- Secţiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

3) capacitatea economică şi financiară;

4) capacitatea tehnică;

5) standarde de asigurare a calității;

6) standarde de protecție a mediului.

21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

- Secţiunea a 3-a

- Pregătirea/Elaborarea ofertelor

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 89 din 16.11.2021 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a Necesarului de piese de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2022,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  Necesarului de piese de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2022, prin procedura de achiziție – Licitație deschisă, pentru o durată de 120  zile, (o sută douăzeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul:_________________

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

1. Descriere generală. Informaţii

Achiziționarea _________________ necesară secțiilor și direcțiilor din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

Bunurile vor fi livrate și ambalate corespunzător, fără deteriorări și lipsuri.

Livrarea va avea loc pe tot parcursul anului 2022, în termen de pînă la 30 zile după solicitare..

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Documente ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în anexa nr.22 (Specificaţii tehnice).

.

- Mostre

Mostrele se vor prezenta în decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare. Solicitarea poate fi electronică (la adresa de e-mail indicată în documentele de ofertă al operatorului sau prin scrisoare). Mostrele prezentate se vor păstra la sediul Autorității Contractante până la emiterea Deciziei grupului de lucru și expirarea termenului de Contestare. Mostrele desemnate câștigătoare vor rămîne la sediul Autorității Contractante până la executarea contractului pentru pozițiile corespunzătoare.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va încărca prin intermediul SIA RSAP documentele indicate în pct. 16 al Anunțului de participare.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificatele CE (pentru loturile unde în specificație e indicat Certificat CE) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Declarație de conformitate sau document echivalent (pentru loturile la care nu este indicat în specificație certificatul CE) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză; - * În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe propria răspundere privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termenul de garanție conform specificației tehnice, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |

Autoritatea contractantă:  IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Președinteșe grupului de lucru:     Alexandru Ferdohleb

Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

|  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069) |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 2: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800) |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 3: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900) |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 4: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614) |  |  |  | Compatibil cu uscatorul dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 5: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628) |  |  |  | Compatibil cu uscatorul dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 6: Cartuș filtru aer,compresor GA22MED (1613872000) |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 7: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) |  |  |  | Compatibil cu uscatorul dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 8: Filtru ulei compresor KS 124, (223489) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 9: Ulei AEON 3000SP, (250531A ) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 10: Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. In set cu separatorul trebuie să fie 2 garnituri(garnitura jos, garnitura sus). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 11: Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 12: Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177) |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 13: Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197) |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 14: Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187) |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 15: Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644) |  |  |  | Compatibil generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 16: Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654) |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 17: Cartuș filtru aer IMT F 012 |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 18: Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124 |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 19: Set de mentenanța valva termostatica compresor KS 124 |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Setul va include: Valva termostatica (221461), Pahar pentru valva termostatica (223046), Arc pentru valva termostatica (222981). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 20: Set de mentenanța valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Setul va include: Body kit gaskets (A 224079), Prop. control unit (B 224077), ISG valve (C 224067), Main control units (D 224081), ISG2N kit gaskets (F 224082), NC solenoid valve + coil (G 210077), Solenoid valve NO + coil (H 224086), Solenoid valve NC + coil (I 224087). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 21: Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 22: Sensor de oxigen OC-40, generator IMT PO 3551 |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și calibrare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 23: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 24: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 25: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 26: Cartuș filtru aer,compresor ZT 45FF (1613 7407 00) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 27: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Ulei ROTO-Z (2908850101) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 28: Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006) |  |  |  | Compatibil cu rezervorul de aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 29: Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106) |  |  |  | Compatibil cu rezervorul de aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 30: Kit service Generator OGP35 (2904500282) |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 31: Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) |  |  |  | Compatibil cu rezervorul de oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 32: Toba de esapament pentru generator IMT-POC 8600 med |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT-POC 8600 med. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. |  |  |
| Lot 33: Toba de esapament pentru generator OGP 35 |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. |  |  |
| Lot 34: Cartus filtru steril pentru oxigen A3051MS |  |  |  | Compatibil cu rezervorul de oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 35: Cărtuș pentru filtru aer H15 (Cărtuș EH15 ) |  |  |  | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 36: Cartuș pentru filtru aer C15(Cărtuș EC15) |  |  |  | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 37: Cartuș filtru VBA-2B-BE, compresor DZNDT 1000/750 |  |  |  | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 38: Cartuș pentru filtru aer HF1-24 (Cărtuș E1-24) |  |  |  | Compatibil cu compresorul DET 200/90 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 39: Cartuș pentru filtru aer HF7-12 (Cărtuș E7-12) |  |  |  | Compatibil cu compresorul DET 200/90. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 40: Filtru ulei pentru mVAC 500 (0531000002) |  |  |  | Compatibil cu sistemul de vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 41: AGSS plug, straight, 23 mm nozzle, DIN EN 737-2/4 (902.071) |  |  |  | Compatibil cu priza pentru gaze medicale AGSS standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 42: Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612) |  |  |  | Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 43: Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613) |  |  |  | Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 44: Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611) |  |  |  | Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 45: Reductor pentru butelii de bioxid de carbon (REF D44244-03D-462C ) |  |  |  | Pentru bioxid de carbon medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire NIST-connection acc. to EN 739; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 bar, +- 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor DIN 477”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 46: Reductor pentru butelii de oxigen medical |  |  |  | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Conector pentru canula nazală; Reglator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 47: Capac de protecție butelie de oxigen |  |  |  | Pentru butelii de oxigen de volum 40L; Culoare albastra; Tip de material plastic; Fir pentru fixare la butelie; Dimensiuni 132x86 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 48: Capac de protecție pentru butelie de bioxid de carbon |  |  |  | Pentru butelii de bioxid de carbon cu volum de 40L; Culoarea neagra; Tip de material plastic; Fir pentru fixare la butelie; Dimensiuni 132x86 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 49: Valva pneumatica, OGP 35 (ref: 52000209) |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35. Tensiune de alimentare 24V DC; Persiunea de operare minim 1.5 - 8 bar Intervalul de temperatura minim +5°C - +50°C Diametrul orificiului 4 mm; Dimensiuni: Lungime 100 mm; Lățime 18 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite. Instalare de către agentul economic câștigător. |  |  |
| Lot 50: Kit de mentenanța pentru reductor butelie de oxigen SAN-O-SUB |  |  |  | Compatibil cu reductorul SAN-O-SUB Kitul va contine: Valve Seat M12 Sanosub – 1 Buc; Upperspindle Sanosub – 1 Buc; Teflon Ring Sanosub – 1 Buc; Spring Valve Handle Sanosub – 1 Buc; Nylon Ring For Valve Handle Sanosub – 1 Buc; Lock Nut For Valve Handlesanosub – 1 Buc; Lock Nut For Upperspindle Sanosub – 1 Buc; Rounded Rubber Knob Black – 1 Buc; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului sau alte acte confermative care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Instalare de către agentul economic câștigător. |  |  |
| Lot 51: Furtun de presiune înaltă, pentru oxigen medical |  |  |  | Furtun de presiune înaltă, pentru încărcarea buteliilor cu oxigen medical; Pentru oxigen medical; Ieșire și intrare furtun 3/4G; Presiunea de lucru ≥ 200 bar; Lungime 1-1,5 m; Presiunea maximă ≥ 250 bar; Garnitura pentru ieșire și intrare furtun - 10 buc; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. |  |  |
| Lot 52: Reductor pentru traseu de oxigen |  |  |  | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 16 bar; Presiunea de ieșire 0 - 6 bar; Posibilitatea reglarii presiunii de iesire. Debit maximal ≥ 150 m3/ora; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 53: Valva pentru evacuare condensat cu evacuare automată |  |  |  | Pentru aer comprimat; Tensiune de alimentare 220 V; Reglarea frecvenței și duratei de evacuare a condensatului; Posibilitate de conectare la conducta cu diametrul 1/2 inch; Presiune maximală admisă ≥ 15 bar; Indicator ON/OFF; Buton TEST pentru testare; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 54: Flanșă de jos, pentru rezervor cu zeolit generator IMT PO 3550 |  |  |  | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător Instalare include lucrari de evacuare zeolit din rezervor de oxigen, sudura, incarcare ziolit inapoi in rezervor. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 55: Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS12-LR-AGH-D7-LD-AS) |  |  |  | Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 21 bar; Presiunea maximă de ieșire 12 bar; Sub-base G1 1/2; Long rotary knob; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 56: Senzor de oxigen / ref: OOM201 |  |  |  | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  |  |
| Lot 57: Kit de mentenanta +intalare pentru Drager Fabius Plus |  |  |  | Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 58: Kit de mentenanta +intalare pentru Drager Plus XL |  |  |  | Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus XL. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 59: Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053 |  |  |  | Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Produs în 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 60: Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet Flow ic 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Update la soft pina la cea mai noua versiune. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 61: Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori |  |  |  | Compatibil cu Maquet HL 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Acumulatori compatibili cu Maquet HL 20. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 62: Acumulatori pentru Maquet Cardiohelp |  |  |  | Compatibil cu Maquet Cardiohelp. Produs în 2022.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 63: Set sensor "Venous Probe" cu cablu pentru Maquet Cardiohelp |  |  |  | Compatibil cu Maquet Cardiohelp. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 64: Sensor de presiune inspir+instalare pentru Maquet Flow-I C20 |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet Flow-i C20. Instalarea sonsorului de catre inginer certificat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 65: Set buton de rotire FiO2 pentru gas Blender EGB 40 |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet EGB 40. Instalarea setului de catre inginer certificat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 66: Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K |  |  |  | Cu cablu interconectare cu lungimea minim 30 cm cu suport de fixare pentru masina de anestezie Drager Fabius Plus. Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 67: Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta |  |  |  | Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 68: Modul AION Gaz Analizator cu instalare |  |  |  | Modul AION Gaz Analizator compatibil cu masina de anestezie Maquet Flow-i C20. Instalarea sonsorului de catre inginer certificat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 69: Cablu de conectare a lamelei la videomonitor |  |  |  | Compatibil cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC 8403 ZX. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 70: Drill intranazal: curbat ref. code 252571 |  |  |  | Drill intranazal curbat, compatibil cu dispozitivul Karl Storz Unidrive SIII ENT aflat in dotare. Ref. code 252571. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 71: Cablu fibrooptic ref.code 80663523 |  |  |  | Compatibil cu sursa de lumina Xenon Nova 300, Karl Storz. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 72: Ulei pentru intretinerea instrumentelor chirurgicale |  |  |  | Ulei pentru intretinerea instrumentelor chirurgicale,cu dozator, pentru jonctiuni si partile mobile ale instrumentelor, fara silicon, fara colorare sau formarea de cruste pe suprafetele instrumentului, potrivit metodelor de sterilizare conform standardului EN ISO 17665, ambalaj 400-500ml. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 73: Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului |  |  |  | Din material rezistent la factori chimici (dezinfectanti), impermeabil, ignifug, sigur in utilizarea cu suprafata superioara glisanta ce permite mutarea pacientului prin alunecare intre pat si brancarda, masa de operatii, masa de investigatii. Suprafata inferioara cu benzi antiderapante. Lungimea: cca 190+/-20 cm; Latimea 55+/-5 cm; Grosimea 0,8+/- 0,2 cm; Greutatea pacient maxim 135kg. |  |  |
| Lot 74: Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului |  |  |  | Din material rezistent la factori chimici (dezinfectanti), impermeabil, ignifug, sigur in utilizarea cu suprafata superioara glisanta ce permite mutarea pacientului prin alunecare intre pat si brancarda, masa de operatii, masa de investigatii. Suprafata inferioara cu benzi antiderapante. Lungimea: cca 225+/-15 cm; Latimea 60+/-5 cm; Grosimea 0,6+/- 0,1 cm; Greutatea pacient maxim 240kg. |  |  |
| Lot 75: Saltea de silicon tip plasa 536x250 |  |  |  | 536x250 Silicon, echivalent cu ref.code Aesculap JF941, compatibil cu containerele Aesculap aflate in dotare |  |  |
| Lot 76: Saltea de silicon tip plasa 240x250 |  |  |  | 240x250 Silicon, echivalent cu ref.code Aesculap JF941, compatibil cu containerele Aesculap aflate in dotare |  |  |
| Lot 77: Filtru PTFE pentru contrainer instrumentar chirurgical |  |  |  | Politetrafluoretilen, PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare, echivalent cu ref.code Aesculap JK090, compatibile cu containerele Aesculap aflate in dotare |  |  |
| Lot 78: Filtru conttainer instrumentar chirurgical seria PRIMELINE |  |  |  | Filtru container instrumentar chirurgical seria PRIMELINE minim 5000 cicluri de sterilizare, echivalent cu ref. code Aesculap JP050, compatibile cu containerele Aesculap seria PRIMELINE aflate in dotare |  |  |
| Lot 79: Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului, 2000 ml |  |  |  | Compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. Volum 2000 ml, material Polysulphone, reutilizabil. Sterilizabil pana la 134°C. |  |  |
| Lot 80: Piesa de mana curbata scurta ref. code 94-106 |  |  |  | Piesa cu lungimea de lucru de 49,5mm, lungimea totala 255,5mm, greutatea nu mai mult de 175 gr, diametrul intern 1,4mm, diametrul extern 2,2mm, pentru 25rHz cu aspiratia interna centrala si irigarea externa, material maner din aluminiu.Reutilizabil, autoclavabil la 134 °C, cu nivel foarte mic de incalzire, compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. |  |  |
| Lot 81: Cablu de conectare piesa de mana curbata scurta ref. code 240K0094 |  |  |  | Cablu cu lungimea de 5m, priza unghi, compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300 |  |  |
| Lot 82: Capac pentru butelie |  |  |  | Capac pentru butelie ref. code 300N0100, material polyamide, compatibil cu butelie din plastic pentru colectarea aspiratului 2000ml a unitatii de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. |  |  |
| Lot 83: Filtru antibacterial |  |  |  | Filtru antibacterial de unica folosinta, compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. |  |  |
| Lot 84: Sistem furtune pentru aspiratie si irigatie ref. code 700S0316 |  |  |  | Sistem de furtune pentru aspiratie si irigatie, de unica folosinta, lungimea 5 m. Format din 2 tuburi, unul pentru aspiratie, altul pentru irigatie, cu ac din plastic pentru picuratoare. Compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. |  |  |
| Lot 85: Kit de mentenanta 1 an+instalare |  |  |  |  |  |  |
| Lot 85.1: 195274 Level sensor RED+803480 Occluder Module+5785 Air Sensor 1/4"x1/16"+Roller pump plastic lid assembly, 6 inch pump 803719(1)+801293 Molded Lid Hinge, 6 inch pump+801221 MEMBRANE DISPLAY PANEL APS(3)+magnetic cover |  |  |  | Pentru dispozitivul Terumo System. 1. Componenta kitului: Sensor de nivel RED compatibil cu sistemul de perfuziologie System One, Modul de ocludere compatibil cu sistemul de perfuziologie System One, Sensor de bule compatibil cu sistemul de perfuziologie System One, Capac din plastic pentru pompa centrifugala, Balama pentru capacul pompei centrifugale, Capac colorat pentru pompa centrifugala, Ecran membrana pentru pompa centrifugala, Capac magnetic pentru pompa centrifugala. Instalare de catre inginer certificat de producator cu acte confirmative. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 86: Palete getabile adezive pentru adult compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H315 P-510 |  |  |  | Palete getabile adezive pentru adult compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H315 P-510.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 87: Palete getabile adezive pentru copii compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H316 P-512 |  |  |  | Palete getabile adezive pentru copii compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H316 P-512.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 88: Cablu adaptor compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code JC-755V |  |  |  | Cablu adaptor compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code JC-755V.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 89: Miner pentru lampa chirurgicala |  |  |  | Miner pentru lampa de operatii Merivaara MeriLED L5. REF: 014-002, material miner- PEI (Polieterimida). Autoclavabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. . |  |  |
| Lot 90: Cablu interconectare pentru instrumente bipolare |  |  |  | Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 91: Cablu interconectare electrod netru |  |  |  | Cablu inteconectare electrod netru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205 20. Electrod neutru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. . |  |  |
| Lot 92: Cablu interconectare pentru instrumente monopolare |  |  |  | Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. diametrul interior al conectorului catre instrument: 4 mm, lungime conector instrument 21mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. . |  |  |
| Lot 93: Cap camera laparoscopica Richard Wolf + cablu interconectare |  |  |  | Cap-camera laparoscopica cu cablu de interconectare lungime 3 metri, REF:85525922 compatibila cu videoprocesorul Richard Wolf Endocam Logic HD, 5525108. Tip senzor- 3CCD Rezolutia FullHD- 1080p. Formatul imaginii 16:9. Autoclavabila, sterilizabila. |  |  |
| Lot 94: Duza pentru videorectoscop |  |  |  | Duza penntru rectoscop compatibila cu rectoscopul Karl Storz existent in institutie. REF: 40924 B.Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 95: Sensor de oxigen (ref: OOM202) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 96: Hepa filtru (Ref: KB030100) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 97: Turbina (ref:KY641400) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 98: O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 99: Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 100: Placa de bază pentru Monnal T75 (Ref: YR128200) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Instalarea piesei de catre reprezentantul economic cu efectuarea lucrarilor aferente necesare pentru punerea in lucru a placii de baza la ventilatorul respectiv. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 101: Sensor de oxigen (Ref:MX01049) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 102: Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 103: Senzor de oxigen type MOX3 |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 104: Senzor de oxigen (ref: 6640044) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 105: Senzor de oxigen (ref: 396200) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 106: Set Circuit respirator reutilizabil din silicon, sterilizabil |  |  |  | Compatibil cu Dispozitivele de ventilare pulmonara pentru adulti. Diametrul tuburilor 22mm. Componența setului: 4 tuburi 0.8m-1m, 1 tub 0.4m-0.6m, piesa Y cu porturi pentru senzor de temperatură, 2 capcane de apă. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 107: Baterii tip C |  |  |  | Anul de producere 2022 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 108: Baterii tip 6F22 |  |  |  | Anul de producere 2022. Capacitatea 1 Ah. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 109: Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Lungimea minimum 1m. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 110: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Lungimea calului minim 2m. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 111: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 112: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 113: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 2.400070) |  |  |  | Compatibil cu Electrocardiograful Schiller, Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 114: Arterial connection cable (ref: PC80150) |  |  |  | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 115: Injectate sensor cable (ref: PC80109) |  |  |  | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 116: Pressure cable (ref: PMK-206) |  |  |  | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 117: Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B¦Braun |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 118: Acumulator (ref: SB-671P) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Produs în 2022.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 119: Lead-Acid Battery (ref: 5947697) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 120: Acumulator 14.4V 36Wh |  |  |  | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Produs în 2022.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 121: Acumulator KAN Ni-MH 12v, 10x1xAA, 1800mah |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. portabil HEYER POPRT +. Produs în 2022. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Conectorul tip Tamiya male. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 122: Set circuit respirator adult, sterilizabil |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. portabil HEYER POPRT +. Componența setului: tub silicon adult, diametrul 22mm, lungimea minim 1m; valva respiratorie; tub pentru controlul presiunii; senzor de flux; tuburi pentru controlul fluxului; conector cot 90 grade. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 123: Piesă Y |  |  |  | Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură. Sterilizabil. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 124: Borcan pentru debitmetru tip Bobrov tip Greggersen (ref: 900.922) |  |  |  | Compatibil cu Debitmetru tip Bobrov din dotarea instituției. Sterilizabil. Volumul 250 ml, gradat cu nivel minim și maxim pentru lichid. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 125: HOUSING UPPER PART PCP (ref: 34522103) |  |  |  | Compatibil cu dispozitivul B¦Braun Perfusor Compact Plus. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126: Piese Cobas C311 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 126.1: KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311 |  |  |  | REF:5182522001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.2: KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311 |  |  |  | REF:5182549001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.3: DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 |  |  |  | REF:11561677001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.4: Lamp Halogen Assy 12V/50W |  |  |  | REF:4813707001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.5: Cell Set cobas C 311 |  |  |  | REF:4555040001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.6: Cartridge NA, Na Electrod |  |  |  | REF:10825468001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.7: Cartridge K, K Electrod |  |  |  | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.8: Cartridge Cl, Cl Electrod |  |  |  | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.9: Reference Electrode, Electrod de referinta |  |  |  | REF:3149501001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.10: Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni |  |  |  | REF:11404954001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 126.11: Set filtre și membrană p-u Cobas C311 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 127: Piese Cobas e801 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 127.1: Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 127.2: Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 127.3: UV-Lamp WSU II |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 127.4: Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 127.5: Set filtre și membrană p-u Cobas PRO |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 128: Piese pentru XN-1000 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 128.1: Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-1000 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 128.2: XN TRAY KIT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 129: Lampa halogena p/u CS-2100i |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 130: Piese pentru BS-2000M |  |  |  |  |  |  |
| Lot 130.1: BS-2000M Preventive maintenance kit(PRO) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 130.2: Kit mentenanță sistem purificare apă |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 131: Piese pentru Yumizen H500 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 131.1: Kit mentenanță Yumizen H500 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 131.2: Cameră de măsurare |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 132: Piese pentru Pentra C400 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 132.1: Kit mentenanță Pentra C400 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 132.2: Lampă halogen Pentra C400 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 132.3: Reagent level detection board |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 133: Upgrade software și hardware pentru analizatorul Luminex 200 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Luminex 200. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Efectuare upgrade de către furnizor. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 134: Set acumulatori pentru injector Comecer IRIS |  |  |  | Compatibil cu injectorul COMECER IRIS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalare de către furnizor. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 135: Set acumulatori pentru PDU Mediso |  |  |  | Compatibil cu PDU Mediso. Anul producerii - 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalare de către furnizor. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 136: Set mentenanță 1 an iPrep |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Invitrogen iPrep. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare și mentenanță de către furnizor. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 137: Lampă halogen 8V, 20W |  |  |  | Ref: 64255. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 138: Acumulator 12V, 7,2Ah |  |  |  | Ref: GP1272. Termen de garantie 24 luni din momentul livrarii. Produs în 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 139: Acumulator 12V, 9Ah |  |  |  | Ref: HR1234. Termen de garantie 24 luni din momentul livrarii. Produs în 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 140: Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. |  |  |  | Compatibil cu sistemul de vitreotomie Alcon CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. Lungimea minim 3 metri, suprafața din silicon flexibil, cu izolarea interconectorilor electrici. Conform recomandărilor producătorului.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 141: Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor |  |  |  | Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 142: Modulul de alimentare pentru ultrasonograful Acuson X300 Siemens, Ref: 10429578, X300 PE DC/DC_128CH |  |  |  | Cu instalare și calibrare. Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Conform recomandărilor producătorului.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 143: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202 |  |  |  | Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 144: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600 |  |  |  | Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 145: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G |  |  |  | Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 146: Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 147: Cuplare filtru de apa p/u protecția pompei de apa |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 148: Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic ,în partea din față a dispozitivului de terapie |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 149: Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 150: Traductor micro-convex UST-9102U-3.5 |  |  |  | Diapazonul frecvența de lucru 2.5-6.0 Mhz, unghiul câmpului de scanare 90°. Compatibil cu ultrasonograful Aloka ProSound 6 și unitate de litotritie ultrasonică Modulith SLK. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 151: Set căști pentru Interacoustics AC40 |  |  |  | Compatibil cu audiometru Interacoustics AC40. Ref: Radioear 3045 - 1 bucată, Ref: Radioear B-71 - 1 bucată, În set cu cabluri de conectare la audiometru. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 152: Traductor convex CH5-2 |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz, unghiul câmpului de scanare 66°. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 153: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) pentru UPS Eaton 9533 |  |  |  | Ref: NP7-12L-TW lungimea maxima (mm): 151 , înălțimea maxima (mm): 98, lățimea maxima (mm): 65. Produs în 2022. Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 154: Set de potențiometre pentru Artis Zee Biplane |  |  |  | potențiometru detector Ref:06465590 (p/n Siemens), potențiometru colimator Ref:7755531 (p/n Siemens) Compatibil cu angiograful Artis Zee Biplane, SIEMENS. Cu instalare și calibrarei. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 155: Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533 |  |  |  | Compatibil cu AXIOM Sensis XP și masa angiografului Artis Zee Biplane, SIEMENS. Lungimea 3,8 m, 16 pini, pentru 10 electrozi. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 156: Set de acumulatori pentru pedala wireless XRay FSW, Siemens Artis Zee Floor |  |  |  | acumulator P/N: 04787789. Compatibil cu angiograful Artis Zee Floor, SIEMENS. Cu instalare și calibrarei. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 157: Set de acumulatori pentru sistemul de neuronavigare BrainLAB Curve, P/N:19908-83 |  |  |  | Set din doi acumulatori. Instalare și calibrările necesare. Compatibil cu sistemul de neuronavigare BrainLAB Curve. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 158: Transductor sectorial 3S-RS pentru GE Vivid e |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Diapazonul frecvența de lucru 1.5 – 3.6 MHz, unghiul câmpului de scanare 90°. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 159: Transductor transesofagian pediatric PET-508MA pentru Toshiba Artida SSH-880CV |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 90°.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 160: Multiplicator pentru 3 transductori compatibil cu GE Vivid e |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 161: Transductor convex 4C-RS pentru GE Vivid e |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Diapazonul frecvența de lucru 2 – 5.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 58°. Conform recomandărilor producătorului.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 162: Transductor liniar VF10-5 |  |  |  | Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz.Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 163: Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 164: Cartuș filtrare 0.45 µm |  |  |  | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 165: Filtre 0.2 µm Soluscope S1 |  |  |  | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 166: Corp filtru DP 10" MONO și Nipel 1/2" alamă |  |  |  | Nipel 1/2" alamă pentru interconectare -1 bucată. Corp filtru DP 10" MONO -1 bucată. Dimensiuni de asamblare 1/2", Pentru cartuș filtru pentru apă din polipropilena 2,5x10'', Presiunea maximă de lucru 8 bar, Temperatura maximă de lucru 40°C. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 167: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 1mkm |  |  |  | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 168: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 5mkm |  |  |  | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 169: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 10mkm |  |  |  | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 170: SSD 2.5" 500GB |  |  |  | Ref: MZ-77E500BW Viteza citire 560 MB/s, Viteza scriere 530 MB/s. Termen de garanție minim 36 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 171: HDD 3.5" 500GB |  |  |  | Ref: ST500DM002 Viteza de rotaţie 7200 rpm, Buffer 16 MB. Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 172: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) Ref: GB-1271 |  |  |  | Ref: GB-1270. lungimea maxima a acumulatorului: 152, mm, lățimea maxima a acumulatorului: 96, mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 66 mm. Produs în 2022 Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 173: Set butoane/valve pentru TJF-145 |  |  |  | buton apă/aer - 1 bucată buton aspirație - 1 bucată Compatibil cu video duodenoscop TJF-145. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 174: Cablu S-Video |  |  |  | Cablu cu 2 conectori de tip S-Video male, Lungimea 10-15 metri, Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |
| Lot 175: Presostat aer, 24881-0032 |  |  |  | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. REF.:(24881-0032). |  |  |
| Lot 176: Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) |  |  |
| Lot 177: Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL, Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 178: Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 179: Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 180: Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: PXB-B392 |  |  |
| Lot 181: Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 182750 |  |  |
| Lot 182: Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 183: Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 184: Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 185: Ace pentru injecție H2O2 |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 186: O-ring, conector temperatură înaltă |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |
| Lot 187: Gel garnitură ușă |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 188: Level Controller, DC 10-35V, FTL20-012D |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.:(010085038). |  |  |
| Lot 189: Valva de control pneumatica, 24VDC |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3 |  |  |
| Lot 190: Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) |  |  |  | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) |  |  |
| Lot 191: Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 |  |  |  | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 192: Garnitura usa (Silicone door gasket) - Plusteam TBT 1L |  |  |  | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 193: Termoelement incalzitor Plusteam TBT 1L |  |  |  | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 194: Comutator pneumo-hidraulic,Plusteam TBT 1L |  |  |  | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 195: Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 |  |  |  | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 196: Element încălzitor p/t sterilizator Matachana S1008-E2. |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 197: Supapa de retur cu filtru din otel inoxidabil, VR9 |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 198: Ulei pentru pompă vacuum, ISO VG 100 |  |  |  | Ulei pentru pompe de vacuum, calitate superioară, ISO VG 100 |  |  |
| Lot 199: Element incalzitor (cod 22001) |  |  |  | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 200: Recipient de evacuare (cod 24006) |  |  |  | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |
| Lot 201: Cartus p/filtru fibra poliprop. PPF-10" Standart 10mcr |  |  |  | Cartuș pentru filtre de apă, fibre polipropilena 10mkn |  |  |
| Lot 202: Pompa de umplere a generatorului de abur |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: M1 |  |  |
| Lot 203: Baterie panel de control, lucru la temperaturi ridicate, Sterilizator Matachana S1008-E2 |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. Lucru pana la temperatura de +85C. |  |  |
| Lot 204: Sensor de presiune absoluta (0-4Bar) Ref: SP12 |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. Ref: SP12 |  |  |
| Lot 205: Filtru de carbune activ (ref: 14049350629) |  |  |  | Compatibil cu Histoprocesor Leica HistoCore Pearl. Marime 200x100mmx36mm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |
| Lot 206: Bloc de alimentare + instalare |  |  |  | Compatibil cu lampile chirurgicale Maquet Volista. REF:ARD568407565. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 1: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069) | Set | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 2: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800) | Set | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 3: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900) | Set | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 4: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614) | Set | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 5: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628) | Set | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 6: Cartuș filtru aer,compresor GA22MED (1613872000) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 7: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) | Set | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 8: Filtru ulei compresor KS 124, (223489) | Bucată | 7 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 9: Ulei AEON 3000SP, (250531A ) | Litrii | 260 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 10: Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 11: Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) | Bucată | 7 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 12: Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 13: Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 14: Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 15: Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 16: Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 17: Cartuș filtru aer IMT F 012 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 18: Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 19: Set de mentenanța valva termostatica compresor KS 124 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 20: Set de mentenanța valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 21: Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 22: Sensor de oxigen OC-40, generator IMT PO 3551 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 23: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200) | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 24: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100) | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 25: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320) | Set | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 26: Cartuș filtru aer,compresor ZT 45FF (1613 7407 00) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 27: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Ulei ROTO-Z (2908850101) | Litrii | 25 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 28: Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 29: Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 30: Kit service Generator OGP35 (2904500282) | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 31: Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 32: Toba de esapament pentru generator IMT-POC 8600 med | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 33: Toba de esapament pentru generator OGP 35 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 34: Cartus filtru steril pentru oxigen A3051MS | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 35: Cărtuș pentru filtru aer H15 (Cărtuș EH15 ) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 36: Cartuș pentru filtru aer C15(Cărtuș EC15) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 37: Cartuș filtru VBA-2B-BE, compresor DZNDT 1000/750 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 38: Cartuș pentru filtru aer HF1-24 (Cărtuș E1-24) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 39: Cartuș pentru filtru aer HF7-12 (Cărtuș E7-12) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 40: Filtru ulei pentru mVAC 500 (0531000002) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 41: AGSS plug, straight, 23 mm nozzle, DIN EN 737-2/4 (902.071) | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 42: Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612) | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 43: Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613) | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 44: Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611) | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 45: Reductor pentru butelii de bioxid de carbon (REF D44244-03D-462C ) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 46: Reductor pentru butelii de oxigen medical | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 47: Capac de protecție butelie de oxigen | Bucată | 35 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 48: Capac de protecție pentru butelie de bioxid de carbon | Bucată | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 49: Valva pneumatica, OGP 35 (ref: 52000209) | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 50: Kit de mentenanța pentru reductor butelie de oxigen SAN-O-SUB | Set | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 51: Furtun de presiune înaltă, pentru oxigen medical | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 52: Reductor pentru traseu de oxigen | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 53: Valva pentru evacuare condensat cu evacuare automată | Bucată | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 54: Flanșă de jos, pentru rezervor cu zeolit generator IMT PO 3550 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 55: Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS12-LR-AGH-D7-LD-AS) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 56: Senzor de oxigen / ref: OOM201 | Bucată | 30 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 57: Kit de mentenanta +intalare pentru Drager Fabius Plus | Set | 23 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 58: Kit de mentenanta +intalare pentru Drager Plus XL | Set | 11 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 59: Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053 | Bucată | 64 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 60: Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update | Set | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 61: Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori | Set | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 62: Acumulatori pentru Maquet Cardiohelp | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 63: Set sensor "Venous Probe" cu cablu pentru Maquet Cardiohelp | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 64: Sensor de presiune inspir+instalare pentru Maquet Flow-I C20 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 65: Set buton de rotire FiO2 pentru gas Blender EGB 40 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 66: Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 67: Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 68: Modul AION Gaz Analizator cu instalare | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 69: Cablu de conectare a lamelei la videomonitor | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 70: Drill intranazal: curbat ref. code 252571 | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 71: Cablu fibrooptic ref.code 80663523 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 72: Ulei pentru intretinerea instrumentelor chirurgicale | Bucată | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 73: Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului | Bucată | 8 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 74: Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 75: Saltea de silicon tip plasa 536x250 | Bucată | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 76: Saltea de silicon tip plasa 240x250 | Bucată | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 77: Filtru PTFE pentru contrainer instrumentar chirurgical | Bucată | 80 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 78: Filtru conttainer instrumentar chirurgical seria PRIMELINE | Bucată | 10 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 79: Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului, 2000 ml | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 80: Piesa de mana curbata scurta ref. code 94-106 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 81: Cablu de conectare piesa de mana curbata scurta ref. code 240K0094 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 82: Capac pentru butelie | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 83: Filtru antibacterial | Bucată | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 84: Sistem furtune pentru aspiratie si irigatie ref. code 700S0316 | Bucată | 48 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 85: Kit de mentenanta 1 an+instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 85.1: 195274 Level sensor RED+803480 Occluder Module+5785 Air Sensor 1/4"x1/16"+Roller pump plastic lid assembly, 6 inch pump 803719(1)+801293 Molded Lid Hinge, 6 inch pump+801221 MEMBRANE DISPLAY PANEL APS(3)+magnetic cover | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 86: Palete getabile adezive pentru adult compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H315 P-510 | Bucată | 50 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 87: Palete getabile adezive pentru copii compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H316 P-512 | Bucată | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 88: Cablu adaptor compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code JC-755V | Bucată | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 89: Miner pentru lampa chirurgicala | Bucată | 6 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 90: Cablu interconectare pentru instrumente bipolare | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 91: Cablu interconectare electrod netru | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 92: Cablu interconectare pentru instrumente monopolare | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 93: Cap camera laparoscopica Richard Wolf + cablu interconectare | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 94: Duza pentru videorectoscop | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 95: Sensor de oxigen (ref: OOM202) | Bucată | 33 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 96: Hepa filtru (Ref: KB030100) | Bucată | 31 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 97: Turbina (ref:KY641400) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 98: O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00) | Bucată | 8 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 99: Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 100: Placa de bază pentru Monnal T75 (Ref: YR128200) | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 101: Sensor de oxigen (Ref:MX01049) | Bucată | 40 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 102: Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) | Set | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 103: Senzor de oxigen type MOX3 | Bucată | 30 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 104: Senzor de oxigen (ref: 6640044) | Bucată | 7 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 105: Senzor de oxigen (ref: 396200) | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 106: Set Circuit respirator reutilizabil din silicon, sterilizabil | Set | 40 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 107: Baterii tip C | Bucată | 50 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 108: Baterii tip 6F22 | Bucată | 120 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 109: Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI) | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 110: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834) | Bucată | 20 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 111: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009) | Bucată | 15 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 112: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844) | Bucată | 15 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 113: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 2.400070) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 114: Arterial connection cable (ref: PC80150) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 115: Injectate sensor cable (ref: PC80109) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 116: Pressure cable (ref: PMK-206) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 117: Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B¦Braun | Bucată | 15 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 118: Acumulator (ref: SB-671P) | Bucată | 34 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 119: Lead-Acid Battery (ref: 5947697) | Bucată | 25 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 120: Acumulator 14.4V 36Wh | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 121: Acumulator KAN Ni-MH 12v, 10x1xAA, 1800mah | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 122: Set circuit respirator adult, sterilizabil | Set | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 123: Piesă Y | Bucată | 15 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 124: Borcan pentru debitmetru tip Bobrov tip Greggersen (ref: 900.922) | Bucată | 50 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 125: HOUSING UPPER PART PCP (ref: 34522103) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 126: Piese Cobas C311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 126.1: KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.2: KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.3: DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.4: Lamp Halogen Assy 12V/50W | Bucată | 6 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.5: Cell Set cobas C 311 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.6: Cartridge NA, Na Electrod | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.7: Cartridge K, K Electrod | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.8: Cartridge Cl, Cl Electrod | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.9: Reference Electrode, Electrod de referinta | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.10: Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 126.11: Set filtre și membrană p-u Cobas C311 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 127: Piese Cobas e801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 127.1: Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 127.2: Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 127.3: UV-Lamp WSU II | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 127.4: Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 127.5: Set filtre și membrană p-u Cobas PRO | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 128: Piese pentru XN-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 128.1: Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-1000 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 128.2: XN TRAY KIT | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 129: Lampa halogena p/u CS-2100i | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 130: Piese pentru BS-2000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 130.1: BS-2000M Preventive maintenance kit(PRO) | Set | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 130.2: Kit mentenanță sistem purificare apă | Bucată | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 131: Piese pentru Yumizen H500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 131.1: Kit mentenanță Yumizen H500 | Set | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 131.2: Cameră de măsurare | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 132: Piese pentru Pentra C400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 132.1: Kit mentenanță Pentra C400 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 132.2: Lampă halogen Pentra C400 | Bucată | 6 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 132.3: Reagent level detection board | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 133: Upgrade software și hardware pentru analizatorul Luminex 200 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 134: Set acumulatori pentru injector Comecer IRIS | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 135: Set acumulatori pentru PDU Mediso | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 136: Set mentenanță 1 an iPrep | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 137: Lampă halogen 8V, 20W | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 138: Acumulator 12V, 7,2Ah | Bucată | 36 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 139: Acumulator 12V, 9Ah | Bucată | 16 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 140: Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 141: Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 142: Modulul de alimentare pentru ultrasonograful Acuson X300 Siemens, Ref: 10429578, X300 PE DC/DC_128CH | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 143: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 144: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 145: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 146: Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 147: Cuplare filtru de apa p/u protecția pompei de apa | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 148: Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic ,în partea din față a dispozitivului de terapie | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 149: Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 150: Traductor micro-convex UST-9102U-3.5 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 151: Set căști pentru Interacoustics AC40 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 152: Traductor convex CH5-2 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 153: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) pentru UPS Eaton 9533 | Bucată | 144 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 154: Set de potențiometre pentru Artis Zee Biplane | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 155: Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 156: Set de acumulatori pentru pedala wireless XRay FSW, Siemens Artis Zee Floor | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 157: Set de acumulatori pentru sistemul de neuronavigare BrainLAB Curve, P/N:19908-83 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 158: Transductor sectorial 3S-RS pentru GE Vivid e | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 159: Transductor transesofagian pediatric PET-508MA pentru Toshiba Artida SSH-880CV | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 160: Multiplicator pentru 3 transductori compatibil cu GE Vivid e | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 161: Transductor convex 4C-RS pentru GE Vivid e | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 162: Transductor liniar VF10-5 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 163: Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 164: Cartuș filtrare 0.45 µm | Bucată | 48 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 165: Filtre 0.2 µm Soluscope S1 | Bucată | 68 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 166: Corp filtru DP 10" MONO și Nipel 1/2" alamă | Set | 10 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 167: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 1mkm | Bucată | 100 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 168: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 5mkm | Bucată | 100 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 169: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 10mkm | Bucată | 100 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 170: SSD 2.5" 500GB | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 171: HDD 3.5" 500GB | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 172: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) Ref: GB-1271 | Bucată | 15 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 173: Set butoane/valve pentru TJF-145 | Set | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 174: Cablu S-Video | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 175: Presostat aer, 24881-0032 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 176: Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 177: Kit mentenanță 1 an | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 178: Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 179: Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) | Bucată | 6 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 180: Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar | Bucată | 5 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 181: Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 182: Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 183: Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 184: Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 185: Ace pentru injecție H2O2 | Bucată | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 186: O-ring, conector temperatură înaltă | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 187: Gel garnitură ușă | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 188: Level Controller, DC 10-35V, FTL20-012D | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 189: Valva de control pneumatica, 24VDC | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 190: Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 191: Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | Bucată | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 192: Garnitura usa (Silicone door gasket) - Plusteam TBT 1L | Bucată | 4 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 193: Termoelement incalzitor Plusteam TBT 1L | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 194: Comutator pneumo-hidraulic,Plusteam TBT 1L | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 195: Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 196: Element încălzitor p/t sterilizator Matachana S1008-E2. | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 197: Supapa de retur cu filtru din otel inoxidabil, VR9 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 198: Ulei pentru pompă vacuum, ISO VG 100 | Litrii | 10 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 199: Element incalzitor (cod 22001) | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 200: Recipient de evacuare (cod 24006) | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 201: Cartus p/filtru fibra poliprop. PPF-10" Standart 10mcr | Bucată | 70 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 202: Pompa de umplere a generatorului de abur | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 203: Baterie panel de control, lucru la temperaturi ridicate, Sterilizator Matachana S1008-E2 | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 204: Sensor de presiune absoluta (0-4Bar) Ref: SP12 | Bucată | 1 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 205: Filtru de carbune activ (ref: 14049350629) | Bucată | 10 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 206: Bloc de alimentare + instalare | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia necesarului de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022, I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022, Cod CPV: 33100000-1 “___”_________2022 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea necesarului de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin avizele sanitare pentru apă și butelie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.