# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă)  pentru anul 2023

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: - Nu, urmează să fie inclus în Planul provizoriu pentru anul 2023 (după aprobarea acestuia de MS al RM).

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirebun/ serviciu/ lucrare | UM | Cantitate | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50420000-5 | Lot 1. Reparația monitor PiCCO | Buc | 2 | Înlăturarea defectelor: 1. Nu afișează valoarea presiunii arteriale invazive. 2. Nu se face termodiluția. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 120 000,00 |
| 2 | 50420000-5 | Lot 2. Reparația videocolonoscop Carl Storz 13925 PKS | Bucată | 1 | Înlăturarea defectelor: 1. Pierderea parametrilor rigizi. 2. Nu trece testul de etanșeitate. 3. Cablul feros pentru dirijare defectat. 4. Prezența petelor în câmpul vizual Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 83 333,33 |
| 3 | 50420000-5 | Lot 3. Reparația videogastroscop Olympus GIF- H170 | Bucată | 2 | Înlăturarea defectelor: 1. Dirijarea porțiunii distale Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 83 333,33 |
| 4 | 50420000-5 | Lot 4. Reparația fibrogastroscop Olympus GIF-Q40 | Bucată | 1 | Înlăturarea defectelor: 1.Spargerea canalului de biopsie. 2. Uzarea tubului de insertie. 3. Uzarea Cauciucului capului distal. 4. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 65000,00 |
| 5 | 50420000-5 | Lot 5. Reparația fibrogastroscop Olympus GIF-XQ40 | Bucată | 1 | Înlăturarea defectelor: 1. Uzarea tubului de insertie. 2. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 60 000,00 |
| 6 | 50420000-5 | Lot 6. Reparația fibrobronhoscop Fujifilm FB-120S | Bucată | 1 | Înlăturarea defectelor: 1. Deteriorat tubului de insertie. 2. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 8333,33 |
| 7 | 50420000-5 | Lot 7. Reparația fibrobronhoscop Richard Wolf 7223.001 | Bucată | 1 | Înlăturarea defectelor: 1. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 8333,33 |
| 8 | 50420000-5 | Lot 8. Lucrari de testare si schimbare ventilelor la butelii de oxigen (Volum 2 L -3 L). | Butelii | 12 | Lucrari necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Intrare butelie E17; Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar; Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Vopsirea buteliilor in culoarea albastră 4. Incarcare cu oxigen: Presiune 150 bar; Oxigen medical cu puritate min 99,9%. Termen de executare lucrari: 10 zile de la momentul solicitarii. Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic caștigator. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrarilor solicitate. Garanție la lucrari 3 luni. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 15000,00 |
| 9 | 50420000-5 | Lot 9. Lucrari de testare si schimbare ventilelor la butelii de oxigen (Volum 5 L). | Butelii | 3 | Lucrari necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Intrare butelie E25; Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar; Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Vopsirea buteliilor in culoarea albastră 4. Incarcare cu oxigen: Presiune 150 bar; Oxigen medical cu puritate min 99,9%. Termen de executare lucrari: 10 zile de la momentul solicitarii. Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic caștigator. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrarilor solicitate. Garanție la lucrari 3 luni. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 3750,00 |
|  | 50420000-5 | Lot 10. Lucrari de modificarea rampei cu butelii de oxigen pentru aprovizionare spitalul cu oxigen in caz de urgență | Set | 1 | Lucrari necesare: 1. Inlocuire reductori la linie la reductori noi: Cantitate - 2 buc. Pentru oxigen medical; Manometru de control presiune intrare; Manometru de control presiune ieșire; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 200 bar; Presiunea de ieșire 0 - 10 bar; Diapazonu necesar presiunei de ieșire reglabile 0 - 10 bar; Debit maximal ≥ 150 m3/ora; Termen de garanție 6 luni după instalare piesei; Certificat de calitate CE. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător. 2. Inlocuire treseu vechi și robinitele vechi uzate pe traseu nou și robinite noi special destinat pentru oxigen. 3. Adăugaru un traseu nou cu lungime 1m și robinet pentru evacuare oxigen din rampă in caz de necisitate. 4. Testare si vereficare traseu și sudura la scurgeri. 5. Înlocuire furtune pentru oxigen de la blocul cu butelii la rampă: Furtun special destinat pentru oxigen, Presiune maxima de lucru ≥ 200 bar, Presiune maxima de testare ≥ 300 bar, Lucrători trebuie să fie atestați in domeniu sudări traseu de oxigen. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică | 45833,33 |
|  | Suma totală |  |  |  |  | 492 916,66 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la  31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- |
| DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |
| Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Certificate ce atestă calificarea specialiștilor în domeniul serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale | Copie, certificate de pregătire profesională, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Certificate valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse | Copie, certificate valabile de la producător ce permit executarea lucrărilor propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Declarație pe propria răspundere privind timpul de intervenție maxim 24 ore de la apelul telefonic, pe parcursul anului 2023 | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Modalitatea de efectuare a evaluării | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termen de achitare | 45 zile din momentul prestării serviciului și prezentării facturii fiscale |  |
| Timpul de reacție | Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică, pe parcursul anului 2023. |  |
| Notă* În ofertă de preț se va indica preț inclusiv pentru o vizită/intervenție. |  |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:   nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP  nr. 100 din 20.12.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: Garanţia pentru ofertă prin garație bancară sau transfer  la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii,  se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Ștefan BULGARU