## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituților medico-sanitare publice IMSP Spitalul Clinic Balti | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend | Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend |  |  |  | Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend Specificații generale Printer laser Parametru Specificație Tehnologie de imprimare Laser semiconductor Aplicație Imprimare imagini medicale (RX, CT, MRI, CR, DR) Compatibilitate DICOM Print Tip procesare Uscată (fără substanțe chimice) Performanță imprimare Parametru Valoare Rezoluție 78 µm (≈ 320–325 dpi) Adâncime tonuri gri 14 biți (16.384 nivele) Viteză imprimare ≥45 filme/oră (35×43 cm) Număr imagini pe film 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 35 Filme acceptate Parametru Specificație Dimensiuni acceptate 20×25 cm, 25×30 cm, 28×35 cm, 35×43 cm Număr tăvi film 1 tavă universală Conectivitate & memorie Parametru Valoare Interfață rețea Ethernet Memorie internă 2 GB
33100000-1 | 1.2 | Peliculă radiologică (35 × 43 cm) | Peliculă radiologică (35 × 43 cm) |  |  |  | Peliculă radiologică (35 × 43 cm) Parametru Specificație Tip produs Peliculă radiologică pentru developare uscată compatibilă cu imprimanta solicitată Dimensiune 35 × 43 cm (14″ × 17″) Caracteristici imagine Parametru Valoare Tip bază film Transparent, tentă albastră Rezoluție efectivă ~325 dpi Adâncime tonuri gri 14 biți Densitate maximă (Dmax) ≈ 3.0 Calitate diagnostică Radiologie generală, Ambalaj (filme )min 125 buc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituților medico-sanitare publice IMSP Spitalul Clinic Balti | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend | Imprimantă laser medicală compatibil cu Tomograf computerizat Revolution Ascend | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 75000
33100000-1 | 1.2 | Peliculă radiologică (35 × 43 cm) | Peliculă radiologică (35 × 43 cm) | 3: bucată; 4: 15; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66000
141000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## CMC
| 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 15% |  | Total
| Cantitate | Pret unitate | Suma | Cantitate | Pret unitate | Suma | Cantitate | Pret unitate | Suma | Cantitate | Pret unitate | Suma | Cantitate | Pret unitate | Suma | Cantitate | Suma | Cantitate | Suma | Valoarea DM f/TVA | Valoarea DM +Consumabile
Film radioloic | 15 | 4400 | 66000 | 15 | 4400 | 66000 | 15 | 4400 | 66000 | 15 | 4400 | 66000 | 15 | 4400 | 66000 | 11.25 | 49500 | 86.25 | 379500 | 75000 | 454500
Garanție comercială 24 luni