CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini

| Cod CPV | Categorie, nr. poziție PMI-2023 | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14700000-8 | H_Comune_I pct.11 (cod PMI: 2023181011) | Achiziția mostre/etaloane (diferite tipuri de oțel) pentru calibrarea și verificarea spectrometrului tip ДФС-500 | buc. | 9 | Conform tabelului 1 | 70.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor

  - Mostrele/etaloanele (în continuare – etaloane standard) vor fi livrate de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în termen de 60 zile calendaristice după semnarea contractului.

  - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul va efectua livrarea bunurilor la adresa menționată în punctul 2.1 respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea, interacțiunea cu mediul înconjurător sau furtul bunurilor.

  - Calitatea bunurilor trebuie să corespundă cerințelor normative aplicate la fabricarea acestora.

  - Bunurile livrate trebuie să fie noi și cu termen de valabilitate de cel puțin 5 ani din data certificării acestora, dar certificarea nu trebuie să fie mai devreme de anul 2022.

  - Perioada de garanție a bunurilor va fi de 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunurilor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Etaloanele standard vor fi aplicate pentru verificarea și calibrarea spectrometrului cu emisie optică utilizat în scopul stabilirii concentrației elementelor chimice a metalelor.

  - Etaloanele standard trebuie să fie compuse din aliaje cu concentrație fixă a elementelor chimice.

  - Concentrația elementelor chimice din aliajul etaloanelor standard cât și toleranțele acestora trebuie să fie reflectate în pașaportul de certificare a etaloanelor.

  - Certificarea etaloanelor standard va cuprinde toate elementele chimice din aliajul etalonului.

  - Etaloanele standard vor fi de formă cilindrică monolit cu diametre de la 35mm până la 50mm și cu înălțime de la 30mm până la 50mm.

  - Etaloanele standard trebuie să fie de 9 tipuri de oțel și concentrația elementelor chimice diferite. În tabelul 1 sunt reflectate cerințele specifice pentru componența elementelor chimice a etaloanelor standard. Orice deviere a concentrației elementului chimic, specificat în tabelul 1 a prezentului Caiet de sarcini, trebuie să fie coordonat în prealabil cu Beneficiarul până la semnarea contractului.

Tabelul 1. Concentrația elementelor chimice pentru etaloanele standard.

| Element chimic | Diapazonul concentrației elementelor chimice (%), pentru fiecare etalon standard |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 |
| C (carbon) | 0,17-0,24 | 0,36-0,44 | 0,15-0,20 | 0,10-0,15 | ― | <0,12 | ― | 0,17-0,24 | 0,82-0,90 |
| Mn (mangan) | 0,35-1,40 | 0,50-0,80 | 1,15-1,60 | 0,40-0,70 | ― | <2,0 | ― | <0,5 | <0,50 |
| Si (siliciu) | 0,17-0,40 | 0,17-0,37 | 0,40-0,60 | 0,17-0,37 | ― | <0,8 | ― | <0,37 | <0,50 |
| Cr (crom) | <0,30 | 0,80-1,10 | <0,30 | 0,90-1,20 | ― | 17,0-19,0 | ― | 0,9-1,4 | 3,8-4,4 |
| Ni (nichel) | <0,30 | ― | <0,30 | <0,25 | ― | 9,0-12,0 | 0,15-0,25 | <0,3 | <0,40 |
| V (vanadiu) | <0,02 | ― | <0,12 | 0,15-0,30 | ― | ― | ― | 0,7-1,0 | 1,70-2,10 |
| Cu (cupru) | <0,30 | ― | <0,30 | <0,20 | 67,0-70,0 | ― | 2,5-3,5 | ― | ― |
| P (fosfor) | <0,030 | ― | <0,030 | <0,025 | <0,01 | <0,045 | ― | <0,030 | <0,030 |
| S (sulf) | <0,035 | ― | <0,035 | <0,025 | <0,005 | <0,040 | ― | <0,030 | <0,025 |
| Mo (molibden) | <0,08 | ― | ― | 0,25-0,35 | ― | ― | ― | 0,8-1,1 | 4,80-5,30 |
| Pb (plumb) | ― | ― | ― | ― | 0,03 | ― | ― | ― | ― |
| Sn (staniu) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | restul | ― | ― |
| Fe (fier) | restul | restul | restul | ― | <0,1 | restul | <0,05 | restul | restul |
| Sb (stibiu) | ― | ― | ― | ― | <0,005 | ― | 7,3-7,8 | ― | ― |
| Cd (cadmiu) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0,8-1,2 | ― | ― |
| Bi (bismut) | ― | ― | ― | ― | <0,002 | ― | <0,05 | ― | ― |
| Ti (titan) | ― | ― | ― | ― | ― | <0,8 | ― | 0,05-0,12 | ― |
| Al (aluminiu) | ― | ― | 0,020-0,050 | ― | ― | ― | <0,005 | ― | ― |
| Zn (zinc) | ― | ― | ― | ― | restul | ― | <0,005 | ― | ― |
| As (arsen) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | <0,05 | ― | ― |
| W (wolfram) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5,50-6,50 |

3.7. Bunurile, la livrare, trebuie să fie însoțite de pașapoarte ce confirmă certificarea etaloanelor standard în care să fie descrise elementele chimice certificate cu valoarea masică a acestora în procente și termenul de valabilitate a certificării conform pct.2.5 a prezentului Caiet de Sarcini.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială cu specificarea de preț. Prețul se va indica separat pentru fiecare etalon standard;

  - Oferta cu specificația tehnică se va prezenta în limba română cu specificarea producătorului, tipul etalonului standard, tipul oțelului (conform standardului de producere) și corespunderea la normativul de fabricare.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertei.

  - Oferta tehnică, care va include:

- Producătorul etaloanelor standard (uzina producătoare, țara, tipul etalonului, anul de producere, termenul de valabilitate a certificării);

- Corespunderea normativului de fabricare;

- Componența detaliată a elementelor chimice (în procente) pentru fiecare etalon standard;

- Descrierea documentației de însoțire a bunurilor la livrarea acestora.

- Relații de contact:

Begleț Dmitri (Șef LbCM)

tel. (+373) 22 385 577; (+373) 60 500 373; e-mail: beglet.dmitri@termoelectrica.md.