Lotul 1 Sursele de dezinfectarea a laboratoarelor ADN - lumină UV.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Lampă UV externă - iradiator bactericid | Pentru dezinfectarea încăperilor laboratoarelor destinate analizelor ADN cu razele UV: Lungimea de undă ~ 260 nm; Putere 55 W pe 1m2 sau 2x30 W pe 1m2; Tensiune de intrare: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Posibilitate fixare pe stativ; Posibilitate fixare pe stativ prezintă un avantaj; Pentru o suprafață de nu mai puțin de 45-50 m2; Lampa UV bactericidă fără ozon indestructibilă, cu garanție de minim 10000 ore/lucru; Material de suport – metal/metal vopsit, cu rezistență la agenți chimici dezinfectanți; Cablu de conexiune la priza cu lungimea nu mai mică de 3 m. | 16 |
| 1.2 | Lampă UV internă - reciclator bactericid | Reciclatorul de aer bactericid este utilizat pentru dezinfecția aerului cu funcția de a distruge eficient virusurile patogene, bacteriile și ciupercile din aer. Sursa de lumină – UV: Lungimea de undă ~ 250-260 nm; Puterea UV – 30-40 W; Tensiune de intrare: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Posibilitate fixare pe stativ; Pentru o suprafață de nu mai puțin de 45-50 m2; Lampa UV bactericidă fără ozon indestructibilă, cu garanție de 9000 ore/lucru; Material de suport – metal/metal vopsit, cu rezistență la agenți chimici dezinfectanți; Cablu de conexiune la priza cu lungimea nu mai mică de 3 m. | 6 |

Lotul 2 Sursa de lumină cu lungimea de undă variabilă, pentru depistarea urmelor biologice umane și secreții umane.

| Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale |  | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Sursă de lumină criminalistică cu lungime de undă variabilă, set |  | 1 |
| 1.1 Corpul sursei de lumină |  |  |
| Modul de iluminare WHITE: - min. 8x LED-uri - 400-700nm (nominal) - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen Caracteristici generale - lupă de mărire 175 x 108mm, 3.5 dioptrie, - dimensiuni: 255 x 199 x 70mm - funcționare fără mâini - protecție termică - mod de economisire energie - panou tactil - braț montabil cu acțiune de până la 1.3m - montare pe trei capuri cu axe ajustabile - protecție de praf a corpului - filtru pentru particule - 50 filtre de înlocuire - Tensiune de intrare 100-240V, 80W - Securitate module: EN62471:2008 |  |  |
| 1.2 Modul de iluminare UV |  |  |
| - min. 8x LED-uri (ultraviolet) - 465 nm (nominal) - banda de 350-380nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sânge, fibre, reziduuri de drog, nanoparticole, secreții umane. |  |  |
| 1.3 Modul de iluminare Blue |  |  |
| - min. 16x LED-uri (Blue) - 445 nm (nominal) - banda de 420-470 nm, ±10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sânge, fibre, nano-particule, secreții umane, prafuri dactiloscopice. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG495) |  |  |
| 1.4 Modul de iluminare |  |  |
| - min. 4x LED-uri (Violet) - 405 nm (nominal) - banda de 395-425 nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sânge, fluide corporale, păr etc. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG495) |  |  |
| 1.5 Camera UV-Vis-IR |  |  |
| - min. 5MP CMOS auto-focusare - lentila min. 7.6 mm f/1.8 - Sensibilitatea de la 350nm până la 1100nm - Interfața USB 2.0/3.0 - Control prin unde - 4 poziții de selectare filtre UV, Vis și IR - Program de capturare |  |  |
| 1.6 Calculator PC |  |  |
| - Procesor generația 5, frecvența 3.0 GHz, 4 GB RAM, - Grafica 24 sau 32 bits - Monitor 24” TFT - UPS - Windows 7/8/10 64 bits - Direct X 9.0 sau versiune mai nouă |  |  |
| 1.7 Adițional |  |  |
| - Filtru BLUE |  |  |
| Garanţie: | min. 12 luni |  |