## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010. |  |  |  |  | Video colonoscop tip HD+ sau FullHD Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm Canalul de lucru 3,8 mm Lungimea de lucru 1700 mm Unghiul câmpului de vedere minim 140° Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim numai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100) Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180°/180° Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160° Funcționalitatea mânerului de dirijare: a) butoane ≥4 b) înghețarea imaginii – da c) capturarea imaginii – da d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) – da Compatibil cu tehnologiile prezente în video procesorul sus menționat. Prezenta tehnologie: - Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului. - Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă. Echipamentul este nou și neutilizat.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010. | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010. | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000
#REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________