## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BOCSA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORJEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORLATENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COTIUJENII MARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA | IMSP CENTRUL DE SANATATE GHINDESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HASNASENII MARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB | IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Grand Total
3.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 525 | 350 |  |  |  |  | 20000 |  | 700 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1750 | 3000 | [13 empty] | 1300 |  |  |  | 525 | [21 empty] | 700 | [11 empty] | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 3000 | 39850
3.2 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 0 |  | 350 | 1000 |  |  |  | 700 |  | 625 | 625 |  | 1500 |  | 525 |  | 2500 | 600 | 625 | 2508 |  | 175 | 625 |  | 1000 |  |  | 2000 | 600 | 3900 | 600 | 1000 | 525 | 1000 | 525 |  | 1750 | 1050 | 5000 |  |  | 250 | 1200 | 525 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 1250 | 1500 | 1800 | 3000 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1000 |  | 12500 |  |  | 1500 |  | 1600 |  | 3150 | 700 | 500 |  |  | 625 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 0 |  | 2500 |  |  |  | 1250 | 3000 |  | 9000 | 2000 | 500 | [6 empty] | 5000 | 2000 | 700 |  | 0 | 96658
3.3 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automa | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 0 | [67 empty] | 1000 | [8 empty] | 2000 |  | 2000 | 11000 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 5000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 27000
3.4 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 0 | [55 empty] | 1800 | [8 empty] | 2500 | [9 empty] | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4000 | [20 empty] | 0 | 9800
3.5 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.72 | 0 | [5 empty] | 2500 | [13 empty] | 200 |  |  |  |  | 350 | [18 empty] | 350 | [33 empty] | 250 | 200 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 200 |  |  |  | 750 | 1000 |  |  |  |  | 1500 | 7300
3.6 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.72 | 0 |  |  |  | 175 | [24 empty] | 175 | [16 empty] | 700 | [9 empty] | 250 | [8 empty] | 175 | [9 empty] | 200 | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 250 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  | 1750 |  |  | 800 | 250 |  |  | 0 | 6725
3.7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.312 | 626 | [76 empty] | 500 |  | 0 | 9000 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 10126
3.8 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.816 | 350 | 175 |  |  |  |  | 12000 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | 700 | [14 empty] | 600 |  |  |  | 700 |  |  | 1000 |  |  |  | 600 | 1800 | [15 empty] | 700 | [10 empty] | 0 | 3000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4500 |  |  | 200 |  |  | 1000 | 500 | 4000 |  |  |  |  | 2000 | 34625
3.9 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 4.8 | 0 |  |  | 500 | [5 empty] | 200 | 175 |  | 400 |  |  |  |  | 200 | 250 |  | 500 | 700 | 175 | 175 |  |  |  | 300 | 600 | 1000 |  | 175 | 525 |  |  |  | 600 |  |  | 200 |  |  |  | 175 |  | 600 |  |  |  | 600 | [7 empty] | 800 |  | 200 | [5 empty] | 1500 | 700 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 1700 | 300 | 2000 |  | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 3000 |  |  |  | 600 | 3000 |  | 6000 | 3000 | [7 empty] | 2000 | 3500 | 3000 |  | 0 | 40950
3.10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | ml | 4.8 | 0 | [25 empty] | 3000 | [50 empty] | 1800 |  | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 2000 | 16800
3.11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | ml | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 500 | [27 empty] | 800 | [16 empty] | 630 | [5 empty] | 1200 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 600 | [20 empty] | 0 | 3730
3.12 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | ml | 4.8 | 350 | [5 empty] | 8000 | 175 |  |  |  | 300 |  | 175 | [11 empty] | 350 | [11 empty] | 875 |  |  | 700 |  |  |  | 350 |  |  | 175 |  |  |  |  | 1000 | [11 empty] | 1750 |  |  |  | 175 | [9 empty] | 500 | 4000 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 600 |  |  | 2400 | 4000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 32875
3.13 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | ml | 12.37 | 0 | [5 empty] | 800 | [72 empty] | 0 | 350 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1150
3.14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | ml | 12.37 | 0 | [15 empty] | 600 |  |  | 300 |  |  |  |  | 200 | [13 empty] | 3000 |  |  | 100 |  |  |  | 600 | 300 |  | 200 |  |  | 175 |  | 1000 | [8 empty] | 175 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 | 6850
3.15 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 0 | 350 |  |  |  |  | 20000 |  | 700 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1750 | 3000 | [10 empty] | 1050 |  |  | 1300 |  |  |  | 350 |  | 700 | 1000 |  |  |  |  | 1800 | [25 empty] | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 3000 | 43000
3.16 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 0 |  | 300 | 1000 |  |  |  | 700 |  | 625 | 625 |  | 1500 |  | 525 |  | 2500 | 600 | 625 | 2508 |  |  | 625 |  | 1000 |  |  | 2000 | 600 | 3900 | 600 | 1000 | 525 |  | 525 |  | 1750 |  | 5000 |  |  | 250 | 1200 | 525 |  | 1000 |  |  |  | 2500 | 1250 |  |  | 3000 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1000 |  | 6500 |  | 700 | 1500 |  | 1600 |  | 3150 | 700 | 175 |  |  | 625 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 0 |  | 2500 |  |  |  | 1250 | 3000 |  | 9000 | 2000 | 500 | [6 empty] | 5000 | 2000 | 700 |  | 0 | 82458
3.17 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 0 | [32 empty] | 1000 | [14 empty] | 1000 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1800 | [8 empty] | 2500 | [9 empty] | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4000 | [20 empty] | 0 | 13300
3.18 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.624 | 1000 | [67 empty] | 1000 | [8 empty] | 2000 |  | 2000 | 11000 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 3125 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 26125
3.19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | ml | 0.648 | 350 | [5 empty] | 20000 |  | 700 | [8 empty] | 900 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 350 | 3000 |  | 250 | [11 empty] | 1300 |  |  |  | 350 | [7 empty] | 800 | [11 empty] | 1750 | [12 empty] | 375 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 600 |  |  | 4000 | 3000 |  |  | 2000 |  |  | 1000 | 42725
3.20 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | ml | 0.648 | 0 | [6 empty] | 900 |  | 750 | 250 |  | 1000 |  |  |  | 2500 |  | 1000 | 500 |  |  | 175 |  | 1000 |  |  | 2000 |  | 4000 |  |  | 700 |  | 525 |  | 875 |  |  | 800 |  | 250 | 1000 |  |  | 1000 | 200 |  | 1200 |  |  | 500 |  | 3000 |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 3150 |  |  |  | 200 | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 175 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 250 | [6 empty] | 8000 |  | 350 |  | 0 | 44150
3.21 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | ml | 0.72 | 0 | 350 | [7 empty] | 250 | [23 empty] | 2000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 700 | [6 empty] | 4100 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 1250 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 350 |  | 0 | 16250
3.22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | ml | 0.72 | 0 | [12 empty] | 175 | [16 empty] | 400 | [16 empty] | 200 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 775
3.23 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | ml | 0.648 | 0 | [78 empty] | 0 | 7000 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 12000
3.24 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | ml | 0.648 | 0 | [64 empty] | 1000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9000 | [12 empty] | 0 | 10000
3.25 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | ml | 0.659 | 0 | [30 empty] | 1000 | [47 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1000
3.26 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | ml | 0.627 | 0 | [7 empty] | 700 | [8 empty] | 900 | [8 empty] | 3000 | [13 empty] | 1300 |  |  |  | 350 | [23 empty] | 525 | [10 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 600 | [9 empty] | 2000 | 10375
3.27 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | ml | 0.574 | 0 |  |  | 1000 |  |  | 20000 | [13 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 350 | [21 empty] | 1000 |  |  |  |  | 800 | [25 empty] | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 4000 | [6 empty] | 0 | 29650
3.28 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | ml | 0.574 | 0 |  | 250 |  |  |  |  | 900 |  |  | 250 |  | 1000 |  |  |  | 2500 |  | 1000 | 750 |  |  | 250 |  |  |  |  | 2000 | 500 | 4000 | 800 | 1000 | 700 |  | 525 |  | 1750 |  |  | 800 |  | 250 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 700 | 1500 |  |  |  | 3150 |  | 300 |  | 200 | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2500 |  |  |  | 500 | 2000 |  |  | 2000 | 500 | [6 empty] | 8000 |  |  |  | 0 | 51975
3.29 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | ml | 0.627 | 0 | 350 | [11 empty] | 175 | [23 empty] | 1050 | 4000 |  |  |  |  | 700 | [5 empty] | 1000 | 1800 | 1500 |  |  |  |  | 3000 | [12 empty] | 1000 | [6 empty] | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [17 empty] | 2000 |  |  | 0 | 18825
3.30 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | ml | 0.574 | 0 | [32 empty] | 2000 | [12 empty] | 300 | [18 empty] | 1000 | [11 empty] | 750 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9000 | [12 empty] | 0 | 13050
3.31 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | ml | 0.574 | 1000 | [78 empty] | 0 | 7000 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 4000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 18000
3.32 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.684 | 0 | [39 empty] | 500 |  |  |  | 175 |  |  | 175 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 1000 | 1850
3.33 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.702 | 525 | 350 |  |  |  |  | 7000 | [13 empty] | 500 |  |  |  |  | 700 | [52 empty] | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 750 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 11075
3.34 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.702 | 0 | [30 empty] | 175 |  | 250 | [17 empty] | 175 | [12 empty] | 3500 |  |  |  |  | 300 | [9 empty] | 0 | 4000 |  |  |  | 0 | 1000 | [7 empty] | 5000 | 2500 | 175 | [6 empty] | 250 | 500 |  |  | 0 | 17825
3.35 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.684 | 0 | [8 empty] | 200 | [38 empty] | 200 | [17 empty] | 200 | [9 empty] | 600 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1200
3.36 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. | ml | 0.852 | 0 | [5 empty] | 4000 | [6 empty] | 175 | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 350 | [18 empty] | 350 | [20 empty] | 350 | [12 empty] | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 200 |  |  | 750 |  | 2000 |  |  |  |  | 1500 | 10125
3.37 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. | ml | 0.852 | 0 | 175 |  | 300 | [6 empty] | 250 | [5 empty] | 700 | [7 empty] | 200 | [6 empty] | 350 |  | 250 | [15 empty] | 250 |  |  |  | 1000 | [15 empty] | 300 | [5 empty] | 1000 | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 500 | 2500 | [7 empty] | 250 | 600 |  |  | 0 | 8875
3.38 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. | ml | 0.508 | 0 | [76 empty] | 250 |  | 0 | 7000 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 500 | [5 empty] | 0 | 7750
3.39 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.744 | 0 | 175 |  |  |  |  | 20000 |  | 700 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2500 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1750 | [14 empty] | 1500 |  |  |  | 525 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2400 | [25 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 500 |  |  | 1500 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 39550
3.40 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.744 | 0 |  | 500 | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 600 |  | 1500 |  | 525 |  | 2500 | [5 empty] | 500 | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | 800 | 6000 | 1800 | 1050 | 525 |  | 875 |  | 1750 |  | 9000 | 500 |  | 1000 | 1000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 1200 |  | 1500 |  |  | 3000 | 1000 |  | 2400 | 1000 |  |  |  | 3000 | 1000 |  |  |  | 2000 | 1500 |  | 1500 |  | 2000 | 1050 | 1000 | 500 |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 300 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 200 | [6 empty] | 3000 | 300 |  |  | 0 | 72125
3.41 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.6 | 0 | [25 empty] | 2000 | [10 empty] | 1500 | [13 empty] | 2000 | [12 empty] | 2625 |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 1000 | 2000 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 17125
3.42 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.6 | 0 | [18 empty] | 600 | [13 empty] | 2000 | [12 empty] | 1000 |  |  | 1500 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 300 |  | 2500 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [7 empty] | 9000 | [12 empty] | 0 | 20900
3.43 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.316 | 0 | 350 |  |  |  |  | 20000 |  | 1050 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 1500 | [5 empty] | 1000 | [13 empty] | 1200 |  |  |  | 525 |  | 700 | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [14 empty] | 1250 | 350 | [9 empty] | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 500 |  |  | 7500 | [6 empty] | 2000 | 42425
3.44 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.316 | 0 |  | 500 | 600 |  |  |  | 1000 |  | 500 | 250 |  | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 500 | 2000 |  |  | 250 | 200 | 1000 | 700 |  | 1000 | 750 | 4000 | 1000 | 1050 | 350 | 1000 | 525 |  | 1750 | 1000 | 4000 | 600 |  | 500 | 1000 | 1500 |  | 1200 |  |  | 1000 |  | 1300 | 800 |  | 1000 | 1500 |  | 1800 | 800 |  |  |  |  | 1000 |  | 1350 |  | 500 |  |  | 1500 |  | 1250 | 525 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 0 |  | 2000 |  |  |  | 1000 | 3500 |  |  | 2000 | 200 | [6 empty] | 4500 | 1000 | 350 |  | 0 | 62900
3.45 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.306 | 2000 | [76 empty] | 500 |  | 0 | 12000 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 24500
3.46 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 0.306 | 0 | [48 empty] | 1000 | [15 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [7 empty] | 9000 | [12 empty] | 0 | 16000
3.47 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 1.56 | 350 | [5 empty] | 4000 | [13 empty] | 175 |  |  |  |  | 350 | [14 empty] | 500 | [36 empty] | 250 | 250 | 0 | 1500 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 500 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 11875
3.48 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 1.56 | 0 |  |  | 1000 | [18 empty] | 175 | [8 empty] | 175 | [33 empty] | 350 | [9 empty] | 1500 | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | [17 empty] | 750 |  |  | 0 | 4900
3.49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 1.32 | 0 | [7 empty] | 525 | [17 empty] | 3000 |  |  |  | 1200 | [9 empty] | 1500 | [38 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1000 | [9 empty] | 3000 | 10225
3.50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 1.32 | 0 |  | 500 | [6 empty] | 1000 | 600 |  | 1500 |  |  |  |  | 2500 |  | 600 |  |  | 500 |  | 3000 |  |  |  | 700 | [12 empty] | 1000 |  | 2200 | 700 | 2500 | 700 | [7 empty] | 1500 |  | 1800 | [14 empty] | 1500 | 1050 | 1000 | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9000 | [12 empty] | 0 | 34350
3.51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 1.32 | 0 | [67 empty] | 1000 | [9 empty] | 2000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 3000
3.52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 1.32 | 0 | [33 empty] | 1000 | [14 empty] | 2000 |  | 2000 | [27 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 5000
3.53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | ml | 0.336 | 0 | 350 |  |  |  |  | 25000 | [6 empty] | 1000 | 525 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 875 | [11 empty] | 1500 | [14 empty] | 2400 | [11 empty] | 2625 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 12500 | [6 empty] | 0 | 48275
3.54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | ml | 0.336 | 0 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 3000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 8000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 1750 |  | 9000 | 500 |  |  | 2000 | [5 empty] | 1000 |  | 1770 |  |  | 3000 |  |  |  | 1000 |  | 1500 | 175 | 3000 | 1000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 3000 | [6 empty] | 1000 | 10000 |  | 0 |  | 500 |  |  | 0 |  | 6000 |  |  |  | 2000 | 10000 |  |  |  | 500 | [6 empty] | 6000 | 3000 | 4000 |  | 0 | 96195
3.55 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | ml | 0.276 | 1000 | [76 empty] | 1000 |  | 15000 | 11000 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 6000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 44000
3.56 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | ml | 0.276 | 0 | [46 empty] | 1000 | [7 empty] | 6000 | [7 empty] | 300 |  | 4500 | [9 empty] | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8000 | [8 empty] | 8000 | [11 empty] | 0 | 29300
3.57 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | ml | 2.88 | 0 | [5 empty] | 7000 | [13 empty] | 500 |  |  |  |  | 350 | [18 empty] | 175 | [33 empty] | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 500 | 1000 |  |  |  |  | 500 | 10275
3.58 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | ml | 2.88 | 0 | 350 | [31 empty] | 200 | [28 empty] | 175 |  | 1250 | [10 empty] | 200 | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 400 | [7 empty] | 1500 | 1000 | [7 empty] | 250 |  |  |  | 0 | 5825
3.59 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | ml | 2.88 | 1000 | [78 empty] | 0 | 3000 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 4000
3.60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.908 | 0 | [5 empty] | 500 | [37 empty] | 350 | [32 empty] | 175 | 175 | 0 | 4000 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 200 | [9 empty] | 0 | 5400
3.61 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.908 | 0 | [74 empty] | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 200 |  |  |  | 0 | 1200
3.62 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. | ml | 12.852 | 0 | [5 empty] | 1000 | [13 empty] | 175 | [56 empty] | 200 |  | 0 | 350 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1725
3.63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. | ml | 12.852 | 0 | [77 empty] | 175 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 400 | [11 empty] | 0 | 575
3.64 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 1.329 | 0 | [5 empty] | 4000 | [13 empty] | 500 | [19 empty] | 500 | [37 empty] | 200 | 0 | 1500 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 6700
3.65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 1.329 | 0 | [32 empty] | 200 | [41 empty] | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 400 | [7 empty] | 1500 | [12 empty] | 1000 | 4100
3.66 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | ml | 0.431 | 0 |  |  | 100 |  |  | 4000 | [6 empty] | 175 | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 350 | [14 empty] | 350 |  |  |  | 350 | [33 empty] | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1750 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 9525
3.67 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | ml | 0.431 | 0 | 350 |  |  | 350 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 300 |  | 175 | 175 | [15 empty] | 200 | 250 | [12 empty] | 175 |  | 1250 | 350 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | 500 |  |  | 0 |  | 200 |  |  | 0 |  | 2000 |  |  |  | 250 |  |  | 8000 | 1000 | 200 | [6 empty] | 900 | 1000 | 175 |  | 0 | 20650
3.68 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | ml | 0.305 | 1000 | [76 empty] | 1000 |  | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 12000
3.69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. | ml | 0.305 | 0 | [52 empty] | 1000 | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | [20 empty] | 0 | 4000
3.70 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | ml | 0.984 | 0 | 175 |  |  |  |  | 15000 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  |  |  | 525 | [14 empty] | 1500 |  |  |  | 525 | [33 empty] | 600 | 0 | 350 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 200 |  |  | 1500 | 700 | [5 empty] | 1000 | 23475
3.71 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | ml | 0.984 | 0 |  | 500 |  |  |  |  | 700 |  | 1000 |  |  | 500 |  | 525 | [6 empty] | 850 |  | 200 | 200 |  |  | 2000 | 700 | 3600 |  | 1050 | 350 | 1000 |  |  | 875 | 1000 | 3000 | 600 |  | 500 |  |  |  | 1200 | 800 |  | 1000 |  |  | 175 | 1600 |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 10000 |  | 1500 | 750 |  | 1200 |  |  |  | 800 |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1500 |  |  |  |  | 300 |  |  | 9000 | 1000 | 100 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 0 | 54125
3.72 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | ml | 0.984 | 1000 | [67 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 7000
3.73 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | ml | 0.984 | 0 | [50 empty] | 500 | [13 empty] | 2500 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 4000
3.74 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.78 | 0 | [7 empty] | 525 | [8 empty] | 600 | [7 empty] | 350 | 1000 | [10 empty] | 1000 |  |  | 1200 |  |  |  | 700 |  |  | 1000 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 500 |  |  | 8000 | [6 empty] | 2000 | 16875
3.75 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.732 | 0 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 500 | 625 |  | 1000 |  | 525 |  |  |  |  | 2508 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 1000 | 1050 | 350 | 1000 |  |  | 1750 |  |  |  |  | 200 | 1000 | 300 |  | 600 | 500 |  |  | 1500 |  |  | 1000 | 3000 | 1000 |  |  | 800 | [8 empty] | 500 |  |  |  |  | 1250 | 350 | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2500 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 2000 | 200 | [8 empty] | 700 |  | 0 | 35208
3.76 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.744 | 0 | [5 empty] | 20000 | [6 empty] | 500 | [54 empty] | 525 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5000 | [6 empty] | 0 | 26025
3.77 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. . | ml | 0.744 | 0 | 350 | [5 empty] | 700 | [8 empty] | 2500 |  | 625 |  | 600 |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 600 | 3600 |  |  |  |  | 525 |  |  |  | 6500 | 500 | [6 empty] | 600 |  | 1000 |  | 1500 | 1000 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 1000 |  | 12500 |  |  | 1250 |  | 1600 | [6 empty] | 625 |  |  | 0 |  | 200 |  |  | 0 | [5 empty] | 1250 |  |  | 9000 | [8 empty] | 4500 | 1000 |  |  | 0 | 55125
3.78 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.744 | 1000 | [76 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 5000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 31000
3.79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.744 | 0 | [46 empty] | 500 | [17 empty] | 2500 | [9 empty] | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8000 | [20 empty] | 0 | 12500
3.80 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | ml | 0.396 | 0 | [78 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [20 empty] | 0 | 2000
3.81 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 0.816 | 0 |  | 500 | 300 |  |  |  | 900 |  | 600 | 600 |  | 1200 |  |  |  | 2500 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 200 | 600 | 4000 |  | 700 | 350 | 800 | 525 |  | 875 | 1000 | 1800 | 600 |  | 500 |  | 1500 |  | 1200 | 600 |  | 800 |  | 600 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1200 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 12500 | 2000 | 1200 | 1000 |  | 2400 |  | 600 |  | 500 |  | 500 | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 300 | 200 | [6 empty] | 200 | 500 |  |  | 0 | 54300
3.82 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. | ml | 54 | 0 | [5 empty] | 5000 | [13 empty] | 1000 |  |  |  |  | 350 | [14 empty] | 250 |  |  |  | 350 | [34 empty] | 0 | 175 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 200 | [9 empty] | 0 | 7325
3.83 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml | ml | 54 | 0 | [6 empty] | 300 | [71 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 400 | [10 empty] | 350 |  | 0 | 1050
3.84 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l | ml | 8.22 | 0 | [5 empty] | 15000 | [13 empty] | 300 |  |  |  |  | 1750 | [14 empty] | 500 |  |  |  | 350 | [33 empty] | 175 | 0 | 350 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 672 | 2000 |  |  |  |  | 1000 | 22097
3.85 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l | ml | 8.22 | 0 | [11 empty] | 400 | [11 empty] | 300 |  |  | 300 |  | 1500 | [13 empty] | 1200 |  |  |  | 100 | [17 empty] | 500 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | [7 empty] | 2000 | 400 | [11 empty] | 0 | 6900
3.86 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0 | ml | 6.96 | 0 | [5 empty] | 15000 | [13 empty] | 300 |  |  |  |  | 1750 | [14 empty] | 500 | [38 empty] | 0 | 350 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 720 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 20620
3.87 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0 | ml | 6.96 | 0 | 175 | [10 empty] | 400 | [14 empty] | 300 |  | 1500 | [13 empty] | 1200 | [21 empty] | 960 | [10 empty] | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | [7 empty] | 5000 | 400 | [11 empty] | 500 | 10885
3.88 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 4.62 | 0 | [5 empty] | 500 | [33 empty] | 1200 | [38 empty] | 0 | 1000 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1750 |  | 4000 |  |  |  |  | 0 | 8450
3.89 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 4.62 | 0 | [11 empty] | 400 | [43 empty] | 1800 | [18 empty] | 3500 | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2000 | [7 empty] | 1500 | [11 empty] | 0 | 9450
3.90 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 8.94 | 0 | [5 empty] | 400 | [70 empty] | 500 |  | 300 | 250 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1500 | 175 | [5 empty] | 500 | 3625
3.91 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 8.94 | 0 | [74 empty] | 4500 | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 250 |  |  | 1000 | [11 empty] | 0 | 8000
3.92 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 0.249 | 0 | [10 empty] | 175 | [32 empty] | 175 | [34 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 2350
3.93 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ml | 0.249 | 0 | 175 |  | 500 | [51 empty] | 1050 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 1725
3.94 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml. | ml | 4.104 | 0 | [34 empty] | 250 | [43 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 250
3.95 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml. | ml | 4.104 | 0 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 50 | [41 empty] | 100 | 90 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 240 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7000 | [8 empty] | 40 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 8090
3.96 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml | Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml | ml | 33.6 | 60 | [5 empty] | 500 | 25 | [5 empty] | 5 |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  | 10 | 30 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 25 |  |  |  | 10 | 150 |  |  |  | 50 | 5 | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | [9 empty] | 5 |  | 30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 5 |  | 100 | 60 | 50 | 10 | 0 | 375 | 30 |  |  | 0 | 800 | 240 |  |  |  |  | 30 |  | 75 | 20 |  |  |  |  | 100 | 175 |  | 120 | 50 | 10 |  | 0 | 3505
3.97 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml | Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml | ml | 42 | 60 | [5 empty] | 500 | 25 | [5 empty] | 5 |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  | 10 | 30 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 25 |  |  |  | 10 | 150 |  |  |  | 50 | 5 | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | [9 empty] | 5 |  | 30 | [8 empty] | 5 |  | 100 | 60 | 50 | 10 | 0 | 375 | 30 |  |  | 0 | 800 | 240 |  |  |  |  | 30 |  | 75 | 20 |  |  |  |  | 100 | 175 |  | 60 | 50 | 10 |  | 0 | 3385
3.98 | Strip-test la troponina I în ser | Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4% | test | 12.3 | 0 | [14 empty] | 300 | [42 empty] | 100 | [16 empty] | 9000 | 500 | 500 |  | 0 | 1000 |  | 50 | 3000 | 3000 | 150 | 1000 | 250 | 600 | 2000 | 800 | 300 | 60 | 250 | 500 |  | 300 | 300 |  | 1200 | 500 | 1500 | 500 | 300 |  | 100 | 0 | 28060
[5 empty] | 12196 | 4550 | 3900 | 7800 | 525 | 500 | 271900 | 11525 | 5600 | 7250 | 4860 | 475 | 14300 | 5185 | 3150 | 300 | 24650 | 9800 | 4625 | 14274 | 14150 | 2275 | 3275 | 2775 | 12620 | 15810 | 22000 | 16600 | 6700 | 49575 | 7400 | 11950 | 5075 | 15550 | 5550 | 250 | 15475 | 11045 | 54600 | 5100 | 17700 | 4800 | 9500 | 12535 | 8275 | 13900 | 8100 | 9150 | 11010 | 13100 | 15700 | 12435 | 17410 | 26000 | 7500 | 9050 | 20250 | 11500 | 200 | 1790 | 175 | 6000 | 10535 | 600 | 73910 | 27245 | 10700 | 14250 | 7275 | 17760 | 100 | 19200 | 4375 | 6285 | 1000 | 33900 | 11635 | 26000 | 11245 | 30000 | 130925 | 2460 | 50 | 3000 | 3000 | 43350 | 28955 | 250 | 600 | 9000 | 11050 | 30610 | 60 | 116300 | 35540 | 3725 | 7800 | 300 | 40 | 66300 | 38742 | 88500 | 49930 | 20800 | 10695 | 100 | 33500