## Sheet1
Troliu laparoscopic 3D+ accesorii
DESCRIERE GENERALĂ Laparoscopia 3D oferă chirurgilor o vedere care seamănă foarte mult cu cea a intervenției chirurgicale deschise. Oferind un câmp vizual larg și imagini de înaltă calitate, reducerea timpului de operare și sporirea siguranței pacientului și confortului chirurgului.
Unitate de procesare video digitală 4K/3D/NIR – 1 buc.
Redare imagine 3D si 2D posibilitatea de comutare rapida din modul 3D in 2D Sistem 3D, 4K Ultra HD format 3840x2160 pixel Sa asigure reglarea intensiatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe camera video Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 3 Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p (FHD) pe unitate de memorie externa conectata prin port USB de minim 2TB. Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe camera video. Reglare a culorilor. Cu filtre specifice pentru optimizarea imaginii: accentuarea culorilor structurilor pe suprafata organelor și mucoaselor, creșterea contrastului pentru diferențierea anumitor detalii anatomice..etc
Camera video endoscopica 3D– 1 buc.
Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS Directie de vedere: min 30° Rezolutie minim ULTRA HD (3840 x 2160 pixeli) Cu functie de autorotatie Minim 3 butoane de comanda, cu alocarea functiilor de comanda/fiecare buton la alegerea utilizatorului Comutare 3D/2D Captura de imagine/secvente video Diametru 10 – 10,3 mm Lungime 30 – 35 cm Cu Functie de lucru in mod NIR /ICG Imersibil in solutii de dezinfectare Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la gaz/plasma și la rece in substante chimice.
Ochelari 3D tip polarizat, mari- 5 buc
Ochelari 3D tip clip-on utilizati cu ochelari de vedere- 5 buc
Sursă lumină rece – 1 buc.
Separat sau integrat de videoprocesor tehnologie LED Puterea LED minima – 100W Mod de lucru dedicat pentru vizualizare fluorescenta (NIR/ICG) cu lungime de unda in domeniul lumina alba si lumina inflaroșie reglarea intensitatii de lumină ecran tip touchscreen sau display digital timp prognozat de funcţionare a modulului LED: minim 30.000 ore
Cablu optic – 1 buc.
4 – 5 mm diametru Lungime - minim 260 cm autoclavabil 134 grade
Insuflator electronic CO2 – 1 buc.
debit minim necesar: 1 - 45 L/min presiune in mod standart: 0-30 mmHg cu functie de incalzire a gazului la portul de iesire catre pacient ajustare electronica a presiunii si debitului afisare digitala a volumului de gaz comsumat alarma acustica presiune depășită furtun butelie CO2 (de inalta presiune) – 1 buc. set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – 2 buc set furtun conexiune pacient reutiliabil, cu incalzire – 2 buc set filtre CO2 sterile – minim 10 buc
Pompă irigare – aspirare – 1 buc.
pompa multifuncționala debit irigare de minim 1200 ml/min set tuburi irigare de unica folosință – 40 buc sau 2 unități reutilizabile în caz că sunt
Platformă energetică electrochirurgicală – 1 buc
Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie. Canale de ieșire minim: Monopolar si Bipolar Comutator de picior bipolar - da Comutator de picior monopolar - da Moduri de lucru: Monopolar Tăiere pură ≥ 300 W Tăiere blend ≥ 200 W Coagulare Fulguratie ≥ 120 W Coagulare Soft ≥ 120 W Spray pentru hemostaza ≥ 100 W Bipolar Coagulare ≥ 70 W - Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut (”Tissue Sensing Technology” sau ”Adaptive Tissue Technology” sau ” Intelligent Tissue Monitoring” sau altele) Aplicații chirurgicale minim 10 de programe. Ecran LCD touchscreen Afișare separat în minim 3 cadrane Funcţie de autotestare - da Indicatoare - acustic, vizual. Control volum sunet - da | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton | Captura de imagine/secvente video-prin buton
Accesorii: | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola | Comutare 3D/2D- prin buton sau consola
Electrod neutru + cablu de conexiune - 1 buc (opțional). Cablu de alimentare - 1 buc. Comutator de picior cu un singur circuit pentru control bipolar, cu cablu de conectare inclus - 1 buc. Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 1 buc. Cablu monopolar HF cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc. Cablu bipolar HF, cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc.
Monitor Medical 3D, 4K – 1 buc.
Dimensiune diagonală: minim 31" Afișaj activ cu matrice TFT sau LED Aspect imagine pe ecran: raport 16/9 („wide-screen format") Rezolutie: minim 3840 x 2160 pixel Strălucire: minim 520 cd/m2 Suport pentru monitor montat pe troliu.
Troliu mobil – 1 buc.
carucior mobil cu roti pivotante, dintre care min 2 cu sistem de franare blat retractabil pentru tastatura minim 4 rafturi, un sertar mâner manipulare suport cap camera video minim 8 prize alimentare dispozitive ( 220 – 240 V) cu suport butelie CO2 Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de distributie al energiei electrice încorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica.
Instrumentar laparoscopic:
Trocar piramidal 5 mm – 3 buc
confectionat din metal lungime: 14-16 cm diametru: 5-6 mm cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare
Trocar piramidal 10 mm – 2 buc
confectionat din metal lungime: 14-16 cm diametru: 10-11 mm cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare
Pensa pentru disecție – 1 buc
vârf cu fălci curbe scurte Kelly Maryland diametru 5 mm lungime 33-37 cm. dubla deschidere mâner cu conector monopolar, mâner cu cremaliera, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru disecție – 1 buc
vârf cu fălci curbe lungi Kelly Maryland diametru 5 mm lungime 33-37 cm. dubla deschidere mâner cu conector monopolar, mâner cu cremaliera, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru disecție – 1 buc
vârf cu fălci curbe, angulate la aproximativ 90 grade diametru 10 mm lungime 33-37 cm. dubla deschidere mâner cu conector monopolar, mâner cu cremaliera, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru prehensiune dublă fenestrată – 1 buc
varf bont falci scurte, duble fenestrate tip „bot de rata” diametru 5 mm lungime 33-37 cm. dubla deschidere mâner cu conector monopolar, mâner cu cremaliera, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru prehensiune dublă fenestrată – 1 buc
varf bont falci duble fenestrate tip „bot de rata” diametru 5 mm lungime 33-37 cm. dubla deschidere mâner cu conector monopolar, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru prehensiune dublă fenestrată – 1 buc
varf bont falci dublu fenestrate tip atraumatic diametru 5 mm lungime 33-37 cm. dubla deschidere mâner cu conector monopolar, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru prehensiune dublă fenestrată – 1 buc
vârf rotunjit fălci lungi curbate, duble, fenestrate tip atraumatic diametru 5 mm lungime 33-37 cm. mâner cu conector monopolar, mâner cu cremaliera, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru prehensiune dublă fenestrată – 1 buc
vârf rotunjit fălci lungi drepte, duble, fenestrate tip atraumatic diametru 5 mm lungime 33-37 cm. mâner cu conector monopolar, mâner cu cremaliera, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Foarfeca – 1 buc
vârf tip Metzenbaum lame curbate diametru 5 mm lungime 33-37 cm dubla deschidere mâner cu conector monopolar, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Foarfeca – 1 buc
Lame curbe, in forma de lingura, cu stratii diametru 5 mm lungime 33-37 cm dubla deschidere mâner cu conector monopolar, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Canulă lavaj și aspirație – 1 buc
confectionata din metal, Tub de aspirație și irigare, cu orificii laterale, suprafață antireflex, cu robinet cu două căi pentru control cu o singură mână, diametru 5 mm, lungime 33-36 cm
Reducer trocar - 1 buc
reductie de la 10 la 5 mm
Ac VERESS - 1 buc
diametru 2-3 mm, lungime 12-15 cm cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare
Pensa pentru disectie bipolara – 1 buc
vârf rotunjit fălci drepte, duble fenestrate diametru 5 mm lungime 33-37 cm. mâner cu conector bipolar, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Pensa pentru disectie bipolara – 1 buc
vârf tip Maryland fălci curbe diametru 5 mm lungime 33-37 cm. mâner cu conector bipolar, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop
Electrod monopolar – 2 buc
Tip cirlig diametru 5 mm lungime 33-37 cm
Aplicator clipuri ML – 1 buc
Diametru 10 mm Lungime 33-36 cm Autoclavabil, fălci rotative 360 grade
Aplicator clipuri L – 1 buc
Diametru 10 mm Lungime 33-36 cm Autoclavabil, fălci rotative 360 grade
Port-ac cu miner tip V – 1 buc
Falci curbe spre stinga Diametru 5 mm Lungime 33-36 cm Autoclavabil
Retractor cu minim 5 petale – 1 buc
Diametru 10 mm Lungime 33-36 cm Autoclavabil.