Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale(cardiomonitor)

| Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult,Pediatric) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. |  |
| Parametrul |  | Specificația |
| Tip pacient | Adult,pediatric, nou-născut | da |
| Display, tip | Diagonala | ≥ 12 inch |
|  | LCD TFT sau LED | da |
|  | Numărul de curbe afișate concomitent | între 3 și 12 minim |
|  | Parametri afișați | Semnal ECG |
|  |  | Pulsul |
|  |  | SpO2 |
|  |  | Fotopletismograma |
|  |  | Presiunea sanguină neinvaziv |
|  |  | Temperatura |
| Analiza automată a undei ST | Trendingul ST | da |
|  | Media în analiza segmetului ST | da |
| Modul ECG | Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi | da |
|  | I, II, III | da |
|  | Sensivitatea | 2.5 - 40 mm/mV |
|  | Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz | ≥ 100 dB |
|  | Rata cardiacă | Interval minim 15 - 300 bpm |
|  | Detectarea aritmiei | da |
|  | Detectarea pacemaker | da |
|  | Monitorizarea respiratiei Adult | minim 0 - 120 rpm |
|  | Monitorizarea respiratiei Pediatric | minim 0 - 150 rpm |
|  | Protecție în potriva șocurilor de defibrilare | da |
| Modul SpO2 | Diapazonul | 1 - 100% |
|  | Acuratețea la 70 - 100% | ≤ 2 % |
|  | Monitorizarea rata pulsului | Minim 30 - 300 bpm |
|  | Monitorizarea pletismogramei | da |
|  | Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat | (exemplu: masimo, nellcor, etc) |
| Modul NIBP | Diapazonul Adult | 10 - 270 mmHg |
|  | Diapazonul Pediatric | 10 - 200 mmHg |
|  | Regim de măsurare | manual, automat, butonul Start |
|  | Regim automat | Nu mai rar de 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. |
|  | Buton de activare/dezactivare manual a NIBP | da |
|  | Metoda de măsurare | oscilometrică |
|  | Regim pacient | Adult,pediatric,nou-născut |
|  | Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult | 300 mmHg |
|  | Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric | 240 mmHg |
| Modul Temperatura | Diapazonul | Minim 0 - 50.0 °C |
|  | Rezoluția | Minim 0.1 °C, |
|  | Număr de senzori | 1 unit. |
| Protocoale de lucru preprogamate |  | da |
| Protocoale de lucru setate de utilizator |  | da |
| Memorie internă |  | da |
| Trendingul evenimentelor |  | da |
| Arhivarea datelor |  | da |
| Imprimantă | Încorporată | da |
| Forme de raportare | Viteza de înscriere | Minim 25, 50 mm/s |
|  | Înscriere continuă | da |
|  | Preprogramate | da |
|  | Personalizate | da |
| Alimentarea | rețea electrică 220 V, 50 Hz | da |
|  | Baterie internă | da |
|  | Timp de lucru autonom a bateriei | minim 2 h |
| Interfata de conectare la monitorul central | Ethernet / wireless / RS-232 / etc. | da |
| Alarma | Vizuala, sonora |  |
|  | Manjetă deconectată | da |
|  | Manjetă defect | da |
|  | Senzor SpO2 deconectat | da |
|  | Senzor SpO2 defect | da |
|  | Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită | da |
|  | Nivelul baterie scăzut | da |
|  | Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită | da |
|  | Lipsă sursă externă de alimentare | da |
|  | Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore | da |
|  | Ajustarea nivelului de alarmă | da |
| Accesorii |  |  |
| Cablu ECG | cu 3 electrozi | 2 buc. |
| Electrozi ECG | adult, unică utilizare pediatric,unică utilizare | 300 buc. 300 buc. |
| Senzor SpO2 | adult, reutilizabil tip cleste pediatric,reutizabil | 2 buc. 2 buc. |
| Senzor Temperatură | reutilizabil | 1 buc. |
|  | Adult mediu,adult,adult mare reutilizabile (1 set/3 buc) | 2 set. |
| Manjete NIBP | Pediatric,pediatric mediu,pediatric mare reutilizabil (1set/3buc) | 2 set. |
| Hîrtie termică |  | 5 buc. |
| Suport pe rotile (să se indice modelul suportului) |  |  |