Anexa nr. 21

la Documentația standard din

Ordinul Ministrului Finanțelor

nr. 115 din 15 septembrie 2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul: “Achiziționarea analizatoarelor automate ale gazelor și electroliților în sange, conform necesităților IMSP, pentru anul 2022”

(denumirea)

Autoritatea contractantă: IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE)

(denumirea)

- Bunuri solicitate:

| Nr lot | Cod CPV | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 100 teste) | Bucată | 29 | Conform descrierii anexate | 6 844 522 Lei (MDL) |
| 2 | 33100000-1 | Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 200 teste) | Bucată | 23 | Conform descrierii anexate | 5 714 120 Lei (MDL) |
| 3 | 33100000-1 | Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 450 teste) | Bucată | 8 | Conform descrierii anexate | 2 086 896 Lei (MDL) |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 14 645 538 Lei (MD) |

Lotul 1.

| Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | 150700 |  |  |
| Descriere | Analizator de gaze și electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților |  |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Tip analizator | sistem de tip închis |  | da |
|  | complet automat |  | da |
| Tip probă | Ser |  | da |
|  | Plasmă |  | da |
|  | Sînge | arterial | da |
|  |  | venos | da |
|  |  | capilar | da |
|  |  | mixt | da |
| Volum probă | Seringă |  | ≤ 200 µL |
|  | Capilar |  | ≤ 100 µL |
| Tip analize | Gaze in sange | pH | da |
|  |  | pCO2 | da |
|  |  | pO2 | da |
|  |  | HCO3 | da |
|  |  | HCO3 act | da |
|  |  | HCO3 std | da |
|  |  | BE(B) | da |
|  |  | BE(ecf) | da |
|  |  | TCO2 / ctCO2 | da |
|  | Electroliti | Na+ | da |
|  |  | K+ | da |
|  |  | Ca++ | da |
|  |  | Ca++(7.4) | da |
|  |  | Cl- | da |
|  |  | Anion gap | da |
|  | Metaboliți | Glucoza | da |
|  |  | Lactat | da |
|  | CO-oximetrie | Hct | da |
|  |  | tHb | da |
|  |  | sO2 | da |
|  |  | O2Hb | da |
|  |  | COHb | da |
|  |  | MetHb | da |
|  |  | HHb | da |
|  | Exactitate | 0,01 mmol/l | da |
| Spălare automată |  |  | da |
| Detector de aer in probe sange |  |  | da |
| Detector de cheag de sange |  |  | da |
| Calibrare pentru toți parametrii măsurați | Automat |  | da |
|  | Manual |  | da |
|  | Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate |  | da |
| Controlul intern (QC) | Automat |  | da |
|  | Manual |  | da |
| Analiza | Durata analizei |  | ≤ 3 min. |
| Stocarea datelor | Date analize |  | min. 1000 înregistrări |
|  | Date calibrări |  |  |
| Reagenți | Forma de reagenți |  | cartuș |
|  | Valabilitatea de la deschidere |  | min. 27 zile |
|  | Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș |  | ≥ 100 teste |
| Display color | Touchscreen capacitativ |  | da |
|  | LCD sau LED |  | da |
| Cititor de bar cod |  |  | da |
| Imprimantă termică |  |  | da |
| Data management |  |  | da |
| Interfața PC |  |  | da |
| Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS |  |  | da |
| UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune |  |  | ≥ 30 min. |
| Reagenți |  |  |  |
| Cartușe reagenți necesare pentru |  |  | ≥ 500 teste / pacienți |
| Cartușe spălare |  |  | 12 |
| Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. |  |  | ≥ 3 luni |
| Hirtie termică |  |  | 24 buc. |
| SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia |  |  | Da |
| CertificareCE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software |  |  | Da |

| Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri | da |
| --- | --- |

Lotul 2.

| Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | 150700 |  |  |
| Descriere | Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților |  |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Tip analizator | sistem de tip închis |  | da |
|  | complet automat |  | da |
| Tip probă | Ser |  | da |
|  | Plasmă |  | da |
|  | Sînge | arterial | da |
|  |  | venos | da |
|  |  | capilar | da |
|  |  | mixt | da |
| Volum probă | Seringă |  | ≤ 200 µL |
|  | Capilar |  | ≤ 100 µL |
| Tip analize | Gaze in sange | pH | da |
|  |  | pCO2 | da |
|  |  | pO2 | da |
|  |  | HCO3 | da |
|  |  | HCO3 act | da |
|  |  | HCO3 std | da |
|  |  | BE(B) | da |
|  |  | BE(ecf) | da |
|  |  | TCO2 / ctCO2 | da |
|  | Electroliti | Na+ | da |
|  |  | K+ | da |
|  |  | Ca++ | da |
|  |  | Ca++(7.4) | da |
|  |  | Cl- | da |
|  |  | Anion gap | da |
|  | Metaboliți | Glucoza | da |
|  |  | Lactat | da |
|  | CO-oximetrie | Hct | da |
|  |  | tHb | da |
|  |  | sO2 | da |
|  |  | O2Hb | da |
|  |  | COHb | da |
|  |  | MetHb | da |
|  |  | HHb | da |
|  | Exactitate | 0,01 mmol/l | da |
| Spălare automată |  |  | da |
| Detector de aer in probe sange |  |  | da |
| Detector de cheag de sange |  |  | da |
| Calibrare pentru toți parametrii măsurați | Automat |  | da |
|  | Manual |  | da |
|  | Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate |  | da |
| Controlul intern (QC) | Automat |  | da |
|  | Manual |  | da |
| Analiza | Durata analizei |  | ≤ 3 min. |
| Stocarea datelor | Date analize |  | min. 1000 înregistrări |
|  | Date calibrări |  |  |
| Reagenți | Forma de reagenți |  | cartuș |
|  | Valabilitatea de la deschidere |  | min. 27 zile |
|  | Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș |  | ≥ 200 teste |
| Display color | Touchscreen capacitativ |  | da |
|  | LCD sau LED |  | da |
| Cititor de bar cod |  |  | da |
| Imprimantă termică |  |  | da |
| Data management |  |  | da |
| Interfața PC |  |  | da |
| Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS |  |  | da |
| UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune |  |  | ≥ 30 min. |
| Reagenți |  |  |  |
| Cartușe reagenți necesare pentru |  |  | ≥ 1000 teste / pacienți |
| Cartușe spălare |  |  | 12 |
| Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. |  |  | ≥ 3 luni |
| Hirtie termică |  |  | 24 buc. |
| SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia |  |  | Da |
| CertificareCE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software |  |  | Da |
| Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri |  |  | da |

Lotul 3.

| Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | 150700 |  |  |
| Descriere | Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților |  |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Tip analizator | sistem de tip închis |  | da |
|  | complet automat |  | da |
| Tip probă | Ser |  | da |
|  | Plasmă |  | da |
|  | Sînge | arterial | da |
|  |  | venos | da |
|  |  | capilar | da |
|  |  | mixt | da |
| Volum probă | Seringă |  | ≤ 200 µL |
|  | Capilar |  | ≤ 100 µL |
| Tip analize | Gaze in sange | pH | da |
|  |  | pCO2 | da |
|  |  | pO2 | da |
|  |  | HCO3 | da |
|  |  | HCO3 act | da |
|  |  | HCO3 std | da |
|  |  | BE(B) | da |
|  |  | BE(ecf) | da |
|  |  | TCO2 / ctCO2 | da |
|  | Electroliti | Na+ | da |
|  |  | K+ | da |
|  |  | Ca++ | da |
|  |  | Ca++(7.4) | da |
|  |  | Cl- | da |
|  |  | Anion gap | da |
|  | Metaboliți | Glucoza | da |
|  |  | Lactat | da |
|  | CO-oximetrie | Hct | da |
|  |  | tHb | da |
|  |  | sO2 | da |
|  |  | O2Hb | da |
|  |  | COHb | da |
|  |  | MetHb | da |
|  |  | HHb | da |
|  | Exactitate | 0,01 mmol/l | da |
| Spălare automată |  |  | da |
| Detector de aer in probe sange |  |  | da |
| Detector de cheag de sange |  |  | da |
| Calibrare pentru toți parametrii măsurați | Automat |  | da |
|  | Manual |  | da |
|  | Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate |  | da |
| Controlul intern (QC) | Automat |  | da |
|  | Manual |  | da |
| Analiza | Durata analizei |  | ≤ 3 min. |
| Stocarea datelor | Date analize |  | min. 1000 înregistrări |
|  | Date calibrări |  |  |
| Reagenți | Forma de reagenți |  | cartuș |
|  | Valabilitatea de la deschidere |  | min. 27 zile |
|  | Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș |  | ≥ 450 teste |
| Display color | Touchscreen capacitativ |  | da |
|  | LCD sau LED |  | da |
| Cititor de bar cod |  |  | da |
| Imprimantă termică |  |  | da |
| Data management |  |  | da |
| Interfața PC |  |  | da |
| Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS |  |  | da |
| UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune |  |  | ≥ 30 min. |
| Reagenți |  |  |  |
| Cartușe reagenți necesare pentru |  |  | ≥ 3000 teste / pacienți |
| Cartușe spălare |  |  | 12 |
| Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. |  |  | ≥ 3 luni |
| Hirtie termică |  |  | 24 buc. |
| SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia |  |  | Da |
| CertificareCE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software |  |  | Da |
| Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri |  |  | da |

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Agentul economic va prezenta prețul bunurilor fără a include cota TVA, deoarece Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” este inclus în Lista granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,, conform anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei (criterii și cerințe de calificare ai operatorilor economici):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 3. | Garanţia pentru ofertă | 1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul OGP AE; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (OGP AE) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1008601000433 IBAN: MD59TRPCCC518430S01615AA cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la Licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 4. | Propunerea tehnică | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 5. | Propunerea financiară | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 6. | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 8. | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului | - Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronica a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; sau - Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronica pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere professional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice; | + |
| 9. | Raportul financiar/Situația financiară | Ultimul raport financiar/situație financiară – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 10. | Lista fondatorilor operatorului economic | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 11. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 12. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 13. | - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (OGP AE) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. | + |
| 14. | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | 1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (OGP AE) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1008601000433 IBAN: MD59TRPCCC518430S01615AA cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la Licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii)“ | + |
| 15. | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. | + |
| 16. | Declarație de la Ofertant | -original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului, prin care să se certifice că anul producerii analizatorului nu este mai vechi de anul 2021. | + |
| 17. | Declarație de la Ofertant | -originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a partcipantului, în care să certifice că produsul ofertat este nou (neutilizat). | + |
| 18. | Declarație de la Ofertant | originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a partcipantului, în care să certifice termenul de garanție 3 ani din momentul semnării actului de punere în funcțiune a dispozitivului . | + |
| 19. | Declarație de la Ofertant | cu privire la întreținerea analizatorului (lucrări de mentenanță preventivă și corectivă) pe întreaga perioadă de garanție, timp de 3 ani, cu piese incluse - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; | + |
| 20. | Declarație de la Ofertant | cu privire la instruirea personalului medical al beneficiarului privind utilizarea analizatoarelor livrate, timp de 3 ani, organizate la sediul beneficiarului final de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnaturii electronice a participantului; | + |
| 21. | Declarație de la Ofertant | cu privire la instruirea personalului tehnic al beneficiarului privind modul de întreținere a analizatorului conform recomandării producătorului, timp de 3 ani, organizate la sediul beneficiarului final de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; | + |
| 22. | Declarație de la Ofertant | cu privire la garantarea perioadei de reacție, 3 ore sau mai puțin la telefon și 3 zile sau mai puțin la locul beneficiarului final în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; | + |

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:

Incoterms 2020 DDP,  în decurs de până la 90 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului.

- Metoda și condițiile de plată

Vezi modelul contractului de achiziții publice atașat prin SIA “RSAP” la procedura de achiziție publică respectivă.

- Termenul pentru semnarea și prezentarea contractelor de achiziții publice la sediul autorității contractante: 10 zile

Data: 21.07.2022

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Președintele grupului de lucru:            /semnat electronic/                           Ion PRISACARU