# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și ELISA pentru anul 2020.

(se indică obiectul achiziției)

cu privire la procedura de achiziție publică ____cererea ofertelor de prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: __ Agenția Națională pentru Sănătate Publică _____

- IDNO: __1018601000021______________________________________________________

- Adresa: _mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A__________________________________

- Numărul de telefon/fax: __022-574-519____________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md, www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _autoritate publică în domeniul sănătății publice.___

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Uni-tatea de mă-sură | Can-tita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 33141620-2 | Ascaris lumbricoides IgG, calitativ | Trusă | 5 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea calitativă a IgG către Ascaris lumbricoides. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 1 |  |  |  |  |  |  | 9500,00 lei |  |  |  |  |  |
| 2. | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 33141620-2 | Bordetella pertussis IgM, calitativ | Trusă | 7 | Tip reacţie – imunoenzimatică pentru determinarea calitativă a IgM către Bordetella pertussis şi toxinul Bordetelei pertusis în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 84 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 33141620-2 | Bordetella pertussis IgG, calitativ | Trusă | 7 | Tip reacţie – imunoenzimatică pentru determinarea calitativă a IgG către Bordetella pertussi şi toxinul Bordetelei pertusis în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de97 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 94 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 2 |  |  |  |  |  |  | 27000,00 lei |  |  |  |  |  |
| 3. | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33141620-2 | Borrelia burgdorferi IgM, calitativ | Trusă | 6 | Tip reacţie – imunoenzimatică (de screening) pentru determinare calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi sensu lato (burgdorferi, afzelii, garinii), pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 93 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | 33141620-2 | Borrelia burgdorferi IgG, calitativ | Trusă | 6 | Tip reacţie – imunoenzimatică (de screening) pentru determinare calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi sensu lato (burgdorferi, afzelii, garinii), pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | 33141620-2 | Western Blot IgM Borrelia burgdorferi | Trusă | 4 | Tip reacţie – immunoblot determinarea anticorpilor către proteinele specifice antigenului Borrelia burgdorferi sensu lato în probele găsite cu rezultat pozitiv în testul de screening. Trusa să fie de la acelaș producător cu testul de screening Borrelia burgdorferi IgM. Pentru diagnostic uman. Timpul de incubare - pînă la 120 minute. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 93 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | 33141620-2 | Western Blot IgG Borrelia burgdorferi | Trusă | 4 | Tip reacţie – immunoblot determinarea anticorpilor către proteinele specifice antigenului Borrelia burgdorferi sensu lato în probele găsite cu rezultat pozitiv în testul de screening. Trusa să fie de la acelaș producător cu testul de screening Borrelia burgdorferi IgG. Pentru diagnostic uman. Timpul de incubare - pînă la 120 minute. Sensibilitate testului nu mai putin de 93 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 3 |  |  |  |  |  |  | 72928,00 lei |  |  |  |  |  |
| 4. | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 33141620-2 | IgG Corynebacterium diphtheriae, cantitativ | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea cantitativă a anticorpilor IgG către Corinebacterium diphtheriae toxin în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute, inclusiv. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 84 % Incubarea nu va include procesul de agitare; |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 4 |  |  |  |  |  |  | 3600,00 lei |  |  |  |  |  |
| 5. | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 33141620-2 | CMV IgM | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea calitativă a IgM către citomegalovirus. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 97 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | 33141620-2 | CMV IgG | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea calitativă a IgG către citomegalovirus. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 5 |  |  |  |  |  |  | 2200,00 lei |  |  |  |  |  |
| 6. | Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33141620-2 | IgG Echinococcus, calitativ | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a anticorpilor IgG către Echinococ, pentru diagnostic uman. Perioadei de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98% . Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii. CE pentru utilizare in vitro diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 6 |  |  |  |  |  |  | 2100,00 lei |  |  |  |  |  |
| 7. | Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-Barr virus VCA IGM | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%, Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-Barr virus VCA IgG | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%, Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-Barr virus EA IgG | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%, Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Epstein-Barr virus EBNA IgG | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 89 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 7 |  |  |  |  |  |  | 8700,00 lei |  |  |  |  |  |
| 8. | Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33141620-2 | Giardia lamblia Ag, | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a antigenului Giardia lamblia în mase fecale, pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare; Sensibilitate testului nu mai putin de 97 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 33141620-2 | IgA, IgM, IgG Giardia Lamblia, calitativ | Trusă | 5 | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a antigenului Giardia lamblia în mase fecale, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute, inclusiv. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 8 |  |  |  |  |  |  | 10600,00 lei |  |  |  |  |  |
| 9. | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 33141620-2 | Helicobacter pylori Antigen | Trusă | 4 | Bucată = Trusă. Marcaj: CE pentru utilizare in vitro diagnostic. Metoda de determinare: Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a antigenului Helicobacter pylori în mase fecale, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute. Incubarea – nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 9 |  |  |  |  |  |  | 12800,00 lei |  |  |  |  |  |
| 10. | 33141620-2 | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33141620-2 | HIV Ag-Ab | Trusă | 75 | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea simultană a anticorpilor anti-HIV 1, anti HIV 2 și a Ag p 24 HIV 1 în ser sau plasmă umană, pentru diagnostic uman, Sensibilitatea – 100% la evaluarea pe mostre confirmate ca pozitive la anticorpi anti HIV, evaluată conform cerințelor CE: 400 mostrre pozitive HIV, 100 – pozitive HIV 2 și 20 paneluri standardizate de seroconversie; Sensibilitatea cît mai inaltă obținută la testarea mostrelor din paneluri standardizate de seroconversie pentru antigenul p24 limita de detecție a Ag HIV 1 pînă la 50 pg/ml; Specificitatea cel puțin 99,9% evaluată conform cerințelor CE: 5000 donatori ne selectați, 200 pacienți, 100 mostre cu posibilă cros-reactivitate (RF- cu marcheri de viruși, femeile gravide); Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 10 |  |  |  |  |  |  | 86000,00 lei |  |  |  |  |  |
| 11. | 33141620-2 | Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 1 IgM | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 96 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 1 IgG | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 97 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 2 IgM | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 90 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 97 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 33141620-2 | Test ELISA Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 2 IgG | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98%. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 92 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 90 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 11 |  |  |  |  |  |  | 5988,00 lei |  |  |  |  |  |
| 12. | 33141620-2 | Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33141620-2 | West Nile IgM | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 33141620-2 | West Nile IgG | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 12 |  |  |  |  |  |  | 6500,00 lei |  |  |  |  |  |
| 13. | 33141620-2 | Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33141620-2 | IgM Measles Virus (Rujeola) | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 33141620-2 | IgG Measles Virus (Rujeola) | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 33141620-2 | Aviditataea IgG Measles virus (Rujeola) | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică; Principiul metodei - determinarea avidităţii anticorpilor către virusul rujeolei pentru diferencierea reinfecţiei de infecţia primară. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele și reagent pentru determinarea avidității. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 98% . Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii. CE pentru utilizare in vitro diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 13 |  |  |  |  |  |  | 8710,00 lei |  |  |  |  |  |
| 14. | 33141620-2 | Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 33141620-2 | IgM Mumps Virus (oreion), calitativ | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică, determinarea calitativă a anticorpilor IgM către virusul urlean ; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.Incubarea nu va include procesul de agitare. Sensibilitate testului nu mai putin de 87 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 33141620-2 | IgG Mumps Virus (oreion), calitativ | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică, determinarea calitativă a anticorpilor IgG către virusul urlean pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 14 |  |  |  |  |  |  | 6170,00 lei |  |  |  |  |  |
| 15. | 33141620-2 | Lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33141620-2 | IgG Rubela virus, calitativ | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare – pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 96 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 15 |  |  |  |  |  |  | 2400,00 lei |  |  |  |  |  |
| 16. | 33141620-2 | Lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 33141620-2 | IgM Parvovirus B19 | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare – pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 33141620-2 | IgG Parvovirus B19 | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică; pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare – pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 16 |  |  |  |  |  |  | 5200,00 lei |  |  |  |  |  |
| 17. | 33141620-2 | Lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33141620-2 | IgG Clostridium tetani toxin, cantitativ | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Sensibilitatea analitică – 0,05UI/ml .Perioada de incubare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 17 |  |  |  |  |  |  | 1700,00 lei |  |  |  |  |  |
| 18. | 33141620-2 | Lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33141620-2 | IgG Toxocara, calitativ | Trusă | 3 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare – pînă la 120 minute, incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | 33141620-2 | Blot Toxocara IgG | Trusă | 1 | Tip reacţie- westernblot, pentru determinarea anticorpilor IgG specifici antigenilor respectivi pentru Toxocara. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare nu mai mare de 130 min. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 18 |  |  |  |  |  |  | 10500,00 lei |  |  |  |  |  |
| 19. | 33141620-2 | Lot 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33141620-2 | AgHBs | Trusă | 26 | Tip reacţie – imunoenzimatică, (specifică pentru diferiţi epitopi de pe determinantul «a» al HbsAg), pentru determinarea Ag virusului hepatitei B. Prezenţa în instrucţie a rezultatelor evaluării performanţei pe nu mai puţin de 20 paneluri de seroconversie recunoscute. Durata perioadei de incubare – pînă la 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare;Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, sensibilitatea analitica de la 0.1 OMS UI/ml AgHBs, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 33141620-2 | Determinarea cantitativa a anticorpilor anti-HBs | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică, Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare; Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | 33141620-2 | IgM Hbcor | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea Hbcor IgM. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 89 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 89 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | 33141620-2 | AntiHBcor, calitativ | Trusă | 5 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare – nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | 33141620-2 | Anti-Hbe Ag/Ab | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea Hbe Ag/Ab. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 19 |  |  |  |  |  |  | 26300,00 lei |  |  |  |  |  |
| 20. | 33141620-2 | Lot 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33141620-2 | IgM anti-HVE | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgM către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 33141620-2 | Ig G anti-HVE | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgG către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 20 |  |  |  |  |  |  | 3400,00 lei |  |  |  |  |  |
| 21 | 33141620-2 | Lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33141620-2 | Anti-HDV | Trusă | 6 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea Anti-HDV. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 21 |  |  |  |  |  |  | 12000,00 lei |  |  |  |  |  |
| 22 | 33141620-2 | Lot 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33141620-2 | HCV IgM | Trusă | 1 | Tip reacţie – imunoenzimatică , determinarea anticorpilor IgM către virusul hepatitei C. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența tuturor componentelor necesare pentru realizarea reacţiei și microgodeuri captate cu antigene, care să conţină secvenţe din zonele genomice C, NS3, NS4, NS5 ale HCV. Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 99,8%. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv standardele. CE pentru utilizare in vitro diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | 33141620-2 | Anti HCV, calitativ | Trusă | 7 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 22 |  |  |  |  |  |  | 15000,00 lei |  |  |  |  |  |
| 23 | 33141620-2 | Lot 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33141620-2 | Anti- HAV sumar | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică, determinarea anticorpilor totali către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabil gata de lucru. Prezența tuturor componentelor necesare pentru realizarea reacţiei. . Sensibilitatea, si specificitatea ≥ 99,8%. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile). Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv standardele. CE pentru utilizare in vitro diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | 33141620-2 | HAV IgM | Trusă | 2 | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor IgM la virusul hepatitei Adin ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 23 |  |  |  |  |  |  | 5600,00 lei |  |  |  |  |  |
| 24. | 33141620-2 | Lot 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 33141620-2 | Test ELISA Adenovirus Ag | Trusă | 2 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | 33141620-2 | Test ELISA Astrovirus Ag | Trusă | 2 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 |  | Test ELISA Norovirus Ag | Trusă | 2 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 24 |  |  |  |  |  |  | 20050,00 lei |  |  |  |  |  |
| 25. | 33141620-2 | Lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 33141620-2 | Brucella IgM | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | 33141620-2 | Brucella IgG | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 25 |  |  |  |  |  |  | 3968,00 lei |  |  |  |  |  |
| 26 | 33141620-2 | Lot 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 33141620-2 | Coxiella burnetii Phase 2 IgM qualitativ | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | 33141620-2 | Coxiella burnetii Phase 1 IgG qualitativ | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | 33141620-2 | Coxiella burnetii Phase 2 IgG quantitativ | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 26 |  |  |  |  |  |  | 10300,00 lei |  |  |  |  |  |
| 27 | 33141620-2 | Lot 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 33141620-2 | Crimeia Congo IgM | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | 33141620-2 | Crimeia Congo IgG | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | 33141620-2 | Crimeia Congo Ag | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 27 |  |  |  |  |  |  | 11500,00 lei |  |  |  |  |  |
| 28 | 33141620-2 | Lot 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 33141620-2 | Encefalita acariană IgM | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | 33141620-2 | Encefalita acariană Ag | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 28 |  |  |  |  |  |  | 3846,00 lei |  |  |  |  |  |
| 29. | 33141620-2 | Lot 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 33141620-2 | Febra hemoragică cu sindrom renal IgM | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | 33141620-2 | Febra hemoragică cu sindrom renal IgG | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 29 |  |  |  |  |  |  | 5500,00 lei |  |  |  |  |  |
| 30. | 33141620-2 | Lot 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 33141620-2 | Rotovirus Ag | Trusă | 5 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | 33141620-2 | Enterovirus Ag | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 30 |  |  |  |  |  |  | 18000,00 lei |  |  |  |  |  |
| 31. | 33141620-2 | Lot 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 33141620-2 | Legionella pneumophila IgM | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | 33141620-2 | Legionella pneumophila IgG | Trusă | 1 | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 31 |  |  |  |  |  |  | 4608,00 lei |  |  |  |  |  |
| 32. | 33141620-2 | Lot 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 33141620-2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea și diferencierea ADN Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis și Bordetella bronchiseptica în regim real time | Trusă | 3 | Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ADN total, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | 33141620-2 | MEDIU DE TRANSPORT pentru determinarea ADN Bordetella | Flacon | 3 | Mediu de transport cu mucolitic pentru transportarea si pastrarea materialului biologic (frotiuri nazo-faringiene). Gata de utilizare, steril. Tampon cu conservant si stabilizator. Cantitatea 50ml. Adaugator pentru PCR test-sistemă pentru determinarea și diferencierea ADN Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis și Bordetella bronchiseptica în regim real time |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 32 |  |  |  |  |  |  | 22500,00 lei |  |  |  |  |  |
| 33. | 33141620-2 | Lot 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 33141620-2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN al virusului Rujeolic (Measles),in regim real time | Trusă | 1 | Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ARN total, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 33 |  |  |  |  |  |  | 5600,00 lei |  |  |  |  |  |
| 34. | 33141620-2 | Lot 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 33141620-2 | ADN/ARN Shigella spp. и EIEC/Salmonella spp./Campylobacter spp.- (PCR) RT, calitativ | Trusă | 1 | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 34 |  |  |  |  |  |  | 6840,00 lei |  |  |  |  |  |
| 35. | 33141620-2 | Lot 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | 33141620-2 | ADN/ARN Vibrio cholerae (PCR) RT, calitativ | Trusă | 1 | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 35 |  |  |  |  |  |  | 4320,00 lei |  |  |  |  |  |
| 36. | 33141620-2 | Lot 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | 33141620-2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea genelor de rezistenta KPC, NDM, MBL, OXA-48 la Enterobacteriaceae în regim real time | Trusă | 1 | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 36 |  |  |  |  |  |  | 4080,00 lei |  |  |  |  |  |
| 37. | 33141620-2 | Lot 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | 33141620-2 | ADN/ARN E. coli patogene (PCR) RT, calitativ | Trusă | 1 | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 37 |  |  |  |  |  |  | 6500,00 lei |  |  |  |  |  |
| 38. | 33141620-2 | Lot 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | 33141620-2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ADN N. Meninghitidis, H. Influenza, S. Pneumoniae, în regim real time regim real time | Trusă | 1 | Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ADN total, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 38 |  |  |  |  |  |  | 6000,00 lei |  |  |  |  |  |
| 39. | 33141620-2 | Lot 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | 33141620-2 | ADN Borrelia burgdorferi | Trusă | 1 | Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ADN total din material biologic(plasmă umană), efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 39 |  |  |  |  |  |  | 5700,00 lei |  |  |  |  |  |
| 40. | 33141620-2 | Lot 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | 33141620-2 | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | Trusă | 1 | Reactivi pentru teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 40 |  |  |  |  |  |  | 4052,00 lei |  |  |  |  |  |
| 41. | 33141620-2 | Lot 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1. | 33141620-2 | Detectarea ADN Bacillus anthracis PCR în regim real time, calitativ | Trusă | 1 | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 41 |  |  |  |  |  |  | 6000,00 lei |  |  |  |  |  |
| 42. | 33141620-2 | Lot 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1. | 33141620-2 | ADN/ARN West Nile (PCR) RT, calitativ | Trusă | 1 | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 42 |  |  |  |  |  |  | 4540,00 lei |  |  |  |  |  |
| 43. | 33141620-2 | Lot 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1. | 33141620-2 | Determinarea ARN virusului HCV, calitativ în regim real time | Trusă | 1 | Tip reacţie - reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) cu detecţie în timp real. Pentru diagnostic uman. Principiul de testare – extragerea ARN-ului total din plasmă în comun cu controlul intern; efectuarea extragerii ARN-ului HCV, Sensibilitatea analitică – 50-100 UI/ml .Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 43 |  |  |  |  |  |  | 4700,00 lei |  |  |  |  |  |
| 44. | 33141620-2 | Lot 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. | 33141620-2 | Detectarea ADN virusului hepatitei B calitativă în regim real time | Trusă | 1 | Tip reacţie - reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) cu detecţie în timp real. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene Principiul de testare – extragerea ADN-ului total din plasmă în comun cu controlul intern; efectuarea extragerii ADN-ului HBV, Sensibilitatea analitică – 50-100 UI/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată Lot 44 |  |  |  |  |  | 4500,00 lei |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 508000,00 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare lot în parte – da.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____nu se admite___________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _30 zile de la solicitareq beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2020_____________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ____nu____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __nu se aplică_______________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 2. | Oferta formularul F3.1 | Original. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 3. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | Original. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 4. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | Original. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 5. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 7. | Raport financiar pentru anul precedent. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 8. | Certificat de calitate a produsului sau certificat de calitate CE eliberat de producător. | Pentru toate pozițiile din lot; Copie. Valabil. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 9. | Instrucțiunile de lucru privind utilizarea truselor. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
| 10. | Certificatul IVD | Se va prezenta la momentul livrării bunurilor, pentru pozițiile din lot care au acest certificat, de către operatorul economic desemnat cîştigător. Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz______nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scadere 1%._

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție conform documentației de atribuire_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _indicat în SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] __indicat in SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: __indicat în SIA RSAP______________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu se aplică______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):________nu se aplică______________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:____nu se aplică_________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___01.04.2020_____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__27.04.2020___________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___________nu__________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ___Nicolae Furtună____

L.Ș.