Lampă chirurgicală pentru operaţii cu 2 sateliţi

| Descriere | Lampă fără umbre pentru iluminarea cîmpului operator cu 2 sateliți |
| --- | --- |
| Parametrul | Specificația |
| Descriere | Lampă chirurgicală destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan | da |
| Caracterisitici tehnice | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | da |
|  | Numărul de sateliți | 2 |
|  | Numărul de leduri pentru ambi sateliti | ≥ 150 unit. |
|  | Temperatura culorii | 3800- 4500 K |
|  |  | reglabilă |
|  | Indexul de culoare RA | ≥ 98 |
|  | Indexul de culoare rosu R9 | ≥ 99 |
|  | Diametru satelitului 1 | ≥ 560 mm |
|  | Diametru satelitului 2 | ≥ 700 mm |
| Dimensiunea cîmpului, cm | Diametrul | 20 - 38 cm |
|  | Adîncimea maxima | ≥ 1400 mm |
|  | Distanța de lucru | 0.7-1.7 m |
|  | Nivelul de iluminare la 1 m distanță pentru abii sateliti | ≥ 300 000,00 lux |
| Rotația minim | 300 grade |
| Ajustare pe verticală, cm | ≥80 |
| Cresterea temperaturii în campul operator | <1º C |
| Alimentarea | Rețeaua electrică | 220V, 50Hz |
| Durata medie de viaţă a LED-urilor | min. 50.000 h |
| Mişcarea capului luminos | ≥ 3 grade de libertate |
| Mînere | detașabile sterilizabile |
| Panou de control tip touch screen | integrat în lampa principal |
| Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video | Prezenta modulul bluetooth | da |
| Înălţimea podului | 3- 4 m |
| Manual de utilizare în limba română | Da, Se va prezenta la livrare |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit | Da |
| Anul fabricarii 2018 sau 2019 | Da |