Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compresor de aer medical |  |  |  | Descriere generală. Tip compresor; Staționar. Tip compresor; Fără ulei. Cu rezervor; Da. Sistem automat de oprire; La umplerea rezervorului. Volumul rezervor; Minim 20 l. Flux de aer livrat; Minim 125 l/min. Presiunea de lucru a compresorului; Minim 7 bar. Calitate aer; Medical, cu filtre de aer. Sistem de uscare a aerului; Inclus, la punct de rouă maxim 3 °C. Presiune necesară de ieșire; Interval 3 – 6 bar, ajustabil, pentru rețeaua de gaze medicale. Manometre de aer; Pentru monitorizarea presiunii compresorului si a presiunii din rețeaua spitalului. Zgomot; Maxim 60 dB. Tensiune de alimentare; 220 V, 50 Hz. Dimensiuni; Aproximativ 600 x 600 x 1000 mm. Documentație. Manualul de utilizare; Română sau rusă, tipărit și în format electronic. Manualul de service; Engleză, tipărit și în format electronic. Logistică. Transportare la adresa solicitată; Da. Instalare in sistemul de aer actual; Da. Testare; Da. Garanție. Perioada de garanție; Minim 3 ani. Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor; Conform recomandărilor producătorului. Instruire. Instruire pentru utilizatori; Da. Training pentru personal tehnic; Da. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compresor de aer medical | buc | 1 |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________