Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compresor de aer medical |  |  |  | Descriere generală Tip compresor Staționar Tip compresor Fără ulei Cu rezervor Da Sistem automat de oprire La umplerea rezervorului Volumul rezervor Minim 20 l Flux de aer livrat Minim 125 l/min Presiunea de lucru a compresorului Minim 7 bar Calitate aer Medical, cu filtre de aer Sistem de uscare a aerului Inclus, la punct de rouă maxim 3 °C Presiune necesară de ieșire Interval 3 – 6 bar, ajustabil, pentru rețeaua de gaze medicale Manometre de aer Pentru monitorizarea presiunii compresorului si a presiunii din rețeaua spitalului Zgomot Maxim 60 dB Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Dimensiuni Aproximativ 600 x 600 x 1000 mm Documentație Manualul de utilizare Română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză, tipărit și în format electronic Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare in sistemul de aer actual Da Testare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor Conform recomandărilor producătorului Instruire Instruire pentru utilizatori Da Training pentru personal tehnic Da |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compresor de aer medical | buc | 1 |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________