| Denumirea poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Telescop optic-laparoscopic | Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezolutie HD Diametrul extern- 10mm, Lungime- 30-33cm autoclavabile Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300 | 2 |
| Ac insuflare Veres | Diametru 2±0.2mm Lungimea 120±10 mm cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare, autoclavabile | 2 |
| Trocar laparoscopic | confectionat din metal lungime: 9-12 cm diametru: 12-13 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârf trocar piramidal cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu ’’luer – lock’’, si robinet control insuflare, autoclavabile | 2 |
| Pensă pentru prehensiune (bowel grasper ) | Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 19±3mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (2 cu cremaliera, 2 fără cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop | 2 |
| Pensă pentru prehensiune (bowel grasper ) | Vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 36 ±5 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fхra cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dop autoclavabile cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250 autoclavabile | 2 |
| Pensă pentru prehensiune (Croce-Olmi ) | Vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, dublu fenestrate diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 27 ±5 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (2 cu cremaliera, 1 fara cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile | 2 |
| Pensă de prehensiune bipolară | Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm Lungime 360±20 mm; lungimea branselor 15 ± 3 mm rotativa 360 grade mâner cu conector bipolar din plastic demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab ( 2 pin) | 2 |
| Electrod monopolar | Tip cîrlig diametru 5 mm lungime 360±20 mm cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250, autoclavabile | 2 |
| Foarfeca monopolară | Vârf tip Metzenbaum lame curbate diametru 5 mm lungime 360±20 mm mâner cu conector monopolar rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile | 2 |
| Sealing cap pentru trocare de 5-6 mm | confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile | 100 |
| Sealing cap pentru trocare de 10-11mm | confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile | 100 |
| Sealing cap pentru trocare de 12 mm | confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile | 20 |