## Лист1
Lampă germicidă UV-C (varinata stationara)
Descriere | Dezinfectia aerului din incaperi cu incarcatura microbiana mare prin intermediul radiatiei ultraviolete (flux concentrat de radiatii UV neionizante) pentru sălii de operație, sali de asteptare, laboratoare de microbiologie etc. prevăzută cu grila pentru protectie personal.
Alimentare | 220V, 50Hz
Montabila pe tavan sau perete | Da
Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată | ≥1 tub, de la 45W până la 110W, ≥ 45 m2
Debitul de aer dezinfectat | de la 45m3/h până la 250m3/h
Spectru de raze | UV tip C
Lungimea de undă | 253,7 nm
Sistem de ventilare | opțional
Caracteristici | Nu generează ozon și nu ionizeaza aerul din încăpere
Nu emite substante toxice
Face posibilă prezența pacienților și personalului medical în timp ce lampa este aprinsă
Carcasa | metalică
Mod de operare | prin telecomanda sau programabil
Timpul de funcționare a lămpilor | ≥ 8000 ore
Cantitate - 20 unități